## ANEXO 2
POR FAVOR DILIGENCIE UNICAMENTE LAS COLUMNAS QUE SE ENCUENTRAN SOMBREADAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. ESTE ANEXO LE PERMITIRA SIN ERRORES, LLEGAR AL CALCULO DE SU PROPUESTA ECONOMICA
ITEM | FACULTAD | CON DESTINO AL LABORATORIO DE | UBICACIÓN (OJOal comentario). | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | MARCAS SUGERIDA POR LA UNIVERSIDAD PARA SER COTIZADAS | Cantidad | MARCA OFERTADA | DESCRIPCION Y /O CATACTERISTICA TECNICA OFERTADA | VR. UNITARIO | VR IVA UNITARIO | VR IVA TOTAL | VALOR TOTAL
[7 empty] | A |  |  | B | C=(B)*16% | D=A * C | E= D + (B*A)
1 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Calorímetro de Joule | con arrollamiento calefactor, maximo 24 V; Material: aluminio, macizo; Masa: 220 g; Dimensiones: diametro = 47 mm, altura = 43 mm; con perforación axial para termometro, inclusive anillo de junta de goma y dos anillos de metal |  | 8
2 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Imanes en forma de Barra y en forma de U | Iman de Barra de 150mmX20mm. Identificacion de polos en rojo y verde.Material magnetico: Al-Ni-Co. Iman en Forma de U Longitud lados 80mm, seccion lados 20mmX6mm, Distancia entre polos 40mm. |  | 16
3 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Micrómetros en milímetros de 0 – 25 | 0-25 mm y precisiòn de 0,01 mm |  | 8
4 | FT | SALA DE SOFTWARE | 4-301 | ACCESORIOS BANDEJA PORTACABLE | CURVAS HORIZONTAL Y CURVA VERTICAL. PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA DE 10 X 5 cm, COLOR BEIGE PINTURA ELECTROSTATICA |  | 2
5 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Acometida trifasica 220 V: emergencia 3H | Acometida trifasica 220 V: magneto + seta de emergencia 3H | ALECOP de España | 1
6 | FT | LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES | LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES | Actualización del Sistema de Control y Procesamiento de datos para Maquina de Ensayos | que incluye: - Tarjeta GPIB – PCI Para Windows XP con tecnología PCI. - Computador según especificaciones del fabricante. (Monitor, CPU, Teclado, Mouse.) - Impresora de Inyección a Color. - Instalación y Puesta en funcionamiento. Compatible con maquina universal de ensayos SHIMATZU UH50A | SHIMATZU | 1
7 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | CAMARA DE SECADO | ADECUACION CAMARA DE SECADO | SISTEMA DE RECIRCULACIÓN • Mantenimiento y adecuación general ducto de recirculación. • Aislante térmico ductos pintura epóxica alta temperatura • Balanceo aerodinámico ventilador • Rebobinado motor existente protección IP45 alta temperatura • Instalación eléctrica cable olflex apantallado protección magnética alto voltaje LappKabel. SISTEMA CALEFACCIÓN / VAPORIZACIÓN • Suministro e instalación de resistencias eléctricas porcelanizadas Lapp Kabel • Suministro, instalación y adecuación cubeta vaporización. • Suministro control de nivel tipo conductivo. • Mantenimiento calefactores. • Válvulas de suministro humectación • Recubrimiento termoaislante. SISTEMA DE EXTRACCIÓN • Suministro y adaptación sistema de extracción tipo centrífugo aleta múltiple motor 1/2hp Marca ATB “Alemán” Presión 1”, fabricación aluminio. SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA • Suministro de Variador de velocidad D. VFD055-DELTA . Ventilador recirculación. • Variador de velocidad 1 Hp Delta VFD073E23A Ventiladores de recirculación • Fuente de poder D. DVPPSo2 V/2ª • PLC DELTA DVPPS02 4DI/ 2D0 Programable con 85sp Maderables según protocolos JUNAC. • Control Automático- Manual del proceso de secado. • Interface HMI. TP-05 Panel Múltiple de Funciones. • PLC Delta DVP10SX11R. 4DI/2DO, 2AI/2AO • PANTALLA TOUCH SCREEN DELTA 7" Definiciòn 64.000 Colores DOP-B07S200 • MODULO EXPANSION REF. DVP16SP11R. 8DI/ 8DO, salida a relé • GABINETES DE POTENCIA Y CONTROL CON PROTECCIONES. • CONTROLES DE TEMPERATURA DELTA REF. DTB4896RRT • MODULO EXPANSION DE TERMOCUPLAS REF. DVP04TC-S. 4I • DESARROLLO DE INGENIERIA • PROTECCIÓN MOTOR, BRAKER TOTALIZADOR, BARRAJES, PULSADORES, ENSAMBLE, CABLEADO Y PROGRAMACIÓN. INSTRUMENTACIÓN. • Control de Humedad Relativa Maycin Tº85C HR 95%. Capacitivo polìmero orgànico. • Termopar tipo J Bulbo 3/16 x 3” Tipo punzón con mango Siliconado, resistente a altas temperaturas y humedad. Marca Lapp Kabel “Alemán”. • Termocupla tipo j bulbo 3/16 x 5” Cabezote. SISTEMA ELÉCTRICO Suministro completa aparamenta y distribución eléctrica de la cámara con cable alemán marca LappKabel. |  | 1
8 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SANIDAD FORESTAL | EXISTENTE | Agitador vortex de contacto para un tubo | AGITADOR VORTEX DE CONTACTO con soporte de caucho AGITACION DE UN TUBO de ensayo, Y/O para erlenmeyer y para tubos eppendorf. 500-3000 rpm | Fisher scientific, THERMO SCIENTIFIC, LABCONCO | 1
9 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | MAQUINAS ELECTRICAS | ANALIZADOR CALIDAD DE LA ENERGIA TRIFASICO | Analizador de calidad de energia trifasico. 5 entradas de tensión, 4 entradas de corriente. Incluye maletin rigido de transporte con ruedas C435; 4 sondas amperimetricas i1000s , rangos de corriente nominal, 10 A,100 A, 1000 A, niveles de salida: 100 mv/A, 10 mv/A, 1 mv/A. CAT IV 600 V; 5 cables de prueba, 4 negros, 1 verde, cargador/ eliminador de bateria BC430; software flukevie SW43W; software power log, cable de comunicación para USB OC$USB, juego de marcadores de colores WC 100; guia rapida de uso ( impreso); manual de uso ( en CD-ROM; garantia tres años. 50. La memoria se comparte entre los registros, las pantallas y los datos. Muestreo continuo de 5 lecturas/segundo en cada canal, Memoria: 1.800 puntos. Cada punto contiene los valores máx., mín., y promedio de todas las lecturas realizadas, Tiempo de registro: Hasta 450 días, Hasta 12 aumentos de zoom horizontal, Tensión máxima: 1000 Vrms (pico de 6 kV), Velocidad de muestreo máxima: 200 kS/s en cada canal simultáneamente, que capture parametros segun IEEE 1459. | FLUKE | 1
10 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SUELOS | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE. LABORATORIO DE SUELOS | Analizador de Carbono Orgánico Total | Analizador de Carbono Organico para monitoreo ambiental, para registro en analisis de aguas de todo tipo (residuales, potables, marinas, naturales superficiales y profundas, domesticas e industriales). Debe incluir analizador TOC con opcion de analisis simultaneo de nitrogeno total TNM-1, sistema de muestreo automatico para liqudos ASI-V con capacidad para minimo 93 muestras de 24 ml, sistema de muestreo de muestras solidas SSM-5000A, kit para analisis de carbono organico purgable POC, controlado mediante PC (incluido con impresora laser) con el respectivo Software TOC-V, kit de consumibles para un año, filtro de 0,2 um, documentos de validación de instalacion y operacion, estandares de Benzoquinoma y Sacarosa. Incluir compresor de aire y kit de arrastre de gas purificado. | SHIMADZU, ANALYTICAL, PERKIN ELMER, VARIANT, LECO | 1
11 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Analizador de gases (Natural y Propano) | Analizador portatil de combustion, medicion de O2,CO,NO,NO2,SO2. temperatura de gases. Calculo de eficiencia, exceso de aire,CO2,NOX. Combustbles: Gas natural,GLP, Diesel, Carbon. | BACHARAT, HONEYWELL,KANE | 1
12 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | ANALIZADOR VECTORIAL DE REDES | Frecuencia 300KHz hasta 3GHz. Rango Dinámico 100dB. Pantalla LCD Medición de parámetros y Medición de Perdidas de Retorno. Cables y Accesorios Memorias de almacenamiento | Agilient ,THERMO ELECTRO CORPORATION | 1
13 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Anemómetros | Instrumento portátil para medición directa de la velocidad del viento. Con opción de enclavamiento del puntero para fijar el valor medido. Rango de medición: 0 a 120 km h-1 0 a 35 m s-1 0 a 12 °Beaufort 0 a 70 nudos Diámetro de la estrella de conchas: 10 cm Altura: aprox. 20 cm |  | 2
14 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | APARATO DE FUERZA CENTRIPETA. | Para medir y estudiar la fuerza centrífuga al girar un cuerpo en torno a un eje determinado. | PHYWE, LEYBOLD | 1
15 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | APARATO PARA EL EQUIVALENTE MECANICO DEL CALOR | Aparato compacto. Placa base con rodamiento de rotación para cilindro de fricción e inclinación de soporte para la cinta de fricción; que se fija al borde de la tabla mediante abrazaderas de fijación. | PHYWE, LEYBOLD | 1
16 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Archivo Rodante de tres cuerpos | 2 mts de altura x 0.92 de ancho x 0.30 de fondo, con 6 entrepaños cada uno |  | 1
17 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Armario de 1,80 m de alto. 3 entrepaños. Puerta y chapa. | Armario Papeleros de 1,80 m de alto. 3 entrepaños. Puerta y chapa. |  | 8
18 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | MAQUINAS ELECTRICAS | ARRANCADOR SUAVE PARA MOTOR ASINCRONO | Arrancador suave para motor asíncrono, tensión de operación trifásica de 200 …. 480 v | TELEMECANIQUE | 6
19 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE MICROBIOLOGIA | MESON LABORATORIO MICROBIOLOGIA | AUTOCLAVE | Autoclave AUTOMATICO ELECTRONICO horizontal Rango de temperatura hasta 135 °C. Capacidad entre 70 y 80 Litros. | Labtech | 2
20 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | AUTOCLAVE ELECTRICA | CAPACIDAD: 40-50 LITROS, FUNCIONAMIENTO ELECTRICO 110V/60Hz, FABRICADA EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE, MANOMETRO DE PRESIÓN, VALVULA DE ESCAPE, VALVULA DE SEGURIDAD, TAPON DE SOBREPRESIÓN, MANIJA EN BAKELITA, CIERRE POR MEDIO DE MARIPOSAS. | ALL AMERICAN,J P-SELECTA, STERILOF | 2
21 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SILVICULTURA FORESTAL | LAB. DE SILVICULTURA | Balanza | Balanza Portatil con gancho. Capacidad hasta 35kg ±5 Kg Precision de 1 a 2 g | OHAUS, PRECISA, METTLER-TOLEDO, SARTORIUS | 1
22 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Balanza | Electrónica, capacidad 20kg x 0.1g | Ohaus, A&D | 1
23 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SANIDAD FORESTAL | EXISTENTE | Balanza analitica | Balanza digital analitica Capacidad hasta 210 gr lee hasta 0,1 mlgr. Con sistema de calibracion interna | OHAUS, PRECISA, METTLER-TOLEDO, SARTORIUS | 11
24 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | BALANZA ANALITICA DIGITAL, PRECISION 0.0001g | Capacidad Máxima: 220 g. Sensibilidad: 0.0001g. Tara sustraible: 220 g. Clase II. Linealidad +/ - : 0.0002. Repetibilidad +/-: 0.0002. Diametro del Platillo: 80-100 mm o 8 - 10 cm. Multiunidades: g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl, t, momme, tola. Conexión Eléctrca: AC 115 V 50/60 Hz. Modos de operación: Peso, Conteo de partes con referencia de 10, 30, 50,100 unidades y % en peso. Temperatura de operación: 10 a 30 grados centígrados. Humedad relativa: Máximo 80 %. | OHAUS, A&D, SARTORIUS, METTLER | 3
25 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | LABORATORIO DE PROPIEDADES | Balanza de Humedad | ANALIZADOR DE HUMEDAD CON LUZ HALOGENA Y CAPACIDAD HASTA 350 GR | OHAUS, PRECISA, METTLER-TOLEDO, SARTORIUS, SHIMADZU | 1
26 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE FISIOLOGIA VEGETAL | Fisiologia Vegetal (invernadero) | Balanza de precisión | Electónica, capacidad hasta 2100g, presición 0.01 gr | OHAUS, PRECISA, METTLER-TOLEDO, SARTORIUS | 1
27 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Balanza de precisión | Balanza de precision Capacidad hasta 8100 g. Precision 0,1 g Con interface a PC. | OHAUS, PRECISA, METTLER-TOLEDO, SARTORIUS | 2
28 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SUELOS | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE. LABORATORIO DE SUELOS | Balanza de precisión | Balanza de precisión portable para campo. Máxima capacidad hasta 2220 g, con precisión al 0.01g | OHAUS, PRECISA, METTLER-TOLEDO, SARTORIUS | 1
29 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | BIOLOGIA | Balanza de precisión | Balanza de precision Capacidad hasta 1800 g lee hasta 0,01 g. Con sistema de calibracion interna | OHAUS, PRECISA, METTLER-TOLEDO, SARTORIUS | 1
30 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | LABORATORIO DE PROPIEDADES | Balanza de precisión | Balanza de precision Capacidad hasta 310 g lee hasta 0,001 g. Con sistema de calibracion interna | OHAUS, PRECISA, METTLER-TOLEDO, SARTORIUS | 1
31 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Balanza de precisión | Balanza electrónica gramera, capacidad 3200g x 0.01g | OHAUS,KERN, A&D | 4
32 | FT | LABORATORIO ÁREA DE CONSTRUCCIONES CIVILES | LABORATORIO DE HIDRÁULICA | Banco Basico de Hidrodinamica (Didactico) | Banco con bomba sumergible con deposito de suministro minimo de 180L, para caudales entre 10 y 40L. Con capacidad para crecer en accesorios e incorporar experimentos basicos (didacticos) de Hidrodinamica. | Gunt, Armfield, Edibon, De Lorenzo. | 1
33 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Laboratorio de bombas | Banco didáctico de pruebas para turbina Pelton Y francis | Unidad universal de ACC. Y frenado Ref HM365,Que incuye: Modulo auxiliar para operación de turbinas Ref HM365.32 y modulo experimental con turbinas francis y pelton HM365.31 | JUNT | 1
34 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Bandas para generador de van der Graaff | compatible con modelo N-100V, marca Winsco |  | 24
35 | FT | SALA DE SOFTWARE | 4-301 | BANDEJA PORTACABLE | BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA 10cmx5cm COLOR BEIGE PINTURA ELECTROSTATICA . (30 METROS) |  | 30
36 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Bandeja Portacable Galvanizada (20x5) 2.40 |  |  | 7
37 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Bandeja Troquelada | Bandejas fabricadas en Cold Roll , terminadas con pintura electrostática. 19 x 10” C.R. CAL. 18 Zincada / Pintada |  | 2
38 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Baño de Marìa de capacidad media | En acero Inoxidable con medidas interiores de 350x290x140 mm. Peso aprox de 16Kg, Tension de Red a 110V, Potencia aprox 1800W. Control de temperatura de +10°C a +95°C(+- 0,1°C). | JP SELECTA , LAUDA | 1
39 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. FOTOGRAMETRÍA Y FOTO-INTERPRETACIÓN | SALA DE FOTO-INTERPRETACIÓN | Barra de paralaje | Barra de paralaje para estereoscopio Sokkia MS27 | SOKKIA | 16
40 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SANIDAD FORESTAL | EXISTENTE | Barreno pressler | Un Barreno forestal de Pressler, especial para madera dura (2 estrías), en acero alta y un Barreno forestal de Pressler (HAGLÖF) en acero alta calidad 500 mm.(completa) fabricación SUECA, diámetro interior 5,15 mm, diámetro exterior a 11,5 mm, 3 estrías. | Haglof | 2
41 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | BARRERA FOTOELECTRICA COMPACTA | Barrera fotoeléctrica universal en forma de U, con haz de luz infrarojo, para medir períodos de tiempo; tensión de trabajo de 5 V. Una rueda incremental de 20 pulsos/v, que permita medir trayectorias contando las estrías de la rueda. | PHYWE, LEYBOLD | 4
42 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | Base Universal | BASE PARA ACOPLAMIENTO DE MOTORESS Y GENERADORES ELECTRICOS, COMPATIBLE CON MÁQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS MARCA DLORENZO | DLORENZO | 1
43 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Bastidor sobremesa | Bastidor didactico de sobremesa(18 Modulos-1piso)10N | ALECOP de España | 1
44 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Baston porta Prisma para Estacion Total | Porta prisma escualizable estándar en aluminio en dos (2) tramos de 1,5m para levantamientos de Topografia | NIKON | 5
45 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SILVICULTURA FORESTAL | LAB. DE SILVICULTURA | Binoculares profesionales | Binoculares para observaciones nitidas a grandes distancias, para observar flores frutos detalles de arboles para registro de eventos fenologicos. AUMENTO 10 X 80, CON ZOOM GRADUABLE DESDE 10X, 20X,30X,40X,50X,60X,70X,80X,90X. | Teleimport, SAKURA,BARSKA,SKY MASTER, NAUTICA | 2
46 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | MAQUINAS ELECTRICAS | BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES | Bloques de contactos auxiliares instantáneos con conexión mediante bornes a tornillo, 2NA + 2NC, de montaje frontal, compatibles con la serie (D09 a D150) telemecanique | TELEMECANIQUE | 30
47 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | MAQUINAS ELECTRICAS | BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES TEMPORIZADOS | Bloques de contactos auxiliares temporizados con conexión mediante bornes a tornillo, al trabajo, rango de temporización 0,1 s a 30 s, 1NA+1NC, montaje Frontal, compatibles con la serie (D09 a D150) telemecanique | TELEMECANIQUE | 18
48 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | MAQUINAS ELECTRICAS | BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES TEMPORIZADOS | Bloques de contactos auxiliares temporizados con conexión mediante bornes a tornillo, al reposo, rango de temporización 0,1 s a 30 s, 1NA+1NC, montaje Frontal, compatibles con la serie (D09 a D150) telemecanique | TELEMECANIQUE | 18
49 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | BOBINAS DE HELMHOLTZ | BOBINAS DE HELMHOLTZ . Diametro minimo de las bobinas 400 mm, Numero minimo de espiras 150 en. cada bobina. Resistencia d ela bobina minima2 Ohmios. Corriente maxima por bobina 5 Amperios. | PHYWE, LEYBOLD | 1
50 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Bomba de vacio | Bomba con motor electrico de 110V, 60Hz con capacidad de 65 a 80 L/minuto. Pruebas de materiales que requieren de vacio: picnometro de vacio, etc. | Humboldt | 1
51 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Bomba de vacio | Motor de 180 W Monofásico. Presion final 0,06 Pa. Incluido el plato y campana transparente |  | 1
52 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE INVESTIGACION Y AGUAS | Existe la adecuada | Bureta digital | Dosificador de líquidos en microgotas de hasta 0,01 ml, para titulaciones. Capacidad entre 0,01 hasta 50 ml | Titrimax y Brand. Schoot Gerate, Fisher | 6
53 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Butacas Madera | 70 cm de altura. Reforzadas. Base circular de 30 cm |  | 100
54 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Cabina de extracción de gases y vapores . | Alimentaciòn 110-130vac60hz . 1,2mx0,9mx1,5m. Bajo nivel de ruido. Extarctor Centrifugo en fibra de vidrio reforzada. Ducteria e PVC 10". Panel de filtracion Acero INOX. 6 paneles de carbon activado. Incluye Instalacion y 2 KITS de filtros completos e iluminacion. | ,C4 ,ESCO | 1
55 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL | DIMENSIONES: EXT. 96 ANCHO X80 FONDOX 120 ALTO, MAS BASE DSE TRABAJO DE 70. AREA DE TRABAJO 94X42X65. REQURIMIENTO ELECTRICO 220V 60Hz. 2 FASES MAS LINEA NEUTRO. O 110V 60Hz. TOMA ELECTRICA AUXILIAR CON TAPA DE SEGURIDAD DE 110V SUPERIFICIES EN ACERO INOXIDABLE | C-4,ESCO, LABCONCO, STERILOF | 1
56 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | CABLE DE CONEX. | CABLE DE CONEX HEMBRA MACHO. 500mm, ROJO | PHYWE, LEYBOLD, | 50
57 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | CABLE DE CONEX. | CABLE DE CONEX. HEMBRA MACHO 750mm, AMARILLO | PHYWE, LEYBOLD, | 50
58 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | CABLE DE CONEX. | CABLE DE CONEX. HEMBRA MACHO 1000mM, AZUL | PHYWE, LEYBOLD, | 50
59 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | CABLE DE CONEX. | CABLE DE CONEX. HEMBRA MACHO2000mm, NEGRO | PHYWE, LEYBOLD, | 50
60 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | CABLE DE CONEX. | CABLE DE CONEX. HEMBRA MACHO 250mm, NEGRO | PHYWE, LEYBOLD, | 50
61 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | CABLES DE CONEXIÓN | CABLES DE CONEXIÓN ELECTRICA, SILICONADOS PARA LOS MODULOS DE TRABAJO COMPATIBLES CON EQUIPOS Marca DLORENZO 56 CABLES | DLORENZO | 56
62 | FT | INDUSTRIAL CONTROL DE CALIDAD | BLOQUE 4. PISO No. 5 | Calibrador pie de Rey | Nonio: 6 1/128 - 0.05mm 150cm | MITUT0YO,CONTROL COMPANY
63 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Calibrador Pie de Rey | precisión de 0,05 mm | CONTROL COMPANY | 8
64 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | LABORATORIO DE PROPIEDADES | Calibradores de Vernier | Calibradores Digitales Precision a centesima de milimetro. Hasta 25 cms de capacidad |  | 20
65 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE FÍSICA | Calorimetria Estandar | Incluye agitador pulido en vidrio de 8 mm x 30 cm- anillo y bola gravesande - aparato de tyndall rompepernos - aparato para fujo termico - aparato de ingenhousz - azul de metileno colorante / indicador 25 g- balanza pesa carta 1000 g- balon fondo redondo 50 ml - balon destilacion 100 ml con desprendimetro - base x - 0 en hierro sin tornillo - cable caiman para banana (par) - calentador pequeño de 110 v - calorimetro de joule de 110 v - 2 cilindros de aluminino de 5 cm 3/8" - 2 cilindros de cobre 5 cm x 3/8`"-cronometro digital - dilatometro de metales (pirometro) - erlenmeyer de 250 ml - erlenmeyer de 250 ml - escala centrimetrica - estuche en madera con espuma alta densidad para alojar el contenido - jeringa plastica desechable 10 ml - malla alambre dulce asbesto 12 x 2 cm - 3 mangueras de caucho para laboratorio por metro de 8 x 12 mm - manual de experimentación con fotografias de cada experiencia - maquina de vapor de vidrio - mechero busen para gas regulador - mechero de alcohol metalico - 2 nueces o pinzas para sujecion fija doble - parafina solida en trozos 100 g - 2 pernos de vidrio juego x 6 unidades - pilas AA - pinza para erlemeyers, balones, buretra sencilla, tubo de ensayo plastica, para tubo de ensayo metalica, pipeta graduada 5 ml - plomo metalico en perlas 100 g -portapilas AA- probeta graduada base platica 100 ml - probeta graduada semitransp. 100 ml - pulsometro de frankling universal- radiador montado en panel acrilico - refrigerante recto liebig 200 mm - 2 soldaduras de estaño x metros - porta lampara y bombilla de 3 V - juego de tampones x 12 unidades - termometro de 10°C a 110°C y de 10°C a 150°C -termometro ambiental gigante para laboratorio de 0-40°C - tripode en hierro pequeño- 6 tubos de borosilicato 5 x 0.8 mm x 25 - 10 tubos de ensayo flameable 10 x 150 - tubo de thiele - tbo pvc x 25 cm 3/4"-varilla para armar de 70 cm ( 2 piezas) - vaso precipidado de 250 y de 600 ml. | ABC, Leybold Didactic GmbH, Phywe, Pasco, | 6
66 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Cama de aire | para experimentos de cinematica y dinamica en dos dimensiones con una flexion extremadamente baja; registro en una lamina de papel metalizado; contenido: 1 mesa con placa de base, equipo de alimentación y tornillo de ajuste 1 mastil de suministro 2 cables de suministro 2 aerodeslizadores 2 electrodos perifíricos 2 masas suplementarias 1 rollo de papel metalizado 1 polea de reenvio 2 tacos de calce 1 bandeja para guardar los instrumentos Conexion: 115 V, 60 Hz a través del cable de la red |  | 1
67 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE MICROBIOLOGIA | MESON LABORATORIO MICROBIOLOGIA | CAMARA DE ELECTROFORESIS | Camara de electroforesis vertical para minigeles con fuente de poder con capacidad de buffer de 125ml | GIBCO, BIO-RAD, THERMOEC, INVITROGEN, MERCK | 1
68 | FT | LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES | lab. Resistencia materiales facultad tecnologia | Camara Térmografica digital | requerimientos minimos : Termometro Infrarrojo con Mira Laser y emisividad ajustable Referencia MT 360. Display 31/2 Digito,-30°C a +550°C, Resolucion espectral de 6 a 14micrometros, alcance 1,2m, precision +-2°C, Peso aprox 157gramos. |  | 1
69 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Canal de alimentacion | Canal de alimentacion de 12 huecos para equipo didactico 6N | ALECOP de España | 1
70 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Carritos de velocidad constante | Carros de pilas |  | 8
71 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos (PK/2). 3M | Cartuchos cilindricos para proteccion de VAPORES ORGANICOS y GASES ACIDOS (PK/2) 3M. |  | 10
72 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | CELDA DE CARGA | GALGA EXTENSIONOMETRICA CON CAPACIDAD DE MEDIDA DE TORQUE DE 0 A 150 NEWTONS, CONEXIÓN LATERAL Y COMPATIBLE CON FRENO ELECTROMAGNETICO MARCA DLORENZO (DL1019M) | DLORENZO | 3
73 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Celda de Carga tipo-S | Celda de carga de 2,000 lbf (10.0 kN), construida en acero inoxidable para mediciones de carga sobre asfalto, concreto o suelos. | Humboldt ,EMIC | 1
74 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE QUIMICA Y CALIDAD DE AGUAS | Química y Cal. Del Agua | Centrifuga | Centrífuga con tubos de capacidad maxima de 100 ml. Motor con capacidad de generar entre 1000 a 12.000 revoluciones por minuto, lectura digital y sistema de seguridad para apertura de puerta de acceso. Rotor de angulo variable. Incluir un rotor con capacidad de 4 tubos de 100 ml (incluir adaptador para tubos de 50 ml). y otro rotor con capacidad de 16 para tubos de aprox. 20 ml de capacidad | Fisher scientific, Labconco, Analytical, Hettich, Merck, Sigma | 1
75 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Centrifuga | Microprocesada de mesa,maxima velocidad 6000 RPM, capacidad de 4x100ml. Display digital de tiempo y velocidad. Motor de induccion con control microprocesado de velocidad. Mandos de arranque y parada. Voltaje de 110 VAC Potencia Aprox 250VA. Paeo aprox de 25KG. | ROTOFIX 32 A,JP SELECTA , HETTICH | 2
76 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SANIDAD FORESTAL | EXISTENTE | Centrifuga | Centrifuga No refrigerada; con 24 x 1.5/2.0mL capacidad. Rotor con tapa de bioseguridad; 13,000rpm; Maximum Force: 16,060xG RCF; 120V 60Hz; 13-1/4 L x 9 W x 8 in. | Fisher scientific, Labconco, Analytical, Hettich, Merck, Sigma | 1
77 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | Múdulo dentro del Laboratorio de Investigaciones | Centrifuga | Con 34 memorias programables, seleccionables y almacenables libremente, con la función short spin con velocidad preseleccionada y la funcion fast temp para enfriar rápidamente la cámara de la centrífuga. Debe incluir un Rotor de ángulo fijo F-45-30-11. Con 30 espacios para microtubos de 1.5 y 2 ml, con velocidad máxima de 14.000 i/min, con orotr, tapas y adaptadores autoclavables. y ademas uN Rotor de ángulo fijo F-34-6-38. Con 6 orificios para diferentes tubos como máximo de 85 ml, con velocidad máxima de 11.000 i/min, con rotor, tapas y adaptadores autoclavables. | Fisher scientific, Labconco, Analytical, Hettich, Merck, Sigma | 1
78 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SILVICULTURA FORESTAL | LAB. DE SILVICULTURA | CENTRIFUGA MICROPROCESADA DE MESA | Centrífuga con tubos de capacidad maxima de 100 ml. Motor con capacidad de generar entre 1000 a 12.000 revoluciones por minuto, lectura digital y sistema de seguridad para apertura de puerta de acceso. Rotor de angulo variable. Incluir un rotor con capacidad de 4 tubos de 100 ml (incluir adaptador para tubos de 50 ml). y otro rotor con capacidad de 16 para tubos de aprox. 20 ml de capacidad | Fisher scientific, Labconco, Analytical, Hettich, Merck, Sigma | 1
79 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Taller de soldadura | Cilindro de oxigeno | Capacidad de carga 2000 Psi, 1,3m de alto,Com prueva hidrostatica y cargado con Oxigeno a 2000Psi | AGA FANO | 2
80 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - ALMACEN TOPOGRAFIA- LAB DE SILVICULTURA | EXISTENTE | CLINOMETRO | Instrumento utilizado para medir alturas de arboles, pendientes y angulos verticales. Escala Metrica. | SUUNTO, BRUNTON, | 7
81 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | COJINETE DE GIRO. | Cojinete de giro equilibrado, para colocar aparatos con varillas de 10 mm. Mordaza sobre rodamiento con tornillo de apriete. Polea para accionar un motor, diámetro 50 mm. | PHYWE, LEYBOLD | 2
82 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | Compound Motor DC | MAQUINA ELECTRICA ROTATIVA MOTOR-GENERADOR EN CORRIENTE CONTINUA, POTENCIA 1.1Kw voltaje 220 V 3600rpm, CON DEVANADO AUXILIAR DE CAMPO EN PARALELO Y DOS DEVANADOS AUXILIARES DE CAMPO EN SERIE, COMPATIBLES CON MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS MARCA DLORENZO | DLORENZO | 1
83 | FT | INDUSTRIAL CONTROL DE CALIDAD | BLOQUE 4. PISO No. 7 | comprador de carátula con soporte magnetico, | 0.01-1.0 mm 0-50 H | MITUT0YO | 10
84 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE INVESTIGACION Y AGUAS | Existe la adecuada | Conductímetro de campo | Con sensor de temperatura, mínimo tres cifras decimales y calibración manual, multirango. Debe estar provisto con sonda de por lo menos cinco metros de longitud | HANNA, MERCK, ORION, FISCHER, SCHOTT GERATE | 5
85 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Conductímetros de bolsillo | digital 0-999us/cmatc0-50ªC | JP SELECTA | 2
86 | FT | Audiovisuales | Auditorio Gustavo Caamaño León | Consola amplificada con extenciones y microfonos | CONSOLABEHRINGER PLANA REF XENIX 2442 FX CON ENTRADA DE 10 CANALES DE BAJA, 4 STEREOS BANCO DE EFECTOS , CONVERTIDOR DE SEÑAL RCA A USB 4SUBGRUPOS ECUALIZACION POR CANAL; 5 MICROFONOS BOCALESSHURE REF SM-58 INALAMBRICO DE MANO 5MICROFONOS ALAMBICOS REF SM-58 SHURE, 3 MICROFONOS INALAMBRICOS DE SOLAPA SHURE compatibles con los equipos ya existentetes en la facultad tecnologica | Comercializadora zuhogar ltda | 1
87 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | MAQUINAS ELECTRICAS | CONTACTOR AUXILIAR CON CONEXION A TORNILLOS | Contactor auxiliar con conexión a tornillos, tensión bobina 220 v, 3NA + 2NC, compatible con accesorios serie (D09-D150) telemecanique | TELEMECANIQUE | 18
88 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | MAQUINAS ELECTRICAS | CONTACTOR PRINCIPAL TRIPOLAR | Contactores tripolares para comando de motores y circuitos de distribución (Aptos para coordinación Tipo 2) conexión mediante bornes atornillo, tensión de bobina a 220v, corriente nominal 25 A, para AC1, compatible con accesorios serie (D09-D150) telemecanique | TELEMECANIQUE | 30
89 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | Contador Digital | CONTADOR DIGITAL, 6 DECADAS Pantalla de leds minimo s digitos, matriz de diodos minimo tres digitos para unidades. Mas de seis funciones diferentes(tiempo, frecuencia, frecuencia de impulso, periodo, rev/min, conteo impulso/frecuncia impulso) Salidas analogicas para medida de frecuencia. Hebrilla BNC para tubo contador | PHYWE, LEYBOLD, JP SELECTA | 1
90 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | CoolRunner II – Starter Kit | Módulo para trabajar con CPLD inicio, incluye Software Xilinx: HW-CRII-SK-G |  | 12
91 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | CORREA DE TRANSMISIÓN. | 3 correas sin fin de plástico. Diámetro 3 mm, perímetros 250, 500 y 750 mm. | PHYWE, LEYBOLD | 2
92 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Taller de soldadura | Cortador de plasma | Tipo inversor, Momofásico-bifásico 60Hz, 120/230 Volt, capasidad de corte 1/2" (12,7mm), Rango de amperaje 20-40A Ajustable, con filtro de particulas y filtro coalesente, Dimensiones:altura 416mm, ancho 273mm, largo 600mm | MILLER, THERMAL DYNAMICS | 1
93 | FT | LAB. METALOGRAFIA | SECCION DE PULIDO Y CABADO DE PROBETAS | CORTADORA DE PROBETAS | Cortadora de sobremesa y de gran precisión, automática que admite discos de corte corindón ó diamante de ∅ 75 a 200 mm. Pupitre de control para memorizar parámetros de corte. Velocidad variable de 300 a 5000 R.P.M. Refrigeración por electro bomba y brazos flexibles. | Emco, Wilson, Aro Arotec, ICL Didactica,FUTURE TECH | 1
94 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Cubetas de ondas | Adaptador para fuente vibradora de 110 voltios - base triangular x - 1 en hierro - 4 bases tubulares de 30 cm x3/4 - 2 bolas de icopor No. 3 - cubeta plastica azul fondo transparente- espejo 40 x 35x 3 mm - estroboscopio manual - estuche en madera con espuma de alta densidad para alojar contenido - generado de ondas 5 puntos - generador de ondas planas - gotero plastico - lampara de proyeccion - manual de experimentacion con fotografias de cada experiencia - nuez o pinza para sijecion fija doble n - 4011 c - oscilador ( vibrador) electrpnico con regulador de frecuencia - pantalla blanca 2 orificios 42 x 32 cm - placa en l un lado ranurado - placa reflectora ondas concava convexa - placa refractora biconcava - placa refractora biconvexa - 2 placas refractoras trapezoidales - placa refractora triangular - 4 tornillo cabeza plastico - varilla cromada de 45 cm x 3/8 - varilla cromada de 90 cm ( en dos partes) | ABC, Leybold Didactic GmbH, Phywe, Pasco, | 8
95 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | XILOTECA | Cuchilla en Acero de 25 cm. De perfil alto. para microtomo Marca Reithcher | Cuchilla en Acero de 25 cm. De perfil alto. para microtomo Marca Reithcher | RETHCHER | 2
96 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE MICROBIOLOGIA | MESON LABORATORIO MICROBIOLOGIA | CUENTA COLONIAS | Cuenta colonias con lapiz digital, pantalla digital numérica de 3 dígitos, Bip sonoro indicador de cada impulso, Lupa de 2x con soporte regulable en altura y rotación. | MERCK, KASAI, KAIKA, ADVANCED INSTRUMENT | 1
97 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | LABORATORIO DE PROPIEDADES | Deformimetro | Deformimetros análogos en centimetros, de 2 a 5 cm. Precision a centesimas de milimetro | ADA, STARRET Y OTROS | 5
98 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | DESTILADOR | CAPACIDAD: 3-4 LITROS POR HORA, 220-240V, 50-60 Hz, BASE EN ACERO INOXIDABLE. | BRAND, SCHOTT GERATE, BOECO | 1
99 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE QUIMICA Y CALIDAD DE AGUAS | Calidad del agua | Destilador de agua | Destilador de agua en acero inoxidable de capacidad minima de 3 a 4 litros/hora | SCHOTT GERATE, LABCONCO. | 1
100 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Destilador de agua 3 llitros por hora | con campana de vidrio Duran | BOECO,JP SELECTA | 1
101 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUÍMICA | Destilador de agua 4 litros por hora | con campana de vidrio Duran | SCHOTT,JP SELECTA | 1
102 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Detector de fugas para gas | Detector de fugas para gas natural, glp,metano | Leakator,bacharach,honeywell,kane. | 1
103 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | DINAMOMETRO | Lectura máxima5 N. Dinamómetros de muelle, con divisiones de precisión en Newtons (mínima división de 0,1 N). En tubo transparente, para hacer visible su estructura y funcionamiento. Corrección de punto cero. Seguro contra sobreextensión del muelle. Ganchos para colgar y de carga. Precisión de medida ± 2% del valor final Longitud de la escala aprox. 10 cm Longitud del dinamómetro aprox. 27cm . | PHYWE, LEYBOLD | 5
104 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | DINAMOMETRO | Lectura Máxima 2 N. Dinamómetros de muelle, con divisiones de precisión en Newtons (mínima división de 0,02 N). En tubo transparente, para hacer visible su estructura y funcionamiento. Corrección de punto cero. Seguro contra sobreextensión del muelle. Ganchos para colgar y de carga. Precisión de medida ± 2% del valor final Longitud de la escala aprox. 10 cm Longitud del dinamómetro aprox. 27cm . | PHYWE, LEYBOLD | 5
105 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | DINAMOMETRO | Lectura máxima 10 N. Dinamómetros de muelle, con divisiones de precisión en Newtons (mínima división de 0,1 N). En tubo transparente, para hacer visible su estructura y funcionamiento. Corrección de punto cero. Seguro contra sobreextensión del muelle. Ganchos para colgar y de carga. Precisión de medida ±2% del valor final Longitud de la escala aprox. 10.5 cm Longitud del dinamómetro aprox. 27.5 cm (100 N: 32.5 cm) | , PHYWE, LEYBOLD | 5
106 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Ducha lava ojos | El cabezal de lavaojos debe entregar un mínimo de 1,5 litros por minuto (0,4 gpm) durante 15 minutos. Unidad situada con el cabezal a no menos de 83,8 cm (33") y no más de 114,3 cm (45") desde la superficie donde se para el usuario, y a una distancia mínima de 15,3 cm (6") desde el muro u obstrucción más cercana. |  | 2
107 | FT | LAB. METALOGRAFIA | SECCION DE PULIDO Y CABADO DE PROBETAS | DUROMETRO PARA PROBETAS SHORE | Normas DIN 53505, ISO 7619,ASTM D 2240, JKS K 6253. Rango de medición 0 ... 100. Resolución 0,2 de grados de dureza. Precisión ±1 de grados de dureza. Valores de medición a mostrar dureza actual, valor máximo, valor medio (el valor máximo se mantiene). Interfaz para el PC Con Software y cable de datos Otras funciones desconexión automática. Alimentación 3 baterías de 1,5 V (SR 44). Rango de temperatura operativa 0 ... + 40 °C | VARIAS (SE ENCUENTRAN ESPECIFICADAS EN LA DESCRIPCION DEL EQUIPO Arotec, ICL Didactica,PTC | 1
108 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | Eddy current brake | FRENO ELECTROMAGNETICO POR CORRIENTES PARASITAS, TENSION MAX 250 V 1,4KW S3 4000RPM, INCLUYE EL KIT DE MEDICION DE PAR MECANICO UTILIZANDO LOS BRAZOS Y PESAS, COMPATIBLE CON MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS DE LORENZO | DLORENZO | 2
109 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Elementos para el viscocimetro Saybolt | Orificios calibrados, aceite y recptor graduado de 60ml. | Tecnotest | 1
110 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Elementos para Ensayos CBR (California Bearing Ratio) | Compuesto por una celda de carga de 10,000 Lbf (50KN), transductor de desplazamiento de 1" (25mm) con dispositivo de montaje y dispositivo CBR. | Humboldt | 1
111 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Elementos para Ensayos UC (Unconfined Compression) | Compuesto por una celda de carga de 500 Lbf (2,5KN), transductor de desplazamiento de 2" (50mm) con dispositivo de montaje y porta muestra superior. | Humboldt | 1
112 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Elementos para Equipo Esfuerzo Corte Directo - TECNOTEST | Celda de carga tipo S o cilindrica con certificado de calibracion(5kN), dos deformimetros digitales(10mm y 25mm), Tres Lectores Digitales GEOTRONIC, Porta muestras y accesorios, Juego de pesas calibradas. | Tecnotest,GILSON | 1
113 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE MAGNETOSTÁTICA | Compuesto de: 'Aguja imantada, l = 7 cm 'Pie con punta de poyo,'Imán de herradura, incluye yugo 'Par de barras imantadas, Rociador para limadura de hierro,'Limadura de hierro fina, para hacer visibles las líneas de campo magnético.Cantidad: 250 g. 'Fuente de alimentación con Tensiones de salida: de 0 a 24 V c.c., 0 a 20 A c.c., max. 240 W, a prueba de cortocircuito sostenido, mediante clavijeros de seguridad de 4 mm. Rizado residual a plena carga : < 50 mV Estabilización a plena carga : < 1% Dos visualizadores de 3 digitos para la corriente y la tensión, Tensión de la red: 115 V, 50/60 Hz Consumo de potencia: max. 450 VA. 'Dinamómetro de precisión 0,1 N; 'cables de conexión. 'Aislador de experimentación. | PHYWE, LEYBOLD | 1
114 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Elementos para Maquina de Ensayo de Compresion CBR 50kN - TECNOTEST | Celda de carga de anillo con certificado de calibracion, piston de penetracion, base deformimetro, deformimetro analogo, molde CBR. | Tecnotest,GILSON | 1
115 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Elementos para Maquina de Ensayo Marshall y prueba Inconfinada - TECNOTEST | Celda de carga tipo S o cilindrica con certificado de calibracion(50kN), deformimetro digital, extension para el transductor, cabezal de ruptura o porta muestra de aluminio y accesorios para incofinada: Plato de compresion y Barra para sensor desplazamiento. | Tecnotest,,GILSON | 1
116 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS - LABORATORIO DE CALIDAD DEL AGUA | Vivero Lab. S.P | Ensayo de jarras | Equipo De Ensayo De Jarros Manual. De Calidad Del Agua 6 Vasos Capacidad de los vasos de l lt. | KELDKAN, MERCKSOCRPUIOS SCIENTIFIC, QUIFAR, FLOCULADOR BQ, FLOCULADOR TIPO JLTG | 3
117 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE FÍSICA | Equipo Basico de Acustica | aparato melde- 2 diapasones con caja de resonancia juego - diapason registrador- estuche pastico con espuma alta densidad para alojar el contenido- fonendoscopio- lamina pastica blanca 140 x 210 x 3 mm - manual de experiementación con fotografias de cada experiencia-marimba-modelo de telefono-monocordio - sonometro o resonador con caja-regla graduada-tubo de kunt- tubo labial abierto con embolo- tubo labial cerrado- manguera acanalada para producir sonidos mediante corriente de aire- vaso plastico de 100 ml | ABC, Leybold Didactic GmbH, Phywe, Pasco. | 6
118 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE FÍSICA | Equipo Basico de Optica - GEOMETRICA | Equipo para practicas de optica geometrica e introduccion a la ondulatoria. Estuche de madera. Dos (2) Bancos opticos de 50cm con soporte, Base para prisma, cubeta en acrilico con espejo para indice de refraccion, Diodo Laser con adaptador, Disco optico de Hartl, Espejo angular, espejo concavo, convexo, espejo con tornillo, juego con placas didacticas, Lentes con soporte de diferentes dioptrias, Lampara Reuter, Lentes (biconcava, biconvexa, plano convexo, plano concava) en acrilico, Pantalla de proyeccion mate, Prismas(isoseles, trapezoidal, triangular). | ABC, Leybold Didactic GmbH, Phywe, Pasco. | 8
119 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Equipo Cleveland a Gas o electrico | Equipo para ensayo bajo Norma tecnica(ASTM D92, D117; AASHTO T48) del punto de llama del asfalto. Incluye el Lanza llama certificado, La copa de Cleveland certificada, los recipientes y termometros con posicion ajustable. Peso aprox 9,5Kg.. | Humboldt , Tecnotest.,GILSON | 2
120 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Equipo completo de cromatografia de placa | PGC una cubeta en vidrio, placas en silica gel 60 CCF de 20x20 cms(pqtx25). | THERMO ELECTRO CORPORATION | 6
121 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Equipo completo de optica Ondulatoria - FISICA | Ideal para estudiar las propiedades ONDULATORIAS de la luz y ondas electromagneticas. Interferencia entre rayos, Interferencia en un espejo y en un biprisma de Fresnel con Laser He-Ne, Difraccion en una ranura y rejilla de difraccion, Interferencia en doble y varias ranuras. Incluye un LASER de He-Ne linealmente polarizado clase 2 de 1mW de potencia, Vida util minima de 15000 horas, Alimentacion con adaptador a 115 VAC, Dimensiones aprox de 17cmx6cmx6cm y peso aprox de 1Kg., Espejo de Fresnel, Biprisma de Fresnel, Mesa de prisma, Lentes, Banco optico con perfil normal de 1,0m, jinetillos opticos, pantalla traslucida, zocalo, rejilla 6000/cm (Rowland), Rendija variable, Diafragma con tres(3) ranuras dobles, Diafragma con (4) ranuras dobles, Diafragma con (5) ranuras dobles. | ABC Laboratorios, Leybold, Phywe. | 2
122 | FCE | FCE | AUDIOVISUALES | EQUIPO DE EDICION DE VIDEO | SISTEMA PARA EDICION NO LINEAL (COMPLETO) |  | 1
123 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE MICROBIOLOGIA | MESON LABORATORIO MICROBIOLOGIA | EQUIPO DE FILTRACION | Equipo de filtracion microbiologia, incluye bomba de vacio de dos puestos de acero inoxidable con embudos. Debe incluir las mangueras de conexión entre los embudos y la bomba de vacio. | MERCK MILLIPORE, ANALYTICAL, SARTORIUS | 1
124 | FASAB | GRABADO | Aulas Talleres C-17 y C-018 | Equipo de grabado láser | Area de trabajo 24x18 pulgadas, potencias hasta 75 vatios.Para objetos de hasta 11 pulgadas de altura | EPILOG LASER - Spirit Laser - Laserpro | 1
125 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUÍMICA | Equipo de Quimica General Avanzado | Equipo de Quimica General Avanzado con 100 reactivos en 2 estuches de madera | ABC | 2
126 | FT | Laboratorio de bombas | Taller de soldadura | Equipo de soldadura electrica | Tipo transformador - rectificador, Proceso SMAWW(Electrodo revestido) Corriente AC/DC, Voltage de entrada 200/230/460 trifasico, rango de amperage AC 35-300A, DC 35-265 ciclo de trabajo 50% | WEST ARCO, LINCON | 2
127 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Taller de soldadura | Equipo de soldadura MIG Mag | Tipo Voltage constante, Trifasico 60Hz, voltaje de entrada 200/230/460Volts, rango de amperaje 30-300Amp, alambres de 0,023" a 0,045" con opcion de alambres tubulares (FCAW)hasta 1,2mm Accesorios: Carro de movilizacion con plataforma para cilindro de gas, Pistola Mig 250Amp con manguera de diametro 0,035" de conexión central, Regulador de CO2 de caratula con manguera de conexión, Cable de entrada trifilar, Rodillo y tubos guia de 0,030" o 0,035" | MILLER | 1
128 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Taller de soldadura | Equipo de soldadura TIG con unidad de alta frecuencia | Tipo AC/DC Porcesos TIG(GTAW), TIC Pulsado (GTAW-P), y (SMAW)Voltage 208/230 bifasico, rango de amperaje 5-200A ciclo de trabajo 40% | MILLER, LINCOLN | 1
129 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Equipo de Verificacion y Calibracion de Transductores. | Micrometro con montaje para transductores y galgas certificadas. | Tecnotest | 1
130 | FT | LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES | LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES | Equipo Detector de Fallas por Ultrasonido con Kit de Palpadores Básico y KIT DE PALPADORES AWS PARA INSPECCION SOLDADURAS, | Equipo digital basico portatil. Especificacion palpadores basicos . 1ea. 113-292-603 AWS Angle Beam Probe, 2.25 MHz, .63" x .63" 1ea. 113-242-591 Benchmark CompositeTM, MSW-QC Angle Beam Probe, 2.25 MHz, .5" Diameter 1ea. 113-262-043 CR Contact Probe, 2.25 MHz, 1" Diameter 1ea. 113-544-000 CA211 Contact Probe, 5 MHz, .5" Diameter 1ea. 113-252-241 PMCR Contact Probe, 2.25 MHz, .75" Diameter 1ea. 113-527-660 Alpha 2 DFR Delay Probe, 15 MHz, .25" Diameter 1ea. 113-292-751 DU-F Probe, 2.25 MHz, .5" x .5" 1ea. 113-224-681 RC Dual Element Probe, 5 MHz, .25" Diameter 1ea. 118-540-198 Test Block, Five Step, .100" to .500" 1ea. 118-800-020 Carrying Case with Foam Inserts 1ea. 118-140-012 Probe Cable, BNC/Microdot 1ea. 118-140-016 Probe Cable, BNC/BNC 1ea. 118-140-024 Probe Cable, Dual BNC/Microdot 1ea. 118-140-088 Probe Cable, Dual BNC/RC 1ea. 118-440-050 Delay Lines for Alpha 2 DFR (10 Pack) 1ea. 118-220-021 Protective Membranes for PMCR (1 Dozen) 1ea. 118-340-104 45 Degree Wedge for AWS Angle Beam Probe 1ea. 118-340-106 70 Degree Wedge for AWS Angle Beam Probe 1ea. 118-340-211 45 Degree Wedge for MSW-QC Angle Beam Probe 1ea. 118-340-212 60 Degree Wedge for MSW-QC Angle Beam Probe 1ea. 118-340-213 70 Degree Wedge for MSW-QC Angle Beam Probe 1ea. 118-300-740 Couplant for Wedge, Delay Lines and Membranes Especificacion palpadores para inspeccion de soldaduras: 1ea. 113-292-603 AWS Angle Beam Probe, 2.25 MHz, .63" x .63" 1ea. 113-292-601 SWS Angle Beam Probe, 2.25 MHz, .75" x .625" 1ea. 113-292-604 SWS Angle Beam Probe, 2.25 MHz, .75" x .75" 1ea. 113-262-043 CR-RHP, L-Wave Contact Probe, 2.25 MHz, 1” Diameter 1ea. 118-140-016 Probe Cable, BNC/BNC 1ea. 118-340-104 45 Degree Wedge for SWS Probe 1ea. 118-340-105 60 Degree Wedge for SWS Probe 1ea. 118-340-106 70 Degree Wedge for SWS Probe 1ea. 118-540-196 Test Block, DSC Angle Beam 1ea. 118-300-820 8-Oz. Bottle of XL Couplant 1ea. 118-800-025 Carrying Case with Foam Inserts | KRAUT KRAMER o Su distribuidor oficial AUTORIZADO para colombia.MONSONIC | 1
131 | FCE | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | Equipo micro Kheldalh 6 puestos con destilador | Destilador micro-kjendhal, con incremento de temperaturas programables, unidades de digestión de 6 puestos o superior, temperatura de hasta 400-450°C, estructura en acero inox. Con pintura epoxica o material resistente a ataques químicos, conexión a 110V, 60 Hz. Con tubos para digestor, soporte vidrieria, base apoyo, preferiblemente con exhaustor y scrubber. | JP SELECTA | 1
132 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE QUIMICA Y CALIDAD DE AGUAS | Calidad del agua | Equipo multiparametrico | Equipo portátil multiparamétrico para la determinación de pH, oxígeno disuelto, conductividad y compensación de temperatura. | Orión, WTW, Schott, Metler, Fischer | 3
133 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Equipo multiparametrico | Equipo portátil multiparamétrico para la determinación de pH, oxígeno disuelto, conductividad y compensación de temperatura. | Orión, WTW, Schott, Metler, Fischer | 1
134 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | Equipo para el estudio de resonancia magnética nuclear en poliestireno, glicerina y teflón: Bobina de 480 espiras, 10 A, fuente de alimentación de c.c. 0 - 16 V; y 0 - 5 A; Unidades para medición y servicio de RMN; con sistema de adquisición de datos (interface y software); cables de conexión. | PHYWE, LEYBOLD | 1
135 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | EQUIPO PARA EL ESTUDIO DEL EFECTO ZEEMAN: | Que permita la observación del efecto Zeeman normal en una configuración transversal y en una configuración longitudinal - espectroscopía con un etalómetro de Fabry-Perot | PHYWE, LEYBOLD | 1
136 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Equipo para el punto de ablandamiento de asfaltos y resinas. | Beaker con 4 porta muestras, montaje completo y accesorios: soporte superior e inferior y termometros. | Humboldt ,GILSON | 2
137 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DEL EXPERIMETO DE FRANCK- HERTZ | Debe contener Tubo de Hg, Casquillo adaptador, Horno eléctrico de 115 V, Sonda de temperatura de Ni Cr cables de alimentación. | PHYWE, LEYBOLD | 2
138 | FASAB | GRABADO | GRABADO | Escáner a color de cama plana | Interfaces: USB 2.0, IEEE 1394, (FireWire), Ethernet Óptica: 2400 dpi Hardware: 2400 x 4800 dpi Máxima: 12800 x 12800 dpi con interpolación Área máxima de digitalización 31 cm x 43,7 cm (12,2" x 17,2") Densidad óptica: 3.8 Dmax, Graduación (zoom): 50% a 200% (en incrementos de 1%) Profundidad de Color: 48 bits interna 48 bits externa | Epson - Hp | 2
139 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Esclerómetro (Standard Concrete Test Hammer) con dispositivo de Calibracion. | Martillo estándar para Ensayo de Concreto (esclerómetro), tipo N, diseñado para pruebas No-destructivas en concreto dentro de un rango de 1,500 a 8,000 psi (100 a 600kg/cm2),cumple con la norma ASTM C805 | Humboldt ,GILSON | 1
140 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | ESFEROMETRO | ESFEROMETRO Metalico. Escala Estandar. 0 -20 mm | PHYWE, LEYBOLD | 5
141 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE MICROBIOLOGIA | MESON LABORATORIO MICROBIOLOGIA | ESPECTOFOTOMETRO | Espectrofotometro UV-VIS Xs ancho de banda espectral de 5 nm. RANGO DE 320 a 1100 nm. CON BOMBA EXTRACTORA DE MUESTRAS. Con computador y Software incluido | MERCK, PERKIN ELMER, BAUCHA-LOMB, SHIMADZU, AGILLEN | 1
142 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE QUIMICA Y CALIDAD DE AGUAS | Química y Cal. Del Agua | ESPECTOFOTOMETRO | Espectrofotometro UV-VIS Xs ancho de banda espectral de 5 nm. RANGO DE 320 a 1100 nm. CON BOMBA EXTRACTORA DE MUESTRAS. | MERCK, PERKIN ELMER, BAUCHA-LOMB, SHIMADZU, AGILLEN | 1
143 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE INVESTIGACION Y AGUAS | Existe la adecuada | ESPECTOFOTOMETRO | Espectrofotometro UV-VIS Xs ancho de banda espectral de 5 nm. RANGO DE 320 a 1100 nm. CON BOMBA EXTRACTORA DE MUESTRAS. | MERCK, PERKIN ELMER, BAUCHA-LOMB, SHIMADZU, AGILLEN | 1
144 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Espectrofotómetro | Espectrofotometro Uv Visible XS 5nm. Rango 190 a 1000 nm. Exactitud de 1nm. Modos de operación Absorbancia, Transmitancia, Concentracion. Cero automatico. Rerjilla de 1200 lineas/mm. Lampara de Tungsteno-Halogeno para Visible y Deuterio para UV. Resolucion Display 1nm (0,1nm en modo espectral). Peso aprox 8Kg. | THERMO ELECTRO CORPORATION | 1
145 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | ESPEJO PLANO CON JUNTA. | Espejo plano de vidrio en montura de plástico sobre vástago con pivote rótula.Superficie de espejo (135 × 85) mm Longitud de vástago 165 mm Diámetro de vástago 10 mm Espejo cóncavo-convexo de alta calidad, montado sobre vástago. Distancia focal ± 200 mm. Accesorios: Vástago de sujeción Portaobjetos Pantalla, translúcida, 250 m×250 m | PHYWE, LEYBOLD | 3
146 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - CALIDAD DEL AIRE | NO REQUIEREN DE MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, SON EQUIPOS DE CAMPO QUE SON UTILIZADOS AL AIRE LIBRE | Estación climatologica | Estación portatil que pueda medir en tiempo real los parámetros de velocidad, dirección del viento, humedad del aire y temperatura ambiente, debe contar con el dispositivo de datalogging, así como de visualización de los reportes y el tripode de soporte. | RM YOUNG, DAVIS | 1
147 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | Estacion Total | Precisión angular, 5" Hz; Lectura 1"; Precisión distancia, superior o igual 5mm+3ppm medición precisa; Alcance con 1 prisma, 2000 m o más; Alcance sin prisma, más de 100 m, Memoria para 1200 ptos o más. Teclado alfanumérico, Funciones COGO, cálculo Áreas y Volumenes. | SOKKIA , TOPCON, TRIMBLE, LEICA | 1
148 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | Estacion Total | Precisión angular, 5"; Lectura 1"; Precisión distancia mínima, 3mm+3ppm; Alcance con 1 prisma, más de 2500 m; Alcance sin prisma, más de 150 m, Teclado alfanumérico, Memoria de almacenamiento de Sistema operativo Windows, Pantalla Touch screen (funciones táctiles), Programa de topografía interno; con programa de Vías; Funciones COGO, Con accesorios (trípode, bastones, prismas, software descarga, baterias, etc) | SOKKIA , TOPCON, TRIMBLE, LEICA | 1
149 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | MAQUINAS ELECTRICAS | ESTACIONES DE MANDO EN CAJA PLÁSTICA | Estaciones de mando en caja plástica, Caja completa con tres pulsadores marcados con flechas+O rasantes blanco/rojo/negro 3NA+3NC | TELEMECANIQUE | 6
150 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE FISIOLOGIA VEGETAL | Fisiologia Vegetal (invernadero) | ESTEREOMICROSCOPIO | AUMENTO EN ZOOM CONTINUO DE 8X A 32X EN ESTA CONFIGURACION. AMPLIABLE CON ÓPTICA INTERCAMBIABLE DE 2.4X HASTA 64X. SISTEMAS DE ILUMINACION DE LUZ INCIDENTE Y LUZ TRANSMITIDA HALOGENA INCORPORADOS. PREPARADO PARA MONTAJE DE SISTEMA FOTOGRAFICO O DE VIDEO. | CARL ZEISS DE ALEMANIA, OLYMPUS, LEICA. NIKON | 1
151 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SANIDAD FORESTAL | EXISTENTE | ESTEREOMICROSCOPIO | AUMENTO EN ZOOM CONTINUO DE 8X A 32X EN ESTA CONFIGURACION. AMPLIABLE CON ÓPTICA INTERCAMBIABLE DE 2.4X HASTA 64X. SISTEMAS DE ILUMINACION DE LUZ INCIDENTE Y LUZ TRANSMITIDA HALOGENA INCORPORADOS. PREPARADO PARA MONTAJE DE SISTEMA FOTOGRAFICO O DE VIDEO. | CARL ZEISS DE ALEMANIA, OLYMPUS, LEICA. NIKON | 4
152 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | BIOLOGIA | ESTEREOMICROSCOPIO | AUMENTO EN ZOOM CONTINUO DE 8X A 32X EN ESTA CONFIGURACION. AMPLIABLE CON ÓPTICA INTERCAMBIABLE DE 2.4X HASTA 64X. SISTEMAS DE ILUMINACION DE LUZ INCIDENTE Y LUZ TRANSMITIDA HALOGENA INCORPORADOS. PREPARADO PARA MONTAJE DE SISTEMA FOTOGRAFICO O DE VIDEO. | CARL ZEISS DE ALEMANIA, OLYMPUS, LEICA. NIKON | 8
153 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | BIOLOGIA | Estereomicroscopios triocular | Triocular objetivo acromatico ampliable a 300 aumentos, luz fria 150 wat, fibradoble. | CARL ZEISS DE ALEMANIA, OLYMPUS, LEICA. NIKON | 1
154 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE FISIOLOGIA VEGETAL | Fisiologia Vegetal (invernadero) | Estereoscopio | Triocular objetivo acromatico ampliable a 300 aumentos, luz fria 150 wat, fibradoble. | CARL ZEISS DE ALEMANIA, OLYMPUS, LEICA. NIKON | 1
155 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. FOTOGRAMETRÍA Y FOTO-INTERPRETACIÓN | SALA DE FOTO-INTERPRETACIÓN | Estereoscopio | Estereoscopio de bolsillo 4x | SOKKIA , CARL ZEISS | 5
156 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | ESTEREOSCOPIO BINOCULAR | MAGNIFICACIÓN 7,5 X - 50X. OCULARES 10X FN 22 CON AJUSTE DIÓPTRICO, TUBO BINOCULAR INCLINACIÓN 30 GRADOS, DISTANCIA DE TRABAJO 110 MM. ENTRE 110 A 115 MM, DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE ., ENTRE 52 - 75 MM OBJETIVO AUXILIAR DE 0,5 X, ILUMINACIÓN LED TRANSMITIDA/REFLEJADA | NIKON, OLYMPUS, LEICA, ZEISS | 15
157 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. FOTOGRAMETRÍA Y FOTO-INTERPRETACIÓN | SALA DE FOTO-INTERPRETACIÓN | Estereoscopio de espejos con barra de paralaje. | Estereoscopio de espejos con barra de paralaje, origen americano, europeo o japonés. | SOKKIA , CARL ZEISS | 10
158 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | ESTEREOSCOPIO TRIOCULAR CON CAMARA DIGITAL | MAGNIFICACIÓN 7,5X - 50X OCULARES 10X FN 22 CON AJUSTE DIÓPTRICO, TUBO TRIOCULAR INCLINACIÓN , 30 GRADOS DISTANCIA DE TRABAJO 110 MM., DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE DE . 52 -75 MM., OBJETIVO AUXILIAR DE 0,5 X, ILUMINACIÓN LED TRANSMITIDA/REFLEJADA . CAMARA DIGITAL, ESPECIAL PARA MICROSCOPIA: 3 - 7,5 MEGAPIXELES, PANTALLA HYPERCRISTAL LCD 2,5 PULGADAS, FUNCIÓN DE GRABACIÓN DE PELÍCULA, MODO SUPERMACRO, PUERTO USB, SALIDA DE VIDEO. ACCESORIOS: CORREA DE TRANSPORTE, TAPA DEL OBJETIVO, BATERÍA RECARGABLE DE LITIO, CARGADOR PARA BATERÍA DE LITIO, CABLE USB PARA TRANSFERENCIA DE DATOS, CABLE DE VIDEO PARA CONEXIÓN DIRECTA A TV, PC O VIDEO BEAM, ESTUCHE PARA CÁMARA, SOFTWARE DE UTILIDADES, ADAPTADOR PARA TUBO TRINOCULAR UNIVERSAL, MANUAL DE INSTRUCCIONES, TARJETA DE GARANTÍA. | NIKON, OLYMPUS,LEICA, ZEIZZ | 3
159 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Estroboscopio mecánico | Discos en acrilico de 26 cm de diametro y mango de sujecion en madera |  | 2
160 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | ESTUDIO DEL CAMPO MAGNÉTICO EN FUNCIÓN DE LA FRECUENCIA DE RESONANCIA. | Montaje que permita la derterminación del campo magnético como función de la frecuencia de resonacia (ESR).Unidad básica para ESR; 'Unidad de mando para ESR; 'Par de bobinas de Helmholtz; cables de conexión. | PHYWE, LEYBOLD | 1
161 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE FISIOLOGIA VEGETAL | Fisiologia Vegetal (invernadero) | Estufa de secado | Estufa de secado con circulacion de aire forzado, en acero inoxidable, lectura digital, capacidad minima 23 litros, rango de temperatura de 30 a 220 °C, Timer digital de 1 min a 99 hs | BINDER, SCHOTT, MEMMERT | 1
162 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | BIOLOGIA | Estufa para secado de material de vidrio | Estufa Standard- Capacidad hasta 60 lt. |  | 1
163 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE MICROBIOLOGIA | MESON LABORATORIO MICROBIOLOGIA | FILTRO DE AGUAS | Columnas de intercambio ionico para desionizacion de agua (resinas de intercambio ionico) regenerables. Capacidad de 2 a 3 lt/hora | MILLIPORE, BARNSTEAD, PALL | 1
164 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | FITOTRON | RANGO DE TEMPERATURA AMB +10 HASTA 70ºC. RANGO HUMEDA RELATIVA DE 10-95%.CONSUMO DE CORRIENTE 110V 60Hz. CAPACIDAD: APROX. 1000 LITROS |  | 1
165 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - ALMACEN TOPOGRAFIA - LAB. DE SILVICULTURA | EXISTENTE | FORCIPULA | Calibrador para la medicion de diametros. En aluminio, de 127 cm de longitud, Graduado en ambas caras. | HAGLOF MANTEX CALIPERS | 5
166 | FT | INDUSTRIAL AMBIENTAL |  | FOTOMETRO | fotometro portatil para analisis de aguas.De precisión de una lámpara de luz incandescente diseñada para medir la intensidad del color. Puede medir fácil y directamente 32 características en 8 concentraciones molares diferentes o en mg/L. Control micro-procesado y preprogramado para ser usado con las tabletas YSI. Almacenamiento de hasta 250 lecturas que pueden ser descargadas al computador por una interfase RS-232C | JP SELECTA , YSI | 1
167 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 0 - 25 Kv . Fuente de alta tensión especialmente adecuada para experimentos de electrostática que requieren una tensión CC muy elevada y ajustable con exactitud. • Tensión CC variable de forma continua desde 0…25 kV • Estabilización de la tensión mediante regulación electrónica 0.5 mA, Corriente de cortocircuito 0.5 mA, Tensión de red 230 V~/50…60 Hz, Potencia absorbida aprox. 60 VA | PHYWE, LEYBOLD | 1
168 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | FUENTE DE ALIMENTACIÓN REGULADA 0 - 600 V. | Fuente de alimentación con 5 tensiones de salida. Una tensión CC fija y tres variables, una tensión variable especial para calentar cátodos o lámparas de incandescencia. Todas las tensiones CC estabilizadas; indicadores de limitación de corriente LED para todas las salidas variables, se pueden conectar en paralelo y en serie todas las salidas de tensión CC, salidas a través de hembrillas de seguridad de 4 mm, protegida contra cortocircuitos, aislada galvánicamente de la red y sin poner a tierra. | PHYWE, LEYBOLD | 2
169 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | FUENTES DE VOLTAJE | Dos salidas de voltaje Variable 0 a 30 V independientes, corriente máxima de 3 A Una Salida fija de 5 V corriente máxima de 3A Voltímetro analógico o digital | Instek GPS-3303,BK PRECISION | 10
170 | FCE | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | Fusiometro | Fusiometro rango de temperatura desde ambiente hasta 500°C, conexión a 110 V, 60 Hz, con termómetro digital, termocupla de temperatura variable. | MEL-TEMP, THERMOLINE | 2
171 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Gabinete 20U-FR | Formato 19" |  | 25
172 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Gabinete de 24"x20"x21" Con extractor y Multitoma | 24"x20"x21" Con extractor y Multitoma | DLORENZO | 1
173 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Galvanometros | Instrumento de medición analogico,robusto y muy sencillo de utilizar,especialmente disenado para cumplir con los requerimientos en la escuela y en el laboratorio.Se suministra con enchufes hembras de seguridad. Rangos de medición: 30 µA/ 3 mA/ 100 mV C.C. Resistencia de entrada: 460/ 500/ 3333 Ohm Precisión intrinsica: ± 1.5 % Punto cero: al centro Escala con espejo: si Fusibles: F 0.315 A (6.3 mm x 32 mm) Dimensiones: 17 cm x 11 cm x 5 cm Peso: 450 g | DLORENZO | 8
174 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | GENERADOR DE BANDA | Generador de Van de Graaff . Generador accionado eléctricamente para generar tensiones continuas extremadamente altas (kV). | PHYWE, LEYBOLD, | 2
175 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | GENERADOR DE FUNCIONES. | Funciones: Seno, Triangular, Cuadrada. Rango de Frecuencia de 0.5 Hz a 5 MHz Amplitud hasta 10 Vp-p con carga 50 ohm Impedancia de salida 50 Ohmios Atenuación de –20 dB Display 3 1/2 | Instek GFG-8250A,BK PRECISION | 50
176 | FT | CIRCUITOS ELECTRICOS | 12-201 | GENERADOR DE FUNCIONES. | FORMAS DE ONDA SENO, TRIANGULAR Y CUADRADA.RANGO EN FRECUENCIA 0,2HZ-2MHZ Vpp 20V(CTO.ABIERTO), 10 Vpp(50 ohm LOAD), DC OFFSET -10V to 10V, 4 digits LED DISPLAY. | Instek GFG-8020H,BK PRECISION | 5
177 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | GENERADOR DE FUNCIONES. | FORMAS DE ONDA SENO, CUADRADA, PULSO, TRIANGULAR, RAMPA, TTL, DC. RANGO EN FRECUENCIA 100mHZ-10MHZ, Triangular: 100 mHz - 1 MHz, rampa: 100 mHz - 20 kHz, atenuacion: 0 dB, 20 dB, 40 dB, 60 dB, amplitud: 1 mV to 20 V pp (circuito abierto; 0,5 mV to 10 V pp at 50 Ω /carga), señal TTL pulse bajo < 0,6 V; alto > 1 V at 50 Ω PSK frequency range: 100 mHz to 8 MHz; internal: 400/1000 Hz (PSK Phase 0 to 360°) DC OFFSET 10V. accuracy ± 1 % + 1 dgt. contador de frecuencia de siete digitos | PEAKTECH P1014,BK PRECISION | 1
178 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Generador de señal | Funciones: Seno, Triangular, Cuadrada, pulso. Rango de Frecuencia de 0.5 Hz a 2 MHz Amplitud variable hasta 10 Vp-p a 50 Ohmios Impedancia de salida 50 Ohmios Atenuación de –20 dB Display Digital mínimo 3 dig. | BK PRECISION | 8
179 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | GENERADOR SINCRONICO TRIFASICO | MAQUINA ROTATIVA SINCRONICA, CON VALORES NOMINALES 1,1 KVA 3600RPM 220/380 V CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN EN ESTRELLA Y TRIANGULO, COMPATIBLE CON MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS Y ACCESORIOS MARCA DLORENZO | DLORENZO | 1
180 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | GPS Navegadores | Con altímetro barométrico y brújula (digitales) incorporados, almacenamiento mayor a 500 puntos, Memoria interna de 24 MB o más, Con Manual, Cable de interfase al computador | GARMIN, MAGILLAN, | 5
181 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Higrometro y Termometro | Digital con Doble Display. Rango de temperatura -20°C a 60°C (Resolucion 0,1°C), Humedad Relativa de 0 a 100% (Resolucion 0,1%). Peso aprox de 180gramos. | CONTROL COMPANY | 2
182 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - ALMACEN TOPOGRAFIA - LAB. DE SILVICULTURA | EXISTENTE | Hipsometro | Hipsometro para medir alturas de arboles con ayuda de ultrasonido, resolucion : 0.1m. Resolucion de distancia : 0.01 m. Anglulo: -40° to +90°. Alturas: 0 to 999m. Hypsometro + Transponder 60° Package | VERTEX | 5
183 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - ALMACEN TOPOGRAFIA - LAB. DE SILVICULTURA | EXISTENTE | Hipsometro | Instrumento utilizado para medir alturas de arboles, pendientes y angulos verticales, co0n sistmea optico. Escala Metrica. | HAGA | 3
184 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | BIOLOGIA | Horno esterilización de materia | Sistema de circulación de aire por convección forzada mediante turbina, con control digital o con programación de tiempo y temperatura. Con rangos de temperatura desde ambiente hasta 300 °C. Capacidad de 50 a 60 lt |  | 1
185 | FT | LAB. METALOGRAFIA | SECCION DE PULIDO Y CABADO DE PROBETAS | HORNO MUFLA | Modelos standard de 4 litros de capacidad interior útil. Temperatura hasta 1250 C. Alimentación 220 VCA 50 HZ. Resistencias calefactoras de Kanthal A-1 origen Suecia. Mufla de placas refractarias blindadas con 96% de alúmina origen USA. Aislamiento de fibra cerámica micro porosa 6 PCF origen USA. Control de temperatura digital con protección por corte de termocúpula, además debe tener la posibilidad de realizar rampas de programación de temperatura. Gabinete exterior con cámara de aire y difusores que evitan el sobrecalentamiento del mismo. | Emco, Wilson, Aro,JP SELECTA, THOMAS SCIENTIFIC | 1
186 | FT | INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL | BLOQUE 4. PISO No. 5 | ILUMINOMETRO | Digital de 3 1/2 digitos 11mm LCD- display e indicación de baja bateria Sensor de fotodiodo | PEAK TECH GMBH | 5
187 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | IMAN RECTO | Iman Recto de 72 mm de longitud. | PHYWE, LEYBOLD, | 5
188 | FASAB | GRABADO | Aulas Talleres C-17 y C-018 | Impresora para screen | Impresora para screen |  | 1
189 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | INCUBADORA | Controlada por microprocesador. Capacidad 110-120 Lts. Controlado por Microprocesado de temperatura Ambiente +5ºC hasta 70ºC. Variación A 37°C +/-0.4°C. A 40°C +/-0.8°C. Fluctuación a 37°C +/- < 0.1°C; a 50ºC +/- < 0.1°C. | BINDER | 3
190 | FT | INDUSTRIAL CONTROL DE CALIDAD | LAB. QUIMICA BLOQUE 5 PISO No. 2 | INCUBADORA DE 5 GALONES | Litros = 20, Cámara útil en Metacrilato Opal, senson de estado sólido + - de 0,5% Temperatura programable entre ambiente y 65ºC | JP SELECTA , BINDER
191 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | INTERFEROMETRO DE MICHELSON | Para medir las longitudes de onda de la luz, índices de refracción, modificaciones o índice de refracción y velocidad de la luz en función de la temperatura y de la concentración. Dos espejos ópticos y un espejo semitransparente, colocados según Michelson, sobre una placa base metálica con varilla desenroscable. El desplazamiento del espejo es reproducible, al llevar un tornillo micrométrico y reducción adicional por palanca 1:10. La inclinación del espejo con una localización fija puede ajustarse por medio de dos tornillos de ajuste. | PHYWE, LEYBOLD | 1
192 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Juego completo de Cazuela CasaGrande Limite Liquido. | Equipo con contador mecanico, incluye los canaladores en bronce, cazuela bajo norma tecnica en bronce ASTM D4318. | Humboldt ,GILSON | 3
193 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Juego de (7) masas calibradas para balanza mecanica 2610 marca Ohaus | Masas certificadas bajo Norma Tecnica para calibracion de Masa: 100g, 200g, 300g, 400g, 500g y 1Kg. | OHAUS,KERN | 7
194 | FT | LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES | LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES | JUEGO DE MORDAZAS | 1 Juego de Mordazas para Maquina de Tensión que Incluye: - Juego de Agarres para redondos dia 6.35 a 12.7 mm. de diámetro para UH-600kN. Ref. 343-04259-01. - Juego de Agarres para platinas de 0 a 45 mm. de espesor para UH-600kN. Ref. 343-02255-01. - Juego de Agarres para redondos dia 12 a 50 mm. de espesor para UH-600kN. Ref. 343-02255-01. garantia y respaldo sobre las partes para (Equipo maquina universal de ensayos SHIMATZU UH50A.) | SHIMATZU o su representante OFICIAL para Colombia unicamente | 1
195 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Juego de Tamices para Concreto. | Juego de 10 tamices. Diametro 200mm para suelos. (1"; 3/4"; 1/2", 3/8", N4, 8, 16, 30, 50, 100) y 4 repuestos | Humboldt , GILSON | 1
196 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Juego de Tamices para Suelos. | Juego de 10 tamices. Diametro 200mm para suelos. (1"; 1/2"; 1/4", N10, 18, 40, 60, 100, 140, 200) y 4 repuestos | Humboldt GILSON | 1
197 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Laboratorio de bombas | Kit completo para pruebas de hidrostatica | parámetros de corte. Velocidad variable DC | JUNT | 1
198 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Kit de Acustica (ondas sonoras)YA ESTA EN EL ITEM…216. | Equipo de Electricidad y Magnetismo Avanzado constituido por Pendulo electrostatico, Electroscopio panes de oro, Anillo de Thomson, Cubeta electrolitica con 5 electrodos, Bobinas de Helmholtz, Bobinas de 300, 600, 900, 1200 espiras, cronometro, reostatos, amperimetro, brujulas, imanes en barra y U, Galvanometro, Fuente 4A, Modelo dinamo, soldador,horno induccion,. Incluye tablero para practicas de circuitos: fusibles, resistencias,fotoresistencia, disodos, puente rectificador, condensadores, interruptor, pulsador, bombillos 6,3 V, timbre,yugos transformador,Mueble estuche de madera rodantecon compartimientos espuma alta densidad. | ABC Laboratorios, Leybold, Phywe. | 3
199 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE QUIMICA Y CALIDAD DE AGUAS | Calidad del agua | Kit de Balones de reaccion | Incluye : 2 Balones de reaccion en vidrio de capacidad de 5lt, provistos con dos bocas esmeriladas y reiirgerante y manta de calentamiento en el rango 40-150°C, cada uno. Uno de los balones en vidrio transparente y el otro en vidrio ambar | SCHOTT GERATE, DURAN, PYREX | 1
200 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Kit de inicio en programación en microcontroladores PSOC, incluye software |  | PSoC® Evaluation Kit CY3210-PSoCEval1 | 12
201 | FT | 0 | Laboratorio de bombas, Taller de soldadura | Kit para soldadura oxiacetilenica | Reguladores, mezclador, manguera punta de la No 5-9, boquilla para oxicorte | VICTOR, CRAFTMAN | 1
202 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | KIT Photogate timer | con fuente luminosa infrarroja para el mando de los aparatos de medición de tiempo y contadores en los experimentos con cuerpos en movimiento; indicación de servicio mediante LED; soporte mediante manguito o iman de retención. Precisión de medida (resolución local): 0,1 mm Amplitud interior de la horquilla: 110 mm Profundidad efectiva de la horquilla: 160 mm Conexion: 9 - 25 V c.c. o 6 - 15 V c.a. a travís de casquillo multiple |  | 1
203 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Lamina Acrilica de 5mm color Bronce de 1,25mtsx1,85 | Lamina Acrilica de 5mm color Bronce de 1,25mtsx1,85 |  | 7
204 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Lámpara estroboscopica | con variador de frecuencia |  | 8
205 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 0 | Loads and Rheostats unit. | BANCO COMPACTO DE CARGAS RESISTIVAS, CAPACITIVAS E INDUCTIVAS (RLC) Y REOSTATOS, POTENCIA DE CARGAS RESISTIVAS 3X400W, Y SIETE POSICIONES, PROTECCION CON FUSIBLE, INDUCTIVAS Y CAPCACITIVAS. 3X300VAR, 3x275 VA, CON SELECTOR DE SIETE POSICIONES. COMPATIBLES CON EQUIPOS Y ACCESORIOS MARCA DLORENZO | DLORENZO | 1
206 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Maquina universal 0,5 CV | Maquina didactica universal AL-806 0,5 CV | ALECOP de España | 1
207 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | CARPINTERIA | Maquina Combinada | Maquina combinada de cinco operaciones , circular, planeadora, cepilladora, trompo, barreno | MINIMAX INVICTA ROCON HURTADO | 1
208 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | MAQUINA DE ONDAS(Cubeta de Ondas) | MAQUINA DE ONDAS. Con oscilador electromagnetico para frecuencias diferentes, hembrillas BNC, Cubeta ajustable horizontalmente, juego de obstaculos y dispositivo de iluminacion para la cubeta. | PHYWE, LEYBOLD, | 1
209 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Maquina didactica de c.c exct. 0,5 CV | Maquina didactica de c.c exct. Compound AL-706 0,5 CV | ALECOP de España | 1
210 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SILVICULTURA FORESTAL | LAB. DE SILVICULTURA | Marco Guia para corte de trozas | Es un marco en metal que permite hacer cortes precisos con motosieerra para aprovechamiento forestal, para ser utilizado con motisierra HUSQUARNA de espada de 24" | STHIL, HUSQUARNA | 1
211 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - CALIDAD DEL AIRE | NO REQUIEREN DE MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, SON EQUIPOS DE CAMPO QUE SON UTILIZADOS AL AIRE LIBRE | Medidor de Ruido | Sonómetro tipo I o II con micrófono, protector contraviento, extensión, calibrador, y tripode de 4 metros, que tenga la capacidad de medir mínimo los siguientes parámetros, LAeq, L90, L10, Lmax, Lmin, SPL, Lavg, SEL Y TWA, Debe medir en banda ancha, banda de octava y tercios de octava, así como software para el analisis de la información. | RION, QUEST, CASELLA | 1
212 | FT | LABORATORIO DE INSTALACIONES E ILUMINACION | 4-302 | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA | MEDIDOR MONOFASICO DE ENERGIA ACTIVA 120 V / 10 (60)A, CON SALIDA DE DATOS POR PUERTO RS-232 | EMH-ELGAMA | 6
213 | FT | INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL | BLOQUE 4. PISO N0. 5 | Medidor Multifuncional | Multifuncional 4 en 1. Funciones de nivel de sonido, y medidor de temperatura. 3 1/2 dígitos 17mm LCD display con función de símbolo. Apagado automático. Accesorios: sensor para medir luz, sensor de humedad sensor de temperatura, bateria y estuche y manual. Lux 20/200/2000 Lux; + - 5% +10 dígitos. 0.01 Lux. Sonido: 35…100dB + -3,5 dB -0,1dB Humedad: 25..95%: + -0.1% temperatura, 20ºC…+200/750ºC + - 3% + 2ºC-0,1ºC, Voltaje batería 9V. Dimensiones: 64x251x40mm | PEAK TECH GMBH | 20
214 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | MEDIDOR RLC portatil | Funciones de data hold con auto apagado. Resistencia: 0.01 Ohmios a 20 Mohmios Capacitancia: 0.1 pF 20000 uF Inductancia: 0.1 uH - 20000 H Transistores Hfe, (PNP, NPN) Frcuencias de medición 100Hz hasta 10kHz | BK Precision 879 | 20
215 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUÍMICA | Mesas para Balanzas Electronicas o de Precision | Dimensiones .75 x .45 x .50 mts. Material anticorrosivo y anti vibratorio. Con sistema para nivelacion. |  | 6
216 | FT | INDUSTRIAL CONTROL DE CALIDAD | BLOQUE 4. PISO No. 6 | Micrometro tornillo | Micrometrico en Acero inoxidable de 0-25mm..Graduación 0.01mm | MITUT0YO | 10
217 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE QUIMICA Y CALIDAD DE AGUAS | Calidad del agua | Micromolinete o correntometro | Equipo para medicion de caudales | HANNA, MERCK, ORION, FISCHER, SCHOTT GERATE, SARTORIUS, WVW | 1
218 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | MICROPIPETA 0.5-10 | VOLUMEN DE 0,5 - 10 UL, AUTOCLAVABLE | GILSON, EPPENDORF, BRAND | 6
219 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | MICROPIPETA 10- 100 | VOLUMEN DE 10 - 100 UL, AUTOCLAVABLE | GILSON, EPPENDORF, BRAND | 6
220 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | MICROPIPETA 100- 1000 | VOLUMEN DE 100 - 1000 UL, AUTOCLAVABLE | GILSON, EPPENDORF, BRAND | 6
221 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SANIDAD FORESTAL - LAB DE BIOLOGIA MOLECULAR | EXISTENTE | Micropipetas | Set de micropipetas digitales que cubran los siguientes rangos: 0.1-0.5ul; 0.5-10ul; 5-50ul; 10-100ul; 20-200ul; 100-1000ul. 10 envases de 96 epTips , 2 soportes de pipetas | Fisher scientific Millipore | 2
222 | FCE | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | Micropipetas de vol. variable 200-1000 UL | VOLUMEN DE 200- 1000 UL, AUTOCLAVABLE | GILSON, EPPENDORF, BRAND | 1
223 | FT | INDUSTRIAL AMBIENTAL | LAB. QUIMICA BLOQUE 5 PISO No. 2 | MICROSCOPIO BINOCULAR | Con luz transmitida, cuerpo metálico tubo binocular, ocular de WF=10X18mm objetivo acromático de 4x10x, 40x(S) y y 100(S,oil). Carro mecánico con desplazamiento en X e Y enfoque Macro y micrométrico condensador Abbe NA 1,25 Iris de con portafiltros Luz halógena de 6V/20W | MOTIC | 1
224 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | MICROSCOPIO BINOCULAR CON OPTICA CORREGIDA AL INFINITO | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: STAND DEL MICROSCOPIO FABRICADO EN ALUMINIO COMPRIMIDO, CABEZOTE BINOCULAR INCLINACIÓN 30-65º, ROTACIÓN 360º, DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE, OBJETIVOS PLANA CROMÁTICOS 4X, 10X, 40X Y 100X ACEITE DE INMERSIÓN, OCULARES DE 10X CANTIDAD 2, PLATINA MECÁNICA DE DESPLAZAMIENTO, ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO, CONDENSADOR ABBE/1.25, ILUMINACIÓN HALÓGENA DE 6 O 12V/20W, ÓPTICA CON PROTECCIÓN ANTIHONGOS, VOLTAJE DE 110V/60HZ, REVÓLVER CUÁDRUPLE PORTAOBJETITOS, FILTRO AZUL, FUNDA PLÁSTICA.GARANTIA | NIKON, OLYMPUS, LEICA, ZEISS | 30
225 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | MICROSCOPIO DE BARRIDO DE TUNEL: | Que permita el estudio de superficies de grafito y de oro. Sonda de disulfuro de molibdeno. | PHYWE, LEYBOLD | 1
226 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA - LAB DE MICROBIOLOGIA | BIOLOGIA | Microscopio óptico compuesto binocular | Cabezal con Rotación a 360 °Sistema de óptica: Antideslumbrante, Corrección de color, Oculares con tratamiento anti-hongos. Objetivos: Plano Acromaticos. Cx 21. objetivos de 4x, 10x, 40x, 100x con correccion al infinito. Es necesario que la OPTICA SEA DE VIDRIO | CARL ZEISS DE ALEMANIA, OLYMPUS, LEICA. NIKON | 35
227 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | MICROSCOPIO TRIOCULAR CON CAMARA DIGITAL Y SALIDA RCA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: STAND DEL MICROSCOPIO FABRICADO EN ALUMINIO COMPRIMIDO, CABEZOTE TRIOCULAR INCLINACIÓN 30-65º, ROTACIÓN 360º, DISTANCIA INTERPUPILAR AJUSTABLE, OBJETIVOS PLANA CROMÁTICOS 4X, 10X, 40X Y 100X ACEITE DE INMERSIÓN, OCULARES DE 10X CANTIDAD 2, PLATINA MECÁNICA DE DESPLAZAMIENTO, ENFOQUE MACRO Y MICROMÉTRICO, CONDENSADOR ABBE/1.25, ILUMINACIÓN HALÓGENA DE 6 O 12V/20W, ÓPTICA CON PROTECCIÓN ANTIHONGOS, VOLTAJE DE 110V/60HZ, REVÓLVER CUÁDRUPLE PORTAOBJETITOS, FILTRO AZUL, FUNDA PLÁSTICA. CAMARA DIGITAL DE 7,5 MEGAPIXELES. PANTALLA HYPERCRISTAL LCD 2,5 PG. FUNCIÓN DE GRABACIÓN DE PELÍCULA. MODO SUPERMACRO. PUERTO USB SALIDA DE VIDEO. ACCESORIOS: CORREA DE TRANSPORTE. TAPA DEL OBJETIVO. BATERÍA RECARGABLE DE LITIO. CARGADOR PARA BATERÍA DE LITIO. CABLE USB PARA TRANSFERENCIA DE DATOS. CABLE DE VIDEO PARA CONEXIÓN DIRECTA A TV, PC O VIDEO BEAM. SOFTWARE DE UTILIDADES. ADAPTADOR PARA TUBO TRINOCULAR UNIVERSAL. MANUAL DE INSTRUCCIONES. TARJETA DE GARANTÍA. | NIKON, OLYMPUS, LEICA, ZEISS | 3
228 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | XILOTECA | MICROTOMO | Microtomo, de deslizamiento PARA MADERA DE trabajo pesado , Tipo totalmente automatico - Sistema modular - Intercambio de muestras o cuchillos rápido que no comprometa el ajuste - Teclado que permita avance y retorno con un solo toque - grosor desde 0,5 um hasta 99 um - Incrementos de 1um a 99 um electronicamente ajustable - Avance horizontal del especimen 28 mm. - Vertical stroke 60 mm - Tamaño de la muestra 50X50 mm - Orientacion de la muestra XY 8º Z 360 - Velocidad de avance de 28mm en 12 o 45 seg. - Recorte ajustable de 1 um a 99 um - Velocidad de corte ajustable entre 1/3 RPM a 100 RPM Debe incluir - Afilador de nabajas de 4 perfiles con longitud de 100 a 250 mm - Dos superficies de afilado - Velocidad variable, - Tiempo configurable de 10 a 120 minutos - Plato de vidrio con oscilacion - Sistema de seguridad | LEYKA SLEE MAINZ | 1
229 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo contactor | Modulo didactico contactor CNT-281 | ALECOP de España | 2
230 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo pulsador | Modulo didactico pulsador PIL-281 | ALECOP de España | 2
231 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo rele | Modulo didactico rele REL-281 | ALECOP de España | 1
232 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo rele termico | Modulo didactico rele termico RTE-281 | ALECOP de España | 2
233 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo alimentacion | Modulo didactico alimentacion 24 V. ALI-24V | ALECOP de España | 1
234 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo amperimetro | Modulo didactico amperimetro(5A) Amp-281 | ALECOP de España | 2
235 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo circuito de proteccion | Modulo didactico circuito de proteccionCPT-281 | ALECOP de España | 1
236 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | Modulo de medición digital de par | EQUIPO ELECTRONICO PARA LA MEDICION DE PAR MECANICO, CON CONEXIÓN COMPATIBLE PARA GALGA EXTENSIONOMETRICA DLORENZO DL2006E, | DLORENZO | 3
237 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo lampara | Modulo didactico lampara LAM-281 | ALECOP de España | 1
238 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Módulo para trabajo con FPGA , incluye Software | FPGA spartan 3 | Spartan-3AN Starter Kit | 6
239 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo sincronismo | Modulo didactico sincronismo SIN-281 | ALECOP de España | 1
240 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo temporizador | Modulo didactico temporizador TEM-281 | ALECOP de España | 2
241 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Modulo voltimetro | Modulo didactico voltimetro(500 v c.a/c.c) vol-281 | ALECOP de España | 2
242 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | MODULOS LOGICOS PROGRAMABLES | PLC ZELIO LOGIC MODULAR DE 16 ENTRADAS DISCRETAS Y 10 SALIDAS A RELE, TENSION DE OPERACIÓN 100V-240V, DE PROGRAMACION DESDE PC O DESDE LA MISMA UNIDAD, CON POSIBILIDAD DE adicionar un módulo de comunicación y un modulo de extensión, INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN ENTRE EQUIPO Y PC Y COMPATIBLE CON EL SOFTWARE ZELIO SOF | ZELIO LOGIC, SCHNEIDER ELECTRIC | 5
243 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | Molinete | Alta precisión; Liviano; Con bastón telescópico de 5 a 15 pies; Para medición flujos de agua; Lectura digital, de velocidad real y promediada, velocidad máxima y tiempo |  | 1
244 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | MONTAJE COMPLETO PARA LA DETERMINACION DE LA CARGA ELECTRICA (MILIKAN) | Debe contener: Aparator de Milikan, fuente de alimentación, interface, software de adquisición, cables de conexión, medidor de tiempo, un sistema de adquisición de datos. | PHYWE, LEYBOLD | 2
245 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO A ANILLOS | MAQUINA ROTATIVA TRIFASICA, POTENCIA NOMINAL DE 1.1 KW 3450RPM 220/380V, CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN ESTRELLA Y TRIANGULO, COMPATIBLE CON MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS MARCA DLORENZO | DLORENZO | 1
246 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | MOTOR ASINCRONICO TRIFASICO A JAULA | MAQUINA ROTATIVA TRIFASICA ASINCRONA CON ROTOR JAULA DE ARDILLA , POTENCIA NOMINAL 1,1KW 3400RPM 220/380 CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN EN ESTRELLA Y TRIANGULO COMPATIBLE CON MAQUINAS ELECTRICAS ROTATIVAS MARCA DLORENZO | DLORENZO | 1
247 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Motor didactico asincrono trifasico de 1 velocidad 0,5 Cv | Motor didactico asincrono trifasico de 1 velocidad AL-1106 0,5 Cv | ALECOP de España | 1
248 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | MOTOR EXPERIMENTAL | Motor con transmisión, 12 V Fácil de manejar y motor de corriente continua universal robusto con transmisión fija 5:1 y vástago de sujeción. Acoplamiento con polea de cuerda, tambor de cable y disco excéntrico. Orificios para acoplar clavijas para soporte excéntrico 11030.04 o de imán con caja de protección respecto a la polea de cuerda 11612.00. El motor resulta especialmente apropiado para experimentos de alumnos. También corriente continua. Con supresión de radiointerferencias. Voltaje de funcionamiento 2...12 V Sin velocidad de rotación de carga a 12 V aprox. 900 min-1 Corriente permanente máx. 3 A Potencia permanente, mecánica aprox. 4 W. Peso 0.75 kg Dimensiones (mm) 150 ×130 × 55 Diámetro de vástago 12 mm | PHYWE, LEYBOLD | 1
249 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Laboratorio de bombas, Taller de soldadura | Motortool con accesorios | 7000 RPM | BOSCH, DEWALT | 1
250 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | MUELLE HELICOIDAL(Resorte) | MUELLE HELICOIDAL, 3N/M | PHYWE, LEYBOLD, BK PRECISION | 40
251 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | MUELLE HELICOIDALResorte)( | MUELLE HELICOIDAL, 20N/M | PHYWE, LEYBOLD, | 20
252 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - CALIDAD DEL AIRE | NO REQUIEREN DE MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, SON EQUIPOS DE CAMPO QUE SON UTILIZADOS AL AIRE LIBRE | Muestreador de Partículas en la calidad del aire | Muestreador de Material Particulado , semiautomatico o automático, con posibilidad de medir PST y PM10 simultáneamente, debe poseer sensores de temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento, | ECOTECH - TISH - BGI - MONITOREMONITOREO AMBIENTALTHERMO ELECTRO CORPORATION | 3
253 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - CALIDAD DEL AIRE | NO REQUIEREN DE MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA, SON EQUIPOS DE CAMPO QUE SON UTILIZADOS AL AIRE LIBRE | Muestreador Isocinético en chimenea | Equipo que posea riel, sonda , caja fría, caja caliente y la unidad de control así mismo manometros inclinados, medidor de gas seco, cordon umbilical , tubo pitot, dos juegos de vidieria, un juego de calibradores de orificios críticos y caja de protección de los equipos, El euipo debe poseer un analizador de gases que mida CO2, CO y O2. | APEX INSTRUMENTS - NAPP - THERMO ELECTRON CORPORATION | 1
254 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Mufla analoga con control de Temperatura | con termómetro, control de temperatura análoga. Rango de temperatura 200-1100°C | VULCAN, THOMAS SCIENTIFIC | 1
255 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | MULTIMETRO DIGIT. | MULTIMETRO DIGITITAL Con Display minimo de 20 mm x 50 mm, para medidas de corriente directa y corriente alterna con amperimetro de hasta 10 Amperios | PHYWE, LEYBOLD | 20
256 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | MULTIMETRO DIGITAL | 3 ½ dígitos 200 mVDC a 1000 VDC, 200 mVAC a 750 VAC, 2 mA a 20ADC, 20 mA a 20Aac,200 Ohmios a 20 Mohmios, Capacitancia: 2nF a 20 uF, Temperatura: 20ºC a 1000ºC | Instek GMD-396 | 15
257 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Multimetro digital con Juego de (4) termocuplas tipo K. | Detector de Voltaje CA incorporado sin contacto con indicador LED rojo y alarma audible, Funciones avanzadas incluye capacitancia, fecuencia, Inductancia. Debe incluir juego de cuatro (4)Termocuplas tipo K (De inmersion,De contacto, De penetracion y alta temperatura hasta 1300°C). Pantalla LCD de 4000 conteos. Retencion de datos captura los datos en pantalla. Auto apagado conserva la vida de bateria. Completo con soperte, puntas de pruebas, estuche protector, sonda de temperatura de alambre tipo K (-20 a 250 grados C) y dos baterias AAA. | EXTECH Instruments, MINIPA | 8
258 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | MULTIMETRO DIGITAL CON NiCr-Ni Thermoelement | MULTIMETRO DIGITAL CON adaptador para sonda NiCr-Ni Thermoelement. Para medir tensiones e intensidades en corriente continua y alterna y resiStencia, temperatura y pH | PHYWE, LEYBOLD, | 5
259 | FT | CIRCUITOS ELECTRICOS | 12-201 | Multímetro digital True RMS | Multímetro digital True RMS. Medición de tensión y corriente (d.c y valor eficaz verdadero), frecuencia, temperatura con Precisión ± (1,0% + 10), Resolución máxima 0,1 °C, Rango -40 °C/400 °C, y capacidad con Precisión ± (1,2% + 2) y Resolución máxima 1 nF Máximo 10.000 µF. Incluye termopar y Sonda de Temperatura 80 BK., Tension AC/DC hasta 1000V, Precisión en CC ± (0,15% + 2), Precisión en CA ± (1,0% + 3), Corriente AC/DC max 10A, max medicion de frecuencia de 100 kHz, seleccion de rangos de forma automatica y manual, modo de registro de minimos, maximos y medios, resolucion maxima en AC/DC de 0,1 mV, en corriente 0,01 mA para AC/DC, | FLUKE | 10
260 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SILVICULTURA FORESTAL | LAB. DE SILVICULTURA | Navegador GPS | Navegador con precision entre 3 y 12 metros, 24 megabytes memoria interna, posibilidad de expansion para memoria micro SD, con antena externa. Debe incluir altimetro. Con cable de interase al computador | GARMIN, MAGILLAN, | 1
261 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SILVICULTURA FORESTAL | LAB. DE SILVICULTURA | Navegador GPS | Navegador con precision entre 3 y 12 metros, 24 megabytes memoria interna, posibilidad de expansion para memoria micro SD, con antena externa. Debe incluir altimetro. Con cable de interase al computador | GARMIN, MAGILLAN, | 1
262 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SANIDAD FORESTAL | EXISTENTE | Navegador GPS | Navegador con precision entre 3 y 12 metros, 24 megabytes memoria interna, posibilidad de expansion para memoria micro SD, con antena externa. Debe incluir altimetro. Con cable de interase al computador | GARMIN, MAGILLAN, | 1
263 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - ALMACEN TOPOGRAFIA | EXISTENTE | Nivel Abney | Instrumento utilizado para medir alturas de arboles, pendientes y angulos verticales. Graduado 0 to ±90°, 0 to ±100% | SUUNTO, BRUNTON, | 4
264 | FT |  |  | Núcleos en forma de U con yugo | dimensiones: 12,5cmx12,5cmx2 |  | 6
265 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | NUEZ DOBLE<<PASS>> | Para acoplar varillas con perfiles redondos o cuadrados (permite la fijación en cruz, en T y en paralelo) con seguridad; para la fijación de placas, escalas graduadas, etc.; para utilizar como jinete sobre una varilla de soporte "PASS"; fijación en prismas con tornillo de apriete de sujeción rápida. Material aluminio troquelado Tornillo de apriete plástico con inserción de acero Diámetro máximo de sujeción: Para varillas redondas 4…12 mm Para perfiles cuadrados 4×4…12×12 mm Para placas 2…14 mm | PHYWE, LEYBOLD, | 30
266 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Organizador de calbleado Horizontal 3 1/2" | Organizadores fabricados en Cold Roll , con pintura electrostática . de 3 ½ con tapa |  | 2
267 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Organizador de cableado Vertical | Organizadores fabricados en Cold Roll. para rack |  | 1
268 | FT | CIRCUITOS ELECTRICOS | 12-201 | OSCILOSCOPIO ANALOGO | Ancho de banda: 30 MHZ Canales: 2 coef. de deflexión de 5mV-20V/cm Base de Tiempos: 0,2 s – 100 ns/cm, amplif. X10 hasta 10 ns/cm Voltaje de entrada máximo de 300V incluye 2 sondas Funcionamiento en Yt, XY y comprobador de componentes | HAMEG Instek fluke leader philips,BK PRECISION | 4
269 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | OSCILOSCOPIO ANALOGO | Ancho de banda: 30 MHZ Canales: 2 coef. de deflexión de 5mV-20V/cm Base de Tiempos: 0,2 s – 100 ns/cm, amplif. X10 hasta 10 ns/cm Voltaje de entrada máximo de 300V incluye 2 sondas Funcionamiento en Yt, XY y comprobador de componentes | Instek hameg fluke philips leader,BK PRECISION | 10
270 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Osciloscopio analogo | Ancho de banda: 30 MHZ Canales: 2 coef. de deflexión de 5mV-20V/cm Base de Tiempos: 0,2 s – 100 ns/cm, amplif. X10 hasta 10 ns/cm Voltaje de entrada minimo de 300V incluye 2 sondas Funcionamiento en Yt, XY y comprobador de componentes | HAMEG Instek fluke leader philips ,BK PRECISION | 4
271 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | OSCILOSCOPIO DE DOS CANALES | Rango de frecuéncia: 0...35 MHz (-3 dB). Impedancia de entrada: 1 MOhm, 20 pF, max. 400 V. Pantalla: 8 x 10 cm con trama. Sensibilidad vertical: 2 mV...10 V/cm (en 12 pasos). Base de tiempo: 0,1 µs/cm...0,2 s/cm (en 18 pasos), con extensión (1:10) a partir de 20 ns/cm. Fuentes de trigger: canal 1, canal 2, TV, en línea y externo. Dimensiones: 28,5 x 12,5 x 38 cm. Conexión a la red: 90...260 V, 50/60 Hz | PHYWE, LEYBOLD, | 5
272 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | OSCILOSCOPIO DIGITAL | Almacenamiento Digital en tiempo real, ancho de banda de 100 MHz Canales: 2, tasa de muestreo de 1 GS/s por canal, 10x/1x Longitud de registro de 2,5 Kpts Pantalla LCD color Función FFT Incluye sondas | Instek tectronix,BK PRECISION | 30
273 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | OSCILOSCOPIO DIGITAL | Almacenamiento Digital en tiempo real, ancho de banda de 100 MHz Canales: 2, tasa de muestreo de 1 GS/s por canal, 10x/1x Longitud de registro de 2,5 Kpts Pantalla LCD color Función FFT Incluye sondas Removable Data Storage via Front Panel USB Port, Seamless PC Connectivity via USB Device Port, with OpenChoice® and NI SignalExpress® PC Software, Advanced Triggers Including Pulse Width Trigger and Line-Selectable Video Trigger FFT Standard on All Models 11 Automatic Measurements | TEKTRONIX Instek,BK PRECISION | 1
274 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE QUIMICA Y CALIDAD DE AGUAS | Calidad del agua | Oxímetro | Oxímetro de campo con rangos de medición entre 0 y 12 ppm de oxígeno disuelto, sistema de compensación de temperatura y variaciones de voltaje. | Orión, WTW, Schott, Metler, Fischer | 5
275 | FCE | FCE | AUDIOVISUALES | PANTALLA | Pantallas de proyección portátiles, tipo tripode | PHYWE, LEYBOLD, | 4
276 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | PANTALLA METALICA | 300mm X 300 mm. Sobre vástago; ambos lados pintados de gris o blanco. Longitud de vástago 30 mm Diámetro de Vástago 12 mm, con accesorio para sostener placas de cristal esmerilado y claro, portaobjetos 50 × 50 mm | PHYWE, LEYBOLD | 5
277 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Papel indicador universal | Papel indicador 1-14 en tiras. Caja x100 |  | 20
278 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | PASADOR DE SUJECIÓN | Insertable en los juegos de medidas 11060.00 y 11061.00 como elemento de sujeción para pesas con ranura, pesa adicional 11060.01 e imanes de barra con orificio. Además, ofrece múltiples usos como elemento de sujección para expermientos escolares. Diámetro de la espiga de sujeción 3 mm Longitud útil 70 mm. | PHYWE, LEYBOLD | 2
279 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Patch Panel 24 puertos | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 5E CON MONTAJE EN RACK 19" Compatible con cableado CAT 3, 4, 5 |  | 2
280 | FT | Construcciones Civiles | Laboratorio de Suelos, Pavimentos, Concretos y Topografia. | Penetrometro Universal con accesorios para asfaltos y suelo. | Equipo para asfaltos y suelos. Lectura Directa de precision para la penetracion en muestras de materiales bituminosos y cemento. Dial indicador de 5" de diametro, graduado con 400 divisiones de 0.1mm, correspondiendo a 40mm de penetracion. Con reset de cero para eliminar errores. Incluye todos los accesorios correspondientes y dos masas certificadas de (50g y 100g). Dimensiones aprox .(267 x 331 x 559mm). Nortmas tecnicas ASTM D5, D217, D1168, D1191, D1321, D1403, D1831, D1855; AASHTO T49, T187. | Tecnotest | 1
281 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Peras de succiòn 3 vìas | Peras en caucho de tres(3) vias para pipetas. Con llaves para succion. | BRAND | 30
282 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Peripheral Module Bundle | Módulo para trabajar con CPLD inicio, incluye Software Xilinx: HW-CRII-PM-ACC-G |  | 6
283 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE MICROBIOLOGIA | MESON LABORATORIO MICROBIOLOGIA | phmetro | Phmetro Microprocesado De Mesa Rango de pH: de 0 a 14 en soluciones acuosas Sensibilidad seleccionable: 0.01 pH Calibración manual y automatica | HANNA, MERCK, ORION, FISCHER, SCHOTT GERATE, SARTORIUS | 1
284 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE FISIOLOGIA VEGETAL | Fisiologia Vegetal (invernadero) | pHmetro | Phmetro Microprocesado De Mesa Rango de pH: de 0 a 14 en soluciones acuosas Sensibilidad seleccionable: 0.01 pH Calibración manual y automatica | HANNA, MERCK, ORION, FISCHER, SCHOTT GERATE, SARTORIUS | 1
285 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE INVESTIGACION Y AGUAS | Existe la adecuada | pHmetro de campo | Impermeable, con sensor de temperatura, mínimo dos cifras decimales y calibración manual de por lo menos tres puntos. Debe estar provisto con sonda de por lo menos cinco metros de longitud. | HANNA, MERCK, ORION, FISCHER, SCHOTT GERATE, SARTORIUS | 3
286 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | ph-metro digital portatil | microprocesado handylab PH11-ELECTRODO 24 PH | JP SELECTA | 3
287 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE QUIMICA Y CALIDAD DE AGUAS | Química y Cal. Del Agua | pHmetro portatil | Impermeable, con sensor de temperatura, mínimo dos cifras decimales y calibración manual de por lo menos tres puntos. Debe estar provisto con sonda de por lo menos cinco metros de longitud. | HANNA, MERCK, ORION, FISCHER, SCHOTT GERATE, SARTORIUS, WVW | 1
288 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | PIE EN A . | Pie de máxima estabilidad con 6 puntos de sujeción para colocar material de soporte. Fijación en prismas con tornillos de apriete. 2 tornillos de nivelación; pies de goma. Material cinc troquelado Tornillo de apriete acero con manilla de plástico Tornillos de nivelación plástico. Diámetro máximo de sujeción: Para varillas redondas 4…14 mm Longitud de lado: 320 mm Peso: aprox. 3.2 kg | PHYWE, LEYBOLD | 10
289 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Laboratorio de bombas, Taller de soldadura | PINZA AMPERIMETRICA | PINZA DE 600A AC/DC. MEDICION DE VOLTAJE 400 VAC. AJUSTE DE CERO | FLUKE EXTECH | 1
290 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | PINZA AMPERIMETRICA PARA BAJAS CORRIENTES | PINZA TRUE RMS DE 30A AC/DC. MEDICION DE VOLTAJE 400 VAC. AJUSTE DE CERO, RANGOS DE 0 A 4 Amp CON RESOLUCION DE 1mA, 30 Amp RESOLUCION DE 10 mA, medicion de corriente y tension AC trueRMS, factores de cresta menor a 3, rango de frecuencia de 40 Hz a 1kHz. | EXTECH | 7
291 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Placa | Placa para cubrir 2 huecos. 2H | ALECOP de España | 1
292 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION CON JUEGO DE AGITADORES EN TEFLON | PLANCHA EN ACERO INOXIDABLE O MATERIAL SIMILAR, PLATO DE 10X10 PULGADAS. CONTRO INDEPENDIENTE DE TEMPERATURA Y VELOCIDAD: TEMP MAX.: 300ºC, RPM HASTA 1800. JUEGO DE AGITADORES EN TEFLON (5) Y BARILLA ATRAPAMAGNETOS | SCHOTT, BOECO, CORNING, VELP | 4
293 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SANIDAD FORESTAL | EXISTENTE | Plancha de calentamiento con agitacion magnetica | Plancha de calentamiento con agitacion magnetica, superficie de ceramica y con agitador magnetico. Rango minimo de 150° a 540°C. 100-1200 rpm. 120V/60Hz . Incluir 10 STIRRER | Fisher scientific, Labconco, Schoott Gerate | 1
294 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | LABORATORIO DE PROPIEDADES | Plancha de calentamiento con agitacion magnetica | Plancha de calentamiento con agitacion magnetica, superficie de ceramica y con agitador magnetico. Rango minimo de 150° a 540°C. 100-1200 rpm. 120V/60Hz . Incluir 10 STIRRER | Fisher scientific, Labconco, Schoott Gerate | 1
295 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE FISIOLOGIA VEGETAL | Fisiologia Vegetal (invernadero) | Plancha de calentamiento con agitacion magnetica | Plancha de calentamiento con agitacion magnetica, superficie de ceramica y con agitador magnetico. Rango minimo de 150° a 540°C. 100-1200 rpm. 120V/60Hz . Incluir 10 STIRRER | Fisher scientific, Labconco, Schoott Gerate | 2
296 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SILVICULTURA FORESTAL | LAB. DE SILVICULTURA | Plancha de calentamiento con agitacion magnetica | Plancha de calentamiento con agitacion magnetica, superficie de ceramica y con agitador magnetico. Rango minimo de 150° a 540°C. 100-1200 rpm. 120V/60Hz . Incluir 10 STIRRER | Fisher scientific, Labconco, Schoott Gerate | 1
297 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | Plancha de conexión en paralelo | EQUIPO PARA LA CONEXIÓN EN PARALELO DE GENERADOR SINCRONICO TRIFASICO Y RED ELECTRICA , CON DOS NIVELES DE TENSIÓN (250-500 V) E INDICADOR DE SINCRONISMO Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO, COMPATIBLE CON MAQUINAS ROTATIVAS MARCA DLORENZO | DLORENZO | 3
298 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. FOTOGRAMETRÍA Y FOTO-INTERPRETACIÓN | SALA DE FOTO-INTERPRETACIÓN | Planímetro Digital | Planímetro Polar de precision, precisión +/-0,2% | SOKKIA , CARL ZEISS, PLANIX | 8
299 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | PLANO INCLIN.C.CUERPO DE RODAD. | Para investigar las relaciones de fuerzas paraleas y normales al plano en relacion con el angulo de inclinacion; provisto de bisagras y regla graduada a lo largo del plano. Con reglas de demostracion y escala angular minimo tres soportes para dinamometro. | PHYWE, LEYBOLD | 10
300 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | PLATILLO INTERRUPTOR PARA APARATO DE CAIDA LIBRE. | El disparador y el platillo se sujetan con nueces a un estativo »PASS«. El trayecto de caída se puede establecer libremente. | PHYWE, LEYBOLD | 2
301 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Platina y tornillos para bandeja portacables de 10 x 5 cm | platinas de empalme y tornillos con tuerca. |  | 10
302 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Plato de calentamiento con agitación magnética. | Potencia calefactora de 800W. Rango de temperatura del plato 20 a 300°C. Rango de velocidad de 100 a 1400rpm.Resistente contra ralladuras y agentes quimicos, Aleacin de aluminio Silumin recubierto de ceramica. Diametro del plato 145mm. Iman agitador reforzado. | JP SELECTA | 4
303 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SANIDAD FORESTAL | EXISTENTE | Plato Incubador | Plato incubador sistema seco; Isotemp Digital 2-Block ,temperatura ambiente mas 5° hasta 130°C ; PID Control digital; para 120V 50/60Hz; con bloque de calentamiento para tubos eppendorf hasta 1ml. | Fisher scientific | 1
304 | FT | CIRCUITOS ELECTRICOS | 12-201 | PLC | PLC modular de 14 entradas digitales a 24 VCC y 10 salidas a rele - 4 expansiones, tensión de alimentación 100v-240v + cable de conexión a pc y software, compatible con twidosoft | TELEMECANIQUE | 5
305 | FT | AUTOMATIZACION Y CONTROL | LABORATORIO DE AUTOMATIZACION | PLC'S | KID EDUCATIVO PLC S7-200, CONTIENE 6 PLC'S CPU-222, CABLE Y SOFWAREDE PROGRAMACION.(STEP 7 MICROWIN) TAMBIEN INCLUYE PANTALLAS HMI COMPATIBLES CON EL KIT EDUCATIVO , | OMROM. SIEMENS, TELEMECANIQUE | 2
306 | FASAB | GRABADO | GRABADO | PLOTTER (Impresora fotográfica) | Modo resolución de impresión óptimo, color: Hasta 2400 x 1200 dpi optimizados desde 1200 x 1200 dpi de entrada con detalle máximo seleccionado. Ancho máximo del medio de impresión: 1117 mm - tarjeta de Red |  | 1
307 | FASAB | GRABADO | GRABADO | Plotter de corte | 60cms aprox, Servomotores accionados digitalmente Función test de corte Almacenamiento de hasta 8 configuraciones de corte y materiales Bufer incorporado de 1Mb Función replot Conexión Serial y USB. Software incluido Plug-Ins para Corel 10/11/12 e Illustrator 9/10/CS |  | 1
308 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Porta Cable en T (20x5) | Lámina Cold Roll calibre 16 los parales en 18 en pintura electrostática o fabricadas en Lámina Galvanizada. Frente 20 alto 5 |  | 1
309 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE INVESTIGACION Y AGUAS | Existe la adecuada | Potenciómetro de doble canal para mediciones po ion selectivo. | Potenciómetro para medición por ion selectivo de iones sodio, amonio, potasio, nitrato y sulfato; dos electrodos por cada parametro. | RION y METROHM, SCHOOT GERATE | 1
310 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE QUIMICA Y CALIDAD DE AGUAS | Calidad del agua | Potenciómetro de doble canal para mediciones po ion selectivo. | Potenciómetro para medición por ion selectivo de iones sodio, amonio, potasio, nitrato y sulfato; dos electrodos por cada parametro. | HANNA, MERCK, ORION, FISCHER, SCHOTT GERATE, SARTORIUS, WVW, mrtrhm | 1
311 | FCE | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | POTENCIOMETRO PARA IONES SELECTIVOS | Potenciometro para iones selectivos, con medición de pH rango de 0-14 +/- 0,02, ISE de 0 a 19900, mV rango +/- 1800 o superior, compensación de temperatura, funcionamiento a 110 V, 60Hz, con electrodos de: pH, amoniaco, bromo, calcio, cloruro, fluoruro, nitratos, potasio, mercurio, arsenico, antimonio, con las correspondientes soluciones de relleno y estandares de calibración. |  | 1
312 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | Power Supply Turrets | Banco de fuentes monofasicas, trifasicas y corriente continua fijas y variables, 3x0-440V, 4.5 A –FIXED AC 3x380V , 4.5 A 3X220v +N 16 A-standard fixed AC:127 V o 220V10A –variable DC: 0-240 10A, 0-225V 1A fixed DC 220 V 1A., proteccion diferencial, compatible con equipos y accesorios marca DLORENZO | DLORENZO | 1
313 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | POWERLAB 15T | PTB154 ANIMAL PHYSIOLOGY SYSTEM POR CUATRRO ESTACIONES DE TRABAJO CON TODOS SUS ACCESORIOS Y SOFTWARE. PORTATIL O PC (PENTIUM CORE DUO, DD DE 80, RAM 1GB, PANTALLA PLANA LCD 15", UNIDAD DVD-RW) E IMPRESORA A COLOR |  | 1
314 | FASAB | GRABADO | Aulas Talleres C-17 y C-019 | prensa litográfica para piedra, prensa tipográfica manual tipo gutemberg,12 piedras litográficas,graneadores de disco para piedras litográficas,mesa elevadora para piedras litográficas. | 1. Una Prensa Tipo Litográfica para Piedra, con Sistema de Transmisión Manual asi: Fabricada en Bases de Acero de 2000 mm., Calandria de 900/1200mm ranura de 16mm para rasero de 100mm con mariposas de bronce., Volante de seguro. Manivela de presión, Guías de baleros. Caja de transmisión. Jaladeras de platina, Mesa de P.T.R. o vigueta de 2”. Cadenas dobles en el sistema de transmisión, Platina de 1/4” X 9000 X 1220 mm, con soporte de madera de 32mm de espesor, Forro de hule de neopreno. Topes para fijación de piedra. 2. Una Prensa tipográfica manual tipo gutemberg,12 piedras litográficas 3. Graneador de Disco para Piedras Litográficas de 6" de diámetro x 2" espesor. 4.Mesa elevadora para piedras litográficas. |  | 1
315 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Probetas de 50ml. | Vidrio y con escala. |  | 20
316 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Programador de Dispositivos Anaĺógicos Programables (FPAAs) Kit de Inicio, incluye software | 5 volt Development Kit |  | 6
317 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Programador Universal de Dispositivos, Memorias, microcontroladores | Dispositivos CPLD, GAL, Microcontroladores , memorias eprom | Super Pro 3000U | 2
318 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | lab. fisica de la facultad tecnologia | Protoboards | Dimensiones: 6 cm x 17cmx2 | Marca WISH | 8
319 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | PUNTAS PARA OSCILOSCOPIO CON ATENUACION. | SONDA DE MEDIDA PARA OSCILOSCOPIO CON ATENUACION 1:1, 10:1 / 100MHZ CON PUNTA ROSCADA TIPO GANCHO DESMONTABLE | TEXTEK | 10
320 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Rack 15U-FR | Formato 19" |  | 50
321 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE INVESTIGACION Y AGUAS | Existe la adecuada | Reactor para DQO en sistema cerrado. | Reactor con capacidad para 24 tubos de reaccion simultanea Tubos de capacidad de 12 ml , con lectura digital con rangos de medición entre 0 ªC y 150ªC, bloque de calentamiento versión infrarrojo, sistema de protección de bloque con pintura anticorrosiva. | MERCK Co., HACH INSTRUMENT, WVW | 2
322 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Refractometro manual | Rango en grados Brix 0-90% precisión 0.2% |  | 1
323 | FT | SALA DE SOFTWARE | 4-301 | REGULADORES DE VOLTAJE | REGULADOR DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS 120 V / 1000W | HEVARTRONICS,BK PRECISION | 20
324 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SILVICULTURA FORESTAL | LAB. DE SILVICULTURA | RELASCOPIO BITTERLICH | Equipo para medir las variables dendrometricas ( ht. Hc. Dap, ff.) en Escala metrica. | SPIEGEL | 1
325 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | MAQUINAS ELECTRICAS | RELES TEMPORIZADORES ELECTRONICOS | Rele temporizador electrónico al trabajo, rango de 0,3 a 30 seg. Con multiples ajustes, Alimentación 110-240 VAC | TELEMECANIQUE | 12
326 | FT | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | MAQUINAS ELECTRICAS | RELES TEMPORIZADORES ELECTRONICOS | Rele temporizador electrónico al reposo, rango de 0,3 a 30 seg. Con multiples ajustes, Alimentación 110-240 VAC | TELEMECANIQUE | 12
327 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Reostato Ohm/1000 W | Reostato didadctico 47 Ohm/1000 W | ALECOP de España | 1
328 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Reostato Ohm/250 W | Reostato didactico 1500 Ohm/250 W | ALECOP de España | 1
329 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Reostato Ohm/500 W | Reostato didactico 150 Ohm/500 W | ALECOP de España | 1
330 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Reostato ohm/250W) | Reostato didactico 3250 3x(470 ohm/250W) | ALECOP de España | 1
331 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | RESORTES DE DIFERENTES CONSTANTES Y MAGNITUDES | RESORTES DE DIFERENTES CONSTANTES Y MAGNITUDES | PHYWE, LEYBOLD | 30
332 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | RIEL NEUMATICO | Longitud aproximada de 2 m, con orificios de salida de aire que permita un deslizamiento sin fricción de los deslizadores, escala situada a ambos lados de la pista para medición de distancias con una precisión de 1 mm. Con los siguientes accesorios: soplante (115 V - 60 Hz, presión de salida 2,1 kPa, flujo máximo de 100 m^3/h, de velocidad ajustable), manguera con sus recors para acoplar el soplante y el riel; dos deslizadores o carros para colocar sobre el riel; 1 tope ajustable, soporte final, arrancador mecánico con disparador, horquilla con enchufe, 2 tubito con enchufe, 2 placa con enchufe, polea ajustable al tope, platillo o porta pesas de 1 g de masa. 8 pesas de 1 g. para colocar en el soporte anterior anterior. | PHYWE, LEYBOLD | 1
333 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | SACARIMETRO | 0- 30 GRADOS BRIX | ATAGO | 1
334 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Sensor termopar | Medidor de temperatura . Rango de medicion de -200 a 1200 °C. Resolucion 0,2 °C | OPUS, MINCO,JUMO, COMAX | 1
335 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SILVICULTURA FORESTAL- LAB DE MADERAS | LAB. DE SILVICULTURA | Shigometer | El Shigometer es un dispositivo que ha sido comparado con el medidor de humedad, utilizando pulsaciones de corriente para medir cambios en la conductividad eléctrica asociadas a la pudrición de árboles. | Shigometer® | 2
336 | FCE | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | SIERRA PARA CORTE DE CARNE Y HUESO INOXIDABLE | MOTOR DE 1,5-2 HP, MONOFASICO, LONG. CUCHILLA 98PG, ALTURA CORTE 30CM. ANCHO DE CORTE 25CM. ZONA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE. CON REGULADOR DE CORTE, PROTECTOR DE CINTA MOVIBLE Y BOLEROS SELLADOS LIBRES DE MANTENIMIENTO. |  | 1
337 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | CARPINTERIA | Sierra Sin Fin | Sierra Sin Fin, de volante de 600 mm. Altura de corte de 360 mm. Potencia 220 V / 60HZ | MINIMAX INVICTA ROCON HURTADO | 1
338 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Sílica para desecador de 230 gramos | Bolsas de Silica Gel con Indicador (azul-Rosado) en granulos . Paquete de 230 gramos |  | 5
339 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | CAMARA CLIMATICA | Sistema de control hidrotermico para camara climatica, y equipo de computo | Sistema de control hidrotermico para camara climatica, y equipo de computo (SISTEMA DE RECIRCULACIÓN • Mantenimiento y adecuación general ducto de recirculación. • Aislante térmico ductos pintura epóxica alta temperatura • Balanceo aerodinámico ventilador • Rebobinado motor existente protección IP45 alta temperatura • Instalación eléctrica cable olflex apantallado protección magnética alto voltaje LappKabel. SISTEMA CALEFACCIÓN / VAPORIZACIÓN • Suministro e instalación de resistencias eléctricas porcelanizadas Lapp Kabel • Suministro, instalación y adecuación cubeta vaporización. • Suministro control de nivel tipo conductivo. • Mantenimiento calefactores. • Válvulas de suministro humectación • Recubrimiento termoaislante. SISTEMA DE EXTRACCIÓN • Suministro y adaptación sistema de extracción tipo centrífugo aleta múltiple motor 1/2hp Marca ATB “Alemán” Presión 1”, fabricación aluminio. SISTEMA DE CONTROL Y POTENCIA • Suministro de Variador de velocidad D. VFD055-DELTA . Ventilador recirculación. • Variador de velocidad 1 Hp Delta VFD073E23A Ventiladores de recirculación • Fuente de poder D. DVPPSo2 V/2ª • PLC DELTA DVPPS02 4DI/ 2D0 Programable con 85sp Maderables según protocolos JUNAC. • Control Automático- Manual del proceso de secado. • Interface HMI. TP-05 Panel Múltiple de Funciones. • PLC Delta DVP10SX11R. 4DI/2DO, 2AI/2AO • PANTALLA TOUCH SCREEN DELTA 7" Definiciòn 64.000 Colores DOP-B07S200 • MODULO EXPANSION REF. DVP16SP11R. 8DI/ 8DO, salida a relé • GABINETES DE POTENCIA Y CONTROL CON PROTECCIONES. • CONTROLES DE TEMPERATURA DELTA REF. DTB4896RRT • MODULO EXPANSION DE TERMOCUPLAS REF. DVP04TC-S. 4I • DESARROLLO DE INGENIERIA • PROTECCIÓN MOTOR, BRAKER TOTALIZADOR, BARRAJES, PULSADORES, ENSAMBLE, CABLEADO Y PROGRAMACIÓN. INSTRUMENTACIÓN. • Control de Humedad Relativa Maycin Tº85C HR 95%. Capacitivo polìmero orgànico. • Termopar tipo J Bulbo 3/16 x 3” Tipo punzón con mango Siliconado, resistente a altas temperaturas y humedad. Marca Lapp Kabel “Alemán”. • Termocupla tipo j bulbo 3/16 x 5” Cabezote. SISTEMA ELÉCTRICO Suministro completa aparamenta y distribución eléctrica de la cámara con cable alemán marca LappKabel. | DIEZ OMRON COGNEX PROFACE | 1
340 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SANIDAD FORESTAL | EXISTENTE | Sistema de iluminacion de Luz fria | Sistema de iluminación de luz incidente (luz fría) por fibra optica, , Conductor DOBLE de luz, FLEXIBLE | SCHOTT, FISHER SCIENTIFIC | 3
341 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | Sistema GPS doble frecuencia en tiempo real, centimetrico | 2 Receptores en RTK; rastreo GPS doble frecuencia; 40 canales, para trabajo con 40 satélites; 128 MB en memoria interna; Bastón de topografía; Base nivelante con adaptador; Software de post-proceso con ajuste geodésico y topográfico; Llave de seguridad USB; Precisión en tiempo real menor a 5 cm. Precisión en post-proceso estático 3mm+0.5 ppm, Con Computador rígido inalámbrico con softw, topograf. Para trabajo en RTK | SOKKIA , TOPCON, TRIMBLE, LEICA | 1
342 | FT | INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL | BLOQUE 4. PISO No. 5 | SONOMETRO | Sonometro digital 3 1/2 digito, 25mm y gráfica de barras estandar rango manual o automático en gráficas de medición de 30 a 130dB y resolución 0.1 dB. | PEAK TECH GMBH | 5
343 | FT | LABORATORIO DE INSTALACIONES E ILUMINACION | 4-302 | TABLERO RE TIE | TABLERO TRIFASICO 12 CTOS. CON POLO A TIERRA Y NEUTRO AISLADO. LAMINA COLDROLLED Y PINTURA ELECTROSTATICA | LUMINEX | 6
344 | FT | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE FÍSICA | Tablero de Mecanica | Tablero vertical para realizar practicas de plano inclinado, cinematica, poleas, pendulo simple, ley de Hooke. Estuche de madera. | ABC, Leybold Didactic GmbH, Phywe, Pasco. | 6
345 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | TACOS ELECTRICOS. 30 AMPERIOS | 30 Amperios / 250V |  | 4
346 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE FISIOLOGIA VEGETAL | Fisiologia Vegetal (invernadero) | Tamices | Seis tamices en acero inoxidable, diametro 8 pulgadas, altura total 2-5/8. Dos No. 325 (0.045 mm), dos No. 120 (0.125 mm), uno No. 35 (0.5 mm) y uno No. 18 (1.0 mm) | Tyler, Dual manufacturin, McNichols, etc | 8
347 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Tamiz mecanico | Juego de tamices de 25mm de diametro en mallas No 100, 200, |  | 2
348 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Tapa Troquelada para Canaleta, para tomacorriente y datos | tomacorriente tipo leviton, universal datos sencilla. (10x 4 cm) |  | 60
349 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Tarjeta | DVR GV-800 para vigilacia remota(internet) , mas 6 camaras de vigilancia Para instalación en PC |  | 1
350 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Tarjeta | DVR GV-800 para vigilacia remota(internet) , mas 6 camaras de vigilancia Para instalación en PC |  | 1
351 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Tarjetas de Adquisición de datos | Instrumentación Virtual: Osciloscopio y Generador de señales |  | 10
352 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | Tedolito Electrónico | precisiòn al segundo Con accesorios (trípode, baterias, estuche, etc) | SOKKIA , TOPCON, TRIMBLE, LEICA | 1
353 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | Tedolito Electrónico | Precisión 5"; lectura 1"; bateria recargable; doble pantalla; Bateria y Cargador Accesorios (Trípode, estuche, etc) | SOKKIA , TOPCON, TRIMBLE, LEICA | 10
354 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | Múdulo dentro del Laboratorio de Investigaciones | TERMOCICLADOR (THERMAL CYCLER DE GRADIENTE) | TERMOCICLADORA para PCR, Con capacidad para 96 tubos PRC de 0.2 ml o 77 tubos de 0.5 ml. Con regulación de temperatura del bloque de 4 a 99 oC . | Eppendorf, MERCK S.A., thermo scientific | 1
355 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Termocuplas tipo k | Rango de temperatura de -40°C a 250°C, conector universal, extension 1,0m. |  | 10
356 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SILVICULTURA FORESTAL | LAB. DE SILVICULTURA | Termohigrometro | Mide humedad (10 a 95%RH) y temperatura,(-20.0°F a 140.0°F) y calcula el punto de rocío, Pantalla gráfica LCD doble con resolución TAC ajustable horizontal y vertical | EXTECH, TAYLOR, OAKTON | 3
357 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Termohigrometro | digital temp-interna 0-50ªC/1ªC | CONTROL COMPANY | 2
358 | FT | LABORATORIO DE QUIMICA | BLOQUE 5 - SALON 203 | Termòmetro ambiental | Digital con Rango de -20°C a 50°C. |  | 2
359 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Thalimedes | Thalimedes. Interface con PC. Flotador,contrapeso, cable para flotador. Kit de montaje en tuberias de 4" a 6". Medicion de caudal. 1" A 2". Conexión PC Incluido portatil | OTT,RITMEYER, LUFT | 1
360 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | Three phase transformer | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DOBLE DEVANADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, CON POSIBILIDAD DE MULTIPLES CONEXIONES TRIFASICAS Y VALORES NOMINALES DE 1KVA /2X190V /2X70V , COMPATIBLE CON EQUIPOS DLORENZO | DLORENZO | 1
361 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Taller de soldadura | Tolva de carburo |  | WEST ARCO, LINCON | 1
362 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | Bloque No 4 - Piso 4 | Toma de Datos N5E |  |  | 30
363 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Toma monofasica | Toma monofasica con 2 enchufes Schuko. 2H | ALECOP de España | 1
364 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Toma trifasica 220V.2H | Toma trifasica de potencia 220V.2H | ALECOP de España | 1
365 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SERVICIOS PUBLICOS | Vivero Lab. S.P | Toma trifasica de 220 V . 3H | Toma trifasica con bornas de 220 V . 3H | ALECOP de España | 1
366 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Laboratorio de bombas, Taller de soldadura | Torcometro | Cuadrante de 1/4" Escala 0-75 Lb-in, Con indicador de aguja y mango ergonomico | ARMSTRONG | 1
367 | FT | Laboratorio de Bombas y Soldadura | Laboratorio de bombas, Taller de soldadura | Torcometro micrometrico | Cuadrante de ½ *, Largo 20,8", Escala 50-250 Lb-Ft | STANLEY Workmaster | 1
368 | FT | TALLER DE MECANICA | MAQUINAS -HERRAMIENTAS | TORNO PARERELO | Características técnicas, Distancia entre puntos 550 mm, Volteo de Bancada 300 mm, ancho de la bancada 190 mm, agujero husillo 32 mm, potencia del motor de 1 ½ HP. | Zubal, Emco, Eurolathe, estándar-modern | 1
369 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | Transformador monofásico | TRANFORMADOR Y AUTOTRANSFORMADOR MONOFASICO DE VALORES NOMINALES 500VA, 220/380 2X120V Y 250 VA PARA AUTOTRAFORMADOR, 380/220 V, COMPATIBLE CON EQUIPOS Y ACCESORIOS DLORENZO | DLORENZO | 1
370 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | TRANSFORMADOR VARIABLE | 25V CA /20V CC -, 12 A. Fuente de alimentación estándar robusta; proporciona una tensión alterna y CC variables de forma continua y también dos tensiones fijas. Salidas aisladas galvánicamente de la red y sin poner a tierra; también protegidas con un disyuntor de sobrecorriente. con dos instrumentos adicionales de hierro móvil para mostrar los valores eficaces de la tensión de salida y de la corriente extraída, y también con dos teclas para cambiar entre tensión continua y alterna. | PHYWE, LEYBOLD | 3
371 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | TRANSFORMADOR VARIABLE CON RECTIFICADOR | 15V CA / 12V CC - , 5A. Suministra una tensión CC y alterna variable de forma continua y también dos tensiones fijas .Salida aislada galvánicamente de la red y sin poner a tierra; también protegida con un disyuntor de sobrecorriente. | PHYWE, LEYBOLD | 3
372 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | TRIPODE | Pie de soporte universal, nivelable, con elevada estabilidad y un punto de sujeción para colocar material de soporte. Fijación en prisma con tornillo de apriete. Cuenta con un tornillo de nivelación en cada pie de apoyo; pies de goma. Material cinc troquelado Tornillo de apriete acero con manilla de plástico Tornillos de nivelación plástico Diámetro máximo de sujeción: Para varillas redondas 4…14 mm Longitud de lado: 110 mm Peso: aprox. 1.8 kg. | PHYWE, LEYBOLD | 10
373 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | TUBO DE RAYOS FILIFORMES | TUBO DE RAYOS FILIFORMES. Tipo de carga gas: ARGON. Presion de gas 0,1 Pa. Tension de catodo 3,6 V. aTension catodica mximo -50V. Tension de rejilla 0 V. Tension anodica Maximo + 250V. Diametro minimo del recipiente de vidrio 170mm | PHYWE, LEYBOLD | 2
374 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | TUBO PARA DILATOMETRO Aluminio | Tubo cerrado por un lado; dos olivas de Conexión de tubo flexible para que fluya el agua hacia dentro y hacia fuera; acanaladuras circunferenciales para medición de longitudes de 20 cm, 40 cm y 60 cm, longitud total de aproximadamente 65 cm, diámetro 0,8 cm. | PHYWE, LEYBOLD | 6
375 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | TUBO PARA DILATOMETRO Hierro | Tubo cerrado por un lado; dos olivas de conexión de tubo flexible para que fluya el agua hacia dentro y hacia fuera; acanaladuras circunferenciales para medición de longitudes de 20 cm, 40 cm y 60 cm, longitud total de Aproximadamente 65 cm, diámetro 0,8 cm. | PHYWE, LEYBOLD | 6
376 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | TUBO PARA DILATOMETRO Latón | Tubo cerrado por un lado; dos olivas de Conexión de tubo flexible para que fluya el agua hacia dentro y hacia fuera; acanaladuras circunferenciales para medición de longitudes de 20 cm, 40 cm y 60 cm, longitud total de Aproximadamente 65 cm, diámetro 0,8 cm. | PHYWE, LEYBOLD | 6
377 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | TUBO PARA DILATOMETRO. Cobre | TUBO PARA DILATOMETRO. Cobre. Tubo cerrado por un lado; dos olivas de conexión de tubo flexible para que fluya el agua hacia dentro y hacia fuera; acanaladuras circunferenciales para medición de longitudes de 20 cm, 40 cm y 60 cm, longitud total de aproximadamente 65 cm, diámetro 0,8 cm. | PHYWE, LEYBOLD | 6
378 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE QUIMICA Y CALIDAD DE AGUAS | Calidad del agua | Turbidimetro de campo | Turbidímetro de campo para mediciones en rangos entre 0-9.99 y 99.9 a 1000 UNT + o – 2%. Sistema de dos detectores para compensación de color. Fluctuaciones de luz y luz dispersa o incidente. Resolución 0.01UNT. | HANNA, MERCK, ORION, FISCHER, SCHOTT GERATE, SARTORIUS, WVW | 2
379 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LAB. DE SUELOS | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE. LABORATORIO DE SUELOS | Unidad para producción de agua ultrapura | Sistema para la producción de agua con capacidad de suministro de aproximadamente 0,6 l/min tipo I de acurdo a los parametros de la ASTM, 18,2 Mega Ohmios/cm y TOC menor a 15 ppb. Con unidad de pretratamiento de aguas que incluya columna con cartucho de 5 micras, segunda columna con cartucho de carbon activado y tercera columna de cartucho de una micra | MILLIPORE, BARNSTED, PALL | 1
380 | FT | MAQUINAS ELECTRICAS | 12-204 | UPS | UPS ONLINE, 500-1400 VA, TENSION DE OPERACIÓN 120 V, CON LECTURA DE AUTOFRECUANCIA 50-60 Hz, SEÑAL DE SALIDA SINOSOIDAL PURA, DE OPERACIÓN CONTINUA |  | 1
381 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | VARILLA PARA SOPORTE NIQUELADA. | 50 cm LARGO Y 1,2 cm DIAMETRO | PHYWE, LEYBOLD | 10
382 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | VARILLA PARA SOPORTE NIQUELADA. | 75 cm LARGO Y 1,0 cm DIAMETRO | PHYWE, LEYBOLD | 10
383 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | VARILLA PARA SOPORTE NIQUELADA. | 100 cm LARGO Y 1,2 cm DIAMETRO | PHYWE, LEYBOLD | 10
384 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | VARILLA PARA SOPORTE NIQUELADA. | 25 cm LARGO Y 1,0 cm DIAMETRO | PHYWE, LEYBOLD | 30
385 | FCE | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | VISCOSÍMETRO CINEMÁTICO, BAÑO TÉRMICO, TERMOMETROS Y VISCOSÍMETROS CAPILARES | BAÑO TÉRMICO con Temperatura: Control automático, registrador digital, rango de 5 a 150 ºC, sistema de enfriamiento, recirculador. Capacidad: Baño térmico de 11 a 17 litros, mínimo 4 viscosímetros Fuente de poder: 120 v, 50 A 60 Hz. Accesorios: Sujetadores de viscosímetros y filtro malla 100 (100 huecos por pulgada cuadrada). Termómetro de vidrio: ASTM 18F, desde 94 a 108 ºF, divisiones de 0.2 ºF Termómetro de vidrio: ASTM 22F, desde 204 a 218 ºF; divisiones de 0.2 ºF. Viscosímetros Cannon Fenske de rutina Transparentes: Rango de viscosidad cSt: 0.5 a 2, 0.8 a 4, 1.6 a 8, 7 a 35, 20 a 100, 50 a 250, 100 a 500 |  | 1
386 | FCE | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | CROMATOGRAFO DE GASES ACOPLADO A MASAS | CROMATÓGRAFO – HORNO: Precisión de 0.1°C mínimo. Control de mínimo 6 rampas de temperatura. Rango: 5°C por encima de la temperatura ambiente hasta 450°C o más amplio. Control automático programable de la velocidad de enfriamiento. Control electrónico de flujo y de presión del gas portador. PUERTO DE INYECCIÓN: Un puerto de inyección capilar para operación split/splitless. Control electrónico de neumática 0.01 de psi o mejor. DETECTOR SELECTIVO DE MASAS: Sistema de vacío: bomba difusora o turbo molecular de 65L/seg o mayor. Rango de masas de 1,6 a 1050 uma. Fuente de iones inerte. Debe permitir obtener datos SIM y SCAN en una sola adquisición. Sensibilidad en SCAN: 1 pg de OFN debe dar una relación señal/ruido de al menos 150:1 para la señal de ión en la masa 272 en las condiciones en que normalmente se va a operar el equipo. Sensibilidad en SIM: 20 fg de OFN debe dar una relación de señal ruido de 10: 1 para la señal de ión en la masa 272. Sistema de medición de vacío. Filtro de masas compuesto por un cuádruplo de alta selectividad. | AGILENT, VARIAN, SHIMADZU | 1
Fuente de impacto electrónico. Energía de ionización: variable entre 10 y 100 eV o mejor. Modo de operación: impacto electrónico. Estabilidad de masas +/- 0,1 uma en 48 horas. Velocidad de Barrido 10000 uma/seg. AUTOMUESTREADOR DE LÍQUIDOS: Programable desde la estación de datos. Carrusel para 8 o mas muestras líquidas en viales de aproximadamente 2 mL. Volumen de inyección variable y seleccionable desde el software. Profundidad variable de muestreo de la aguja de la jeringa dentro del vial. Inyecciones reproducibles y precisas de volúmenes de 0.1 ul en adelante. Estación de lavado de la jeringa para un mínimo de dos solventes. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL: Computador Personal con las siguientes especificaciones: Procesador intel core 2 duo de 2.4 GHz o mejor. Disco duro de 160 GB o mejor. Memoria principal RAM de 2 G o mejor. Quemador 16X (DVD+/-RW) con capacidad de doble capa (16DVDRW). Monitor de panel plano, 17” o mejor. Licencias originales del software a nombre de la institución y los correspondientes medios de instalación.
UPS que soporte el sistema de GC-MS. Software: Software propio del equipo. Se recomienda que trabaje en ambiente Windows. Biblioteca de Espectrometría NIST instalada en su última versión. IMPRESORA LÁSER: Impresión monocromática. Resolución optima 1200 * 1200 DPI. Ciclo de trabajo 10000 paginas por mes. Medios de instalación y configuración. Manuales de operación e instalación. CAPACITACIÓN: Deberá ser impartida en idioma español y deberá ser ofrecida en el laboratorio donde se instalará el equipo y para un mínimo de cuatro personas. Deberá comprender el manejo del software así como procedimientos de limpieza y cambios de columna, capacitación básica en mantenimiento, parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, capacitación en criterio de escogencia de parámetros y condiciones analíticas óptimas para realizarlas, en mínimo 40 horas. Esta capacitación no tendrá costo adicional para la Universidad.
Consumibles y. El listado de consumibles es el siguiente: Tres columnas tipo 30,0 m,025mm, 0,25um de acuerdo a las necesidades del laboratorio; 2000 viales con septas y tapas, 1000 septas para viales, 2 filamentos, férulas para el diámetro de columna solicitada, Septas para el puerto de inyección 300, 4 jeringas para el puerto de inyección , 2 liner. Garantía sobre el instrumento de 1 año. Garantizar repuestos por 10 años después de la entrega. Manual de instalación y de operación con la entrega del equipo. Mantenimiento preventivo y correctivo por el año de garantía, contando con personal calificado por la empresa proponente y/o el fabricante. Estos deben ser un mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios por el año para el equipo. Instalación de gases para el funcionamiento del sistema GC-MS.
387 | FCE | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | Espectofotometro Infrarojo (FT-IR) completo | Rango 7000 - 400 cm-1. Resolución minima 0,5 cm-1. Relación señal/ ruido: 30000:1 mimimo en 60 segundos pico a pico. Sístema de autoalineción dinámico. Detector DLTGS o DTGS de temperatura estabilizada. Beamsplitter con KBr. Que permita analizar muestras de diferentes tamaños. Que permita el trabajo de muestras solidas, liquidas y gaseosas. Sistema óptico con espejos de oro. Kit de celdas y accesorios para montaje de muestras sólidas, líquidas y gaseosas que sirva para las aplicaciones. Reconocimiento automático de accesorios. Fuente de luz con cerámica con enfriamiento con aire, si el equipo lo requiere. Kit de purga, si el equipo lo requiere. Opcional para trabajar acoplado a GC, LC-IR. Para trabajar acoplado a ATR-IR. Película de calibración en poliestireno de calibración manual o automática. Conversión de %T a Abs%. Derivadas. Conversión de longitudes de onda. Cálculo de área de los picos. Paquete de aplicación con fines cualitativos y cuantitativos. Posibilidad de conversión de formatos de espectros. Función de búsqueda espectral. | PERKIN ELMER, SHIMADZU, AGILENT, | 1
SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS: Computador Procesador intel core 2 duo de 2.4 GHz o mejor, sistema operativo licenciado XP. Disco duro de 160 GB o mejor. Memoria principal RAM de 2 G o mejor. Quemador 16X (DVD+/-RW) con capacidad de doble capa (16DVDRW). Monitor de panel plano, 17” o mejor. Licencias originales del software a nombre de la institución y los correspondientes medios de instalación. Software: Software propio del equipo. Se recomienda que trabaje Windows y debe incluir por lo menos lo siguiente: Software propio del equipo. Operación básica, 2. Procesamiento de datos Absorbancia, %transmitancia, substracción espectral, corrección línea de fondo, corrección ATR, Kramer – Kronig, Kubelka-Munk. Análisis Cuantitativo, Función de búsqueda en librería y elaboración de bases de datos. Búsqueda BSD Escogencia de pico , Validación de desempeño, Diagnóstico del sistema peración avanzada Análisis multi rango Cinética y las demás que mejoren las condiciones del equipo.
IMPRESORA LÁSER Impresión monocromática. Resolución real 1200 * 1200 DPI o mejor. GARANTIA: Mínima de dos años. LIBRERIAS: Librería de compuestos orgánicos. ACCESORIOS: Refractancia difusa para FT-IR. Kit para preparación de muestras: 500 ventanas de KBr para las muestras. 1000 g de KBr para IR. Capacitación y entrenamiento. Deberá ser impartida en idioma español y deberá ser ofrecida en el laboratorio donde se instalará el equipo y para un mínimo de cuatro personas. Deberá comprender el manejo del software así como procedimientos de limpieza y toma de espectros, manejo de software, capacitación básica en mantenimiento, parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, capacitación en criterio de escogencia de parámetros y condiciones analíticas óptimas para realizarlas, en mínimo 24 horas. Esta capacitación no tendrá costo adicional para la Universidad.
388 | FCE | FCE | LABORATORIO DE QUIMICA | EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA | Espectrofotómetro de doble haz para análisis multielemento por absorción atómica y emisión, rango de longitud de onda entre 190-900 nm, rejilla de difracción, fotomultiplicador, corrección de background, nebulizador y cámara de mezclado, quemador para acetileno y oxido nitroso, sofware de control y manejo de datos, computador. Torreta para mínimo 8 lámparas, motorizada con pre - calentamiento para la próxima lámpara. Control de los gases programable desde el computador Sistemas de seguridad que monitorean la llama, el quemador, las válvulas. Ancho de rendija ajustable automáticamente de forma continua entre 0.1 y 2.0 nm. y en pasos de 0.1 nm. Rejilla de difracción de 1,800-lineas/mm. Lámparas de cátodo hueco de los siguientes elementos:K, Ca, Fe, Mn, Cu, Zn, Mg, Na, Al, Pb, Sn, Sb, Si. Mantenimiento: Todos los mantenimientos preventivos necesarios durante el año de garantía, contando con personal calificado por la empresa proponente y/o el fabricante. | VARIAN, PERKIN ELMER, GBC | 1
Capacitacion y entrenamiento. Deberá ser impartida en idioma español y deberá ser ofrecida en el laboratorio donde se instalará el equipo y para un mínimo de cuatro personas. Deberá comprender el manejo del software así como procedimientos de limpieza y cambios de lamparas, capacitación básica en mantenimiento, parámetros indispensables en el buen uso del instrumento, capacitación en criterio de escogencia de parámetros y condiciones analíticas óptimas para realizarlas, en mínimo 24 horas. Esta capacitación no tendrá costo adicional para la Universidad.
389 | FCE | FCE | Laboratorio de Física | EQUIPO DE RAYOS X: | Tubo de Mo y goniómetro accionado por motor paso a paso Tipos de operación: ajuste manual y exploración automática para el sensor solo, blanco solo, acoplamiento 2:1, controlado por microprocesador.Alta tensión del tubo: 0 a 35,0 kV (tensión continua regulada) Corriente del tubo: 0 a 1,00 mA (corriente continua independiente y regulada) Tubos visibles de rayos X con ánodo de molibdeno para radiación característica de onda corta: Ka = 17,4 keV (71,0 pm), Kb = 19,6 keV (63,1 pm). Sistemas de seguridad: Dosis efectiva a 10 cm de distancia: < 1 µS/h, Bloqueo automático de la puerta: sólo es posible abrir cuando ya no se generan rayos X. El detector de energía de rayos X, apropiado para ser montado en el aparato de rayos X, permite registrar los espectros de energía, resueltos energeticamente, Superficie activa del detector: 0,8 mm Ø enfriamiento del detector: termoeléctrico (elemento Peltier) Ventana de entrada: Plástico (absorción equivalente al grafito con d = 40 µm) Rango de energía: aprox. 2 keV hasta 60 keV Resolución de energía para E = 6,40 keV | PHYWE, LEYBOLD | 1
(Línea Fe Ka): 0,4 keV semianchura. Tensión de alimentación: ±15 V, +5 V mediante adaptador de alimentación (incluido en el suministro) Salida: Hembrilla BNC para la conexión a la unidad MCA Dimensiones: 60 mm x 120 mm x 60 mm. Juego de muestras para la fluorescencia de las líneas K y líneas L, Materiales: Ti, Fe, Ni, Cu, Zn, Zr, Mo, Ag. y In, Sn, W, Au, Pb, respectivamente. Dimensiones: 25 mm x 25 mm. Incluir interfaz de adquisicion y la unidad VKA. Sftware de captura compatible con la interfaz
PROPUESTA TOTAL | [12 empty] | 0
Note on D3: crodriguezc: tenga en cuenta que el lugar cuente con los elementos necesarios para el funcionamiento de lo que va a solicitar (estanteria muebles soportes…) de no ser así relacionelos como un requerimiento más en las necesidades.