## DOCUMENTOS TECNICOS
EVALUACIÓN TÉCNICA
Evaluación Técnica de la Convocatoria Publica No. 012 de 2009
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 28
EVALUACION CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA | ICL DIDACTICA |  |  |  |  | KASAI |  |  |  |  | MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES SAS |  |  |  |  | TOPOEQUIPOS |  |  |  |  | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO LTDA |  |  |  |  | ANDITECNICA |  |  |  |  | ANALYTICA |  |  |  |  | NUEVOS RECURSOS NR LTDA |  |  |  |  | BIODIAGNOSTICA LTDA |  |  |  |  | AM LTDA |  |  |  |  | SANITAS LTDA |  |  |  |  | KAIKA |  |  |  |  | ELECTROEQUIPOS |  |  |  |  | PINZUAR LTDA |  |  |  |  | ARISMA |  |  |  |  | AROTEC |  |  |  |  | MERCK S.A. |  |  |  |  | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA |  |  |  |  | INSTRUMENTACION S.A |  |  |  |  | SISTEMAS E INSTRUMENTACION S.A |  |  |  |  | BIOMOL |  |  |  |  | ADVANCED INSTRUMENTS |  |  |  |  | SERVIBALANZAS |  |  |  |  | USM DE COLOMBIA S.A. |  |  |  |  | HIGH TEC |  |  |  |  | CODINTER |  |  |  |  | METRICOM |  |  |  |  | ES INSTRUMENTACION
CERTIFICACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Y/O I.E.S | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES | EXPIDE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | MONTO | OBSERVACIONES
1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE | 2007-08-17 | 2008-12-19 | 1675746560.47 | CUMPLE | U DISTRITAL | 2009-12-24 | 2009-08-27 | 277122840 | CUMPLE | U. PAMPLONA | 2007-08-01 | 2007-12-23 | 414819920 | CUMPLE | TOPOEQUIPOS | 2009-01-14 | 2009-08-14 | 266629802 | CUMPLE | COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 2009-08-06 | 2009-09-11 | 45116286 | CUMPLE | SENA | 2008-11-27 | 2008-12-31 | 138903040 | CUMPLE | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | 2007-09-26 | 2008-04-25 | 1354519488 | CUMPLE | FONADE | 2008-09-08 | 2008-12-23 | 1176944863.815 | CUMPLE | U JAVERIANA | 2009-09-21 | 2009-09-22 | 15706400 | CUMPLE | ICA | 2008-07-09 | 2008-08-23 | 178305920 | CUMPLE | UNIVERSIDAD DE CALDAS | 2008-04-28 | 2008-09-15 | 77536040 | CUMPLE | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 2008-10-31 | 2009-01-30 | 222383600 | CUMPLE | UNAD | 2008-12-05 | 2009-06-12 | 1186506231 | CUMPLE | U ANTONIO NARIÑO | 2007-11-11 | NP | 87583997 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4.1 NOTA 1 Y NOTA 3 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA | 2007-12-27 | 2008-01-11 | 2184107554 | CUMPLE | JAVERIANA DE CALI | 2008-11-19 | 2009-01-02 | 96168930 | CUMPLE | I.C.A. | 2008-11-19 | 2009-01-02 | 210424000 | CUMPLE | GOBERNACION DE RISARALDA-SECRETARIA DE SALUD | 2008-12-15 | 2008-12-31 | 611978372 | CUMPLE | TELMEX. ORDEN DE COMPRA | 2007-06-04 | 2007-07-04 | 192257920 | CUMPLE | ECOPETROL | 2008-09-30 | 2008-11-27 | 174829277.1 | CUMPLE | U DISTRITAL | 2009-02-28 | 2009-10-14 | 89320000 | CUMPLE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | NP | NP | 113163800 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4.1 TODAS LAS NOTAS | ICA | 2007-10-30 | 2007-12-28 | 48464800 | CUMPLE | ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA | 2007-08-01 | 2007-08-01 | 85227075 | CUMPLE | U JAVERIANA | 2009-02-26 | 2009-04-19 | 233653226 | CUMPLE | ALMA MATER EJE CAFETERO | 2007-07-26 | 2007-09-26 | 143864259 | CUMPLE | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2007-09-05 | 2007-10-01 | 69567447 | CUMPLE | U. EAFIT | 2008-07-01 | NP | 11661311 | CUMPLE
2 | U ANDES | 2008-08-28 | 2008-10-27 | 37288350.92 | CUMPLE | GOBERNACION DEL META SECRETARIA DE SALUD | 2009-01-08 | 2009-04-22 | 400501600 | CUMPLE | U. PAMPLONA | 2007-12-13 | 2008-02-12 | 226654720 | CUMPLE | TOPOEQUIPOS | 2007-08-02 | 2008-03-14 | 129084800 | CUMPLE | STITP INGENIERIA LTDA | NP | NP | 29348000 | NO CUMPLE NO PRESENTA CERTIFICACION | U DE LOS ANDES | 2007-08-08 | 2007-09-05 | 17713470 | CUMPLE | U DE ANTIOQUIA | 2007-08-27 | 2007-12-27 | 313004099 | CUMPLE | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE REGIONAL NORTE | 2009-04-01 | 2009-06-20 | 28791200 | CUMPLE | FACULTAD DE MEDICINA U ANTIOQUIA | 2008-08-26 | 2009-10-09 | 20085400 | CUMPLE | U NACIONAL | 2009-04-17 | 2009-07-21 | 187153600 | CUMPLE | DAS | 2008-09-29 | 2008-10-12 | 466385994 | CUMPLE | U ANTIOQUIA | 2007-09-06 | 2008-02-20 | 620965021 | CUMPLE | UNAD | 2007-10-04 | 2008-07-02 | 1259248561 | CUMPLE | INDUMIL | 2007-09-28 | 2007-12-10 | 99999888 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4.1 NOTA 1 Y 3 | SED | 2008-02-07 | 2009-08-08 | 1087504282 | CUMPLE | JAVERIANA DE CALI | 2009-03-26 | 2009-05-30 | 103553455 | CUMPLE | PROCAPS | 2009-03-26 | 2009-05-30 | 1127189400 | CUMPLE | UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA | 2009-04-03 | 2009-06-03 | 500000000 | CUMPLE | UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN | 2008-03-14 | 2008-05-16 | 179410267 | CUMPLE | ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | 2008-12-30 | 2009-02-26 | 97028681 | CUMPLE | ICA | NP | NP | 150800000 | NO CUMPLE NO TIENE CERTIFICACION | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 2007-04-25 | 2007-07-24 | 380932168 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4.1 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 2009-04-21 | 2009-05-20 | 146392000 | CUMPLE | INDUSTRIAS HACEB S.A | 2007-09-03 | 2009-05-20 | 94415750 | CUMPLE | U. DEL VALLE | 2008-11-04 | 2009-01-20 | 66880624 | CUMPLE | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2008-05-21 | 2008-08-24 | 113000000 | CUMPLE | POLICIA NACIONAL | 2008-08-15 | 2008-10-30 | 484201603 | CUMPLE | U. TECNOLOGICA DE BOLIVAR | NP | NP | 6435500 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4.1 NOTA 1 ADEMAS EL OBJETO DE LA MISMA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
3 | U. LIBERTADORES | 2009-06-10 | 2009-09-09 | 129618536.17 | CUMPLE | ICA | 2007-07-11 | 2007-10-10 | 143816800 | CUMPLE | U. PAMPLONA | 2007-12-20 | 2008-05-02 | 249470920 | CUMPLE | TOPOEQUIPOS | 2008-06-13 | 2008-06-13 | 92092400 | CUMPLE | STITP INGENIERIA LTDA | NP | NP | 57493938 | NO CUMPLENO PRESENTA CERTIFICACION | SENA REGIONAL CALDAS | 2008-10-27 | 2008-12-31 | 224954552 | CUMPLE | U COOPERATIVA DE COLOMBIA | 2007-10-26 | 2008-07-31 | 281074197 | CUMPLE | U VALLE | 2008-11-06 | 2009-02-11 | 80918491 | CUMPLE | BIOARA S.A | 2008-11-14 | 2008-12-14 | 9280000 | CUMPLE | SECRETARIA DE SALUD | 2009-06-30 | 2009-07-21 | 113912000 | CUMPLE | INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSE | 2008-10-27 | 2008-12-26 | 170520000 | CUMPLE | U TOLIMA | 2007-12-28 | 2008-04-14 | 154801980 | CUMPLE | INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO | 2008-08-08 | 2008-12-05 | 135459338 | CUMPLE | LABORATORIOS CONTECON | 2007-09-08 | 2008-02-08 | 125487380 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4.1 NOTA 3 | U DISTRITAL | 2009-03-10 | 2009-09-23 | 1033806500 | CUMPLE | U DEL ATLANTICO | 2008-12-29 | 2009-05-30 | 105054935 | CUMPLE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 2008-12-29 | 2009-05-30 | 213440000 | CUMPLE | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA | 2006-09-26 | 2006-12-15 | 118822280 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4.1 NOTA 1 | PROMIGAS | 2007-12-07 | 2008-01-21 | 121262804 | CUMPLE | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO | 2008-12-30 | 2009-03-29 | 414630934 | CUMPLE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | 2007-10-20 | 2008-09-29 | 2532338440.45 | CUMPLE | NUEVOS RECURSOS LTDA | 2008-08-29 | 2008-10-29 | 308009000 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4.1 NOTA 1 Y 3 | SENA | 2007-12-27 | 2008-12-01 | 33656240 | CUMPLE | FANTIPLAS DE COLOMBIA LTDA. | 2008-11-05 | 2008-11-05 | 99711078 | CUMPLE | ARP SURA S.A | 2008-03-03 | 2009-04-16 | 226468539 | CUMPLE | U. JAVERIANA | 2008-08-19 | 2008-10-21 | 79999334 | CUMPLE | FUERZAS MILITARES | 2008-05-15 | 2008-08-08 | 403401261 | CUMPLE | INSTITUTO TECNOLOGICA DE SOLEDAD ATLANTICO | 2008-08-28 | 2008-09-15 | 59002254 | NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.4.1 NOTA 1 ADEMAS EL OBJETO DE LA MISMA NO CUMPLE CON LO SOLICITADO
VALOR DE CERTIFICACIONES |  |  |  | 1842653447.56 |  |  |  |  | 821441240 |  |  |  |  | 890945560 |  |  |  |  | 487807002 |  |  |  |  | 131958224 |  |  |  |  | 381571062 |  |  |  |  | 1948597784 |  |  |  |  | 1286654554.815 |  |  |  |  | 45071800 |  |  |  |  | 479371520 |  |  |  |  | 714442034 |  |  |  |  | 998150601 |  |  |  |  | 2581214130 |  |  |  |  | 313071265 |  |  |  |  | 4305418336 |  |  |  |  | 304777320 |  |  |  |  | 1551053400 |  |  |  |  | 1230800652 |  |  |  |  | 492930991 |  |  |  |  | 686488892.1 |  |  |  |  | 2772458440.45 |  |  |  |  | 802104968 |  |  |  |  | 228513040 |  |  |  |  | 279353903 |  |  |  |  | 527002389 |  |  |  |  | 336863593 |  |  |  |  | 957170311 |  |  |  |  | 77099065
CALIFICACION DE LAS CERTFICACIONES | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE ADICIONALMENTE LA SUMATORIA DE LAS CERTIFICACIONES NO ES MAYOR O IGUAL AL VALOR DE LA OFERTA |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE. |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE ADICIONALMENTE LA SUMATORIA DE LAS CERTIFICACIONES NO ES MAYOR O IGUAL AL VALOR DE LA OFERTA
K RESIDUAL | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
GRUPOS (ESPECIALIDAD 16 GUPOS 1,2 ESPECIALIDAD 18GRUPO1) | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE
MARCAS | HAMEG, LD DIDACTIC, QUANSER, RIGOL |  |  |  |  | BINDER, BOECO, BRAND, DELMHORST, ESCO, FISHER SCIENTIFIC, FLORESTRY SUPPLIERS, HETTICH, IML, LASICO, RELASKOP, SCHOTT, SEEBURO, TUTTNAUER, WILDCO |  |  |  |  | EXTECH INSTRUMENTS, KEDEE, THOMAS SCIENTIFIC, THERMO ELECTRON, BELLSTONE, GAST, METTLER TOLEDO, OWON, PALADIN, IDEAL INDUSTRIES |  |  |  |  | TR, FLUKE, GARMIN, GTCO CalComp, LEICA, PLACOM, SPIEGEL RELASKOP, TOPCON, WTW |  |  |  |  | BINDER, ESCO, HEIDOLPH, MERCK, PRECISA, SCHOTT |  |  |  |  | CID, DIES, HISTO-LINE, INTERSCIENCE, SCIE PLAS, SIGMA, TECHNE, TUTTNAUER, UVP |  |  |  |  | BINDER, EDIBON, HANNA, OHAUS, SCHOTT, SCOTMAN, TERRIGENO, THERMO BARNSTEAD, THERMO FISHER, THERMO FORMA, THERMO HEREUS, THERMO OWL, THERMO PRECISION, THERMO SAVANT, THERMOLINE, VELP SCIENTIFIC, |  |  |  |  | C-4, DE LORENZO, EQUILAMB, JP SELECTA, TERRIGENO |  |  |  |  | LABNET, USA SCIENTIFIC. |  |  |  |  | BIORAD,NANODROP, SANYO,VIRTIS |  |  |  |  | ADAM EQUIPMENT, DAIREI, KNF, KUBOTA, MMM MEDCENTER, NABERTHERM, SAKURA, STRUERS, SYNGENE, SYSTEC |  |  |  |  | BINDER, BRAND, DENVER INSTRUMENT, ESCO, SARTORIUS AG, SARTORIUS STEDIM, SCHOTT INSTRUMENTS, SIGMA, TUTTNAUER. |  |  |  |  | GUNT, LUCAS NUELLE, MINIPA, PHYWE |  |  |  |  | DIDACTA, DISEÑOS ELECTRONICOS ESPECIALES "DIES", KEIYU CO, QUALITEST |  |  |  |  | AIR CLEAN SYSTEMS, ALL AMERICAN, BACHARACH, BINDER, BOECO, BRAND, ESCO, EXTECH INSTRUMENTS, GAST -USA, HEALTH O METER, HEIDOLPH, HETTICH, HUMBOLDT, IDEAL INDUSTRIES, JET, NEYTECH, OWON, PALADIN, PRECISA, PRODUCTOS CERÁMICOS, SCHOTT INSTRUMENTS, SUPERNÓRDICO, THOMAS SCIENTIFIC, TUTTNAUER. |  |  |  |  | BUEHLER, KRAUTKRAMER, LINN HIGH THERM, MRC LABORATORY EQUIPMENT, TESTO AG |  |  |  |  | AGILENT, CAMAG, EPPENDORF, MERCK, THERMO ORION, VWR/Barnstead/Lab-Line, WTW |  |  |  |  | ALL AMERICAN, BINDER, BRAND, ESCO, FISHER, FISHER SCIENTIFIC, SCHOTT, THERMO SCIENTIFIC, TUTTNAUER, |  |  |  |  | EXFO, HAMEG, INSTEK, ROHDE&SCHWARZ |  |  |  |  | AEMC, AMPROBE, FLUKE, TEKTRONIX |  |  |  |  | BEN MEADOWS, CBS SCIENTIFIC, GE HEALTH CARE, LABNET, LEICA, REICHERT. |  |  |  |  | RELASKOP, MAJOR SCIENTIFIC, LAB TECH, SOKKIA, LAB LINE, SHIGOMETER, P P SYSTEMS, ADAM EQUIPMENT, ALLIED TECH, |  |  |  |  | EVERMED, ESCO |  |  |  |  | DIMENSION |  |  |  |  | QUEST TECNOLOGIES |  |  |  |  | DIMENSION |  |  |  |  | AGILENT, ANRITSU |  |  |  |  | NATIONAL INSTRUMENTS,
CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION | CUMPLE |  |  |  |  | FALTAN CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION DE LASICO Y WILDCO. |  |  |  |  | FALTAN CERTIFICADOS DE DIRTRIBUCION DE THERMO ELECTRON, BELLSTONE, GAST, METTLER TOLEDO, OWON, PALADIN, IDEAL INDUSTRIES. | [9 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | FALTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE TERRIGENO |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | FALTAN CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION DE ALL AMERICAN, GAST-USA, HEALTH O METER Y NEYTECH |  |  |  |  | FALTAN CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION DE KRAUTKRAMER Y MRC LABORATORY EQUIPMENT |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | FALTAN CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION DE ALL AMERICAN Y DE THERMO SCIENTIFIC |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | FALTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE AEMC |  |  |  |  | FALTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE BEN MEADOWS Y REICHERT |  |  |  |  | FALTAN CERTIFICADOS DE DISTRIBUCION DE RELASKOP, SHIGOMETER,ALLIED TECH. |  |  |  |  | FALTAN CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE EVERMED |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE
CATALOGOS
GARANTIA | 3 AÑOS EQUIPOS LD Didactic y 2 AÑOS PARA LOS DEMAS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 2 AÑOS |  |  |  |  | 2 AÑOS Y 3 AÑOS EN EL TERMOCICLADOR DE GRADIENTE |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 2 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 2 AÑOS (2,7,17,21,36,38,51,54,61,65,85,87 Y 143) Y 3 AÑOS (113 Y 120) |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 2 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 2 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS (ITEMS 7, 85, 89, 90) PARA EL RESTO DE LOS ITEMS OFERTADOS GARANTIA DE 2 AÑOS No esta firmado el documento folios 200 y 201 |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 2 AÑOS |  |  |  |  | 2 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 3 AÑOS |  |  |  |  | 2 AÑOS |  |  |  |  | 2 AÑOS
REPUESTOS | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS | [9 empty] | 5 AÑOS |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 7 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | NO OFRECE |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS No esta firmado el documento folios 200 y 201 |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | NO OFRECE |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | NO OFRECE |  |  |  |  | 5 AÑOS |  |  |  |  | 5 AÑOS
TIEMPO DE RESPUESTA | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 48 HORAS EN ANEXO 4 PERO EN CARTA MANIFIESTA 24 HORAS A FOLIO 69 |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HOARS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 12 HORAS |  |  |  |  | 48 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS HABILES |  |  |  |  | 24 HORAS HABILES |  |  |  |  | 24 HORAS HABILES |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS, VIA WEB |  |  |  |  | 12 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS |  |  |  |  | 24 HORAS
CAPACITACION | SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EN ANEXO 4 PERO EN CARTA NO LO MANIFIESTA A FOLIO 69 |  |  |  |  | SITIO DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | NO OFRECE |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  | SITIO DE INSTALACION DE LOS EQUIPOS
DILIGENCIAMIENTO ANEXO No. 4 | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO PRESENTA INCONVENIENTES FRENTE A LA ESPECIFICACIONES ANEXO 4 ESTA CORTADAS |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | NO PRESENTA ANEXO No. 4 |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO NO TOTALIZADO
VALORACION TECNICA | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE |  |  |  |  | ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE |  |  |  |  | NO ADMISIBLE

## EVALUACION TECNICA ITEM A ITEM
UNIVERSIDAD DITRTIAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 012 de 2009
ANEXO No. 4
[9 empty] | PROPUESTAS INICIALES | [27 empty] | EVALUACION TECNICA ITEM A ITEM
ITEM | FACULTAD | ESPACIO | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | VALOR UNTIARIO | IVA | VALOR TOTAL | ICL DIDACTICA | KASAI | AM LTDA | NUEVOS RECURSOS NR LTDA | CODINTER S.A | METRICOM LTDA | BIODIAGNOSTICA | ADVANCED INSTRUMENTS | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | BLASMIS DOTACIONES LABORATORIO | SANITAS LTDA | MERCK S.A | SERVIBALANZAS LTDA | BIOMOL LTDA | USM COLOMBIA S.A | ELECTROEQUIPOS COLOMBIA LTDA. | INSTRUMENTACION S.A | KAIKA LTDA | PINZUAR LTDA | ANDITECNICA | AROTEC | SISTEMAS E INSTRUMENTACION SEI | TOPOEQUIPOS | MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES S.A.S | ARISMA S.A. | HIGH TEC ENVIROMENTAL LTDA. | ANALYITICA | ES INSTRUMENTACION S.A. | ICL DIDACTICA | KASAI | AM LTDA | NUEVOS RECURSOS NR LTDA | CODINTER S.A | METRICOM LTDA | BIODIAGNOSTICA | ADVANCED INSTRUMENTS | SCIENTIFIC PRODUCTS LTDA | BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO | SANITAS LTDA | MERCK S.A | SERVIBALANZAS LTDA | BIOMOL LTDA | USM COLOMBIA S.A | ELECTROEQUIPOS COLOMBIA LTDA. | INSTRUMENTACION S.A | KAIKA LTDA | PINZUAR LTDA | ANDITECNICA | AROTEC | SISTEMAS E INSTRUMENTACION SEI | TOPOEQUIPOS | MICROSCOPIOS Y EQUIPOS ESPECIALES S.A.S | ARISMA S.A. | HIGH TEC ENVIROMENTAL LTDA. | ANALYITICA | ES INSTRUMENTACION S.A.
1 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - ALMACEN DE MEDICIONES FORESTALES | RELASCOPIO ESCALA METRICA | Instrumento Utilizado para medición de alturas desde 20 m, 25 m, y más de 30m, también mide diámetros. Pendientes en terreno, muestreos tres P. Escala en sistema métrico (m2/hectárea, centímetros, metros). Para mediciones de diámetro (centímetros) Para los árboles de más de 244 cm (96") dap. medición de pendiente del terreno. medición del área basal área basal en metros cuadrados por hectárea. Escala métrica: m2/ha, m, cm. Catalogo forestry 43860. Incluir accesorios referencia 37380 y 43866 | 1 | 9350000 | 1496000 | 10846000 | 0 | 10788000 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 7928600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 8120000 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADO DE RELASKOP | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
2 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - HERBARIO FORESTAL | HORNO DIGITAL DE CONVECCION NATURAL | Horno digital de convección natural controlado por microprocesador ó temporizador integrado de 0 a 99 horas, medidas mínimas de 1.0 x 0.6 x 1.2 ms. (ancho x profundidad x alto). Volumen mínimo de 720 lt.( maxima tolerancia permitida: +/- 3 %), dispositivo de seguridad de temperatura con alarma visual de temperatura. El rango de temperatura esta entre ambiente a 250 º C . | 1 | 18140000 | 2902400 | 21042400 | 0 | 18560000 | 0 | 63785500 | $0 | $0 | $0 | $0 | 17284000 | 16056024 | 19686360 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 18615680 | 12586000 | 9860000 | 24123360 | $0 | 0 | 0 | 20764000 | $0 | 25032800 | 0 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | CUMPLE | NO CUMPLE CON EL VOLUMEN MINIMO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO PRESENTO EN LA OFERTA FISICA EL ANEXO 4 SE INHABILITA | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE CON LA PROFUNDIDAD MINIMA | NC
3 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - HERBARIO FORESTAL | NEVECON INDUSTRIAL | Congelador Industrial sin microporocesadro de mínimo 750 litro para realizar cuarentena, doble puerta, 8 parrillas (tolerancia de +/- 2 parillas), control externo de temperatura, con alarma audivible y visible. Congelador con temperatura mínima de -32 °C. . | 1 | 7750000 | 1240000 | 8990000 | 0 | 0 | 0 | 21548740 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 14158032 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LA TEMPERATURA MINIMA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
4 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | INCUBADORA CÁMARA DE CRECIMIENTO | Rango de temperaturas desde 0ºC hasta 70ºC (sin iluminación), desde 10ºC hasta 60ºC (con iluminación). Rango de humedad: sin bandejas de luz: desde el 10% hasta el 80% H.R. / con bandejas de luz: desde el 10% hasta el 75% H.R. controlador para regulación de temperatura, humedad y luz con mínimo 20 programas memorizables con 100 secciones cada uno para un max de 500 segmentos de programa, para programación de ciclos día/noche 2 bandejas de luz de posicionamiento variable con 5 lámparas de luz diurna cada una. sistema de humificación y deshumificación regulado con sensor de humedad. controlador de selección de temperatura con alarma de temperatura óptima y acústica. Pasamuros 30 mm de diámetro, puerta interior de cristal, interfaz para software de comunicación. capacidad mínima de 200 lt” | 1 | 8880000 | 1420800 | 10300800 | 0 | 0 | 44080000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 18792000 | 18082513.9386 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 64960000 | 45878000 | 36772000 | $0 | $0 | 0 | 0 | 32213664 | $0 | 22486310 | 0 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE LUZ INTERNA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO PRESENTO EN LA OFERTA FISICA EL ANEXO 4 SE INHABILITA | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | NC
5 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | LUXOMETRO | Grabación en modo continúo hasta 16.000 lecturas . Rango hasta de 400.000 Lux. Resolución: 0.1 LUX / 0.01 FC, con foto diodo de Silicón y filtro de respuesta espectral. Lecturas pico, Lecturas de modo relativo indican cambios de nivel en la luz. Carcaza ergonómica y resistente a los impactos. Puerto USB. Con sensor de luz y cubierta protectora con un metro de cable, Software compatible con Windows 95/98/NT/2000/ME/XP, maletín y baterías. | 2 | 890000 | 142400 | 2064800 | 0 | 0 | 0 | 1825218.24 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 1577600 | 2046240 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC
6 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | MEDIDOR DE DISTANCIA LASER | Medidor de distancia para mediciones de precisión de hasta 200 m con punto de láser visible. clase láser II, calcula áreas y volúmenes, rango: 0.05 ... 200 m, precisión: ± 2 mm, 2 baterías, 1 maletín e instrucciones de uso. | 1 | 4000000 | 640000 | 4640000 | 0 | 0 | 0 | 2825251.92 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4060000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1561360 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
7 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | MICROTOMO DE ROTACION PARA TEJIDOS BLANDOS | Microtomo de rotación manual con sistema de retracción de la muestra, ajuste del espesor de corte de 0,5-0,6 micrómetros, rango de espesor de corte : 20 - 60 µm , de 0-2 micrómetros en pasos de 0.5 micrómetros De 2-10 micrómetros en pasos de 1 micrómetro de 10-20 en pasos de 2 y de 20-60mm en pasos de 5. Indicador de espesor de corte :Ventanilla indicadora Avance macro: Manual, a través de manivela de avance macro Avance horizontal total de la muestra: aprox. 28mm Desplazamiento vertical de la muestra: 60 mm (+/-1mm) Orientación de la muestra: 8º Selección de espesor de desbaste: 10mm y 50mm, retracción de la muestra:220 µm, se requiere uso de cuchillas de alta y bajo perfil y con paquete mìnimo de de 100 anillos de inclusión. | 1 | 21000000 | 3360000 | 24360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 30392000 | $0 | $0 | 24360000 | $0 | 1284816 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 18397600 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO SE ESPECIFICA SI POSEE SISTEMA DE RETRACCION DE LA MUESTRA Y RANGO DE RETRACCION | NC | NC | NC | NC
8 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | PHMETRO DE MESA DIGITAL | Phmetro Microprocesado De Mesa Rango de pH: -2.000 a 19.999 o de 0 a 14 en soluciones acuosas Sensibilidad seleccionable: 0.1,0.01,0.001 pH Exactitud: ± 0.005 pH : Dependiente de resolución / automático AUTO-CAL™ and/ Incluir electrodo de vidrio y soluciones de calibración. Se aceptan equipos con sensibilidad de minimo de tres (3) decimales. Debe incluir la sonda de termperatura | 1 | 5000000 | 800000 | 5800000 | 0 | 4582000 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4176000 | 3199569.1227 | $0 | 3712000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4129600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 5011200 | 5568000 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC
9 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA | TERMOHIGROMETRO PORTÁTIL | CONDICIONES TÉCNICAS MÌNIMAS: RANGO DE TEMPERATURA - 20 A 60 GRADOS CELSIUS, RESOLUCIÓN 0.1, . RANGO DE HUMEDAD RELATIVA 7,5% A 95% (TOLERANCIA DE + / - 2,5% POR DEBAJO), SENSOR DE TIPO CAPACITIVO, ALMACENAMIENTO DE DATOS MINIMO 99 PUNTOS. BATERIAS INCLUIDAS, SOFTWARE Y ACCESORIOS | 3 | 1500000 | 240000 | 5220000 | 0 | 0 | 0 | 14492557.44 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 5397480 | $0 | 0 | 4002000 | 5046000 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC
10 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | CONGELADOR -20 GRADOS CENTIGRADOS | Congelador sin microporocesador de capacidad de temperatura de -20 grados centígrados o menos, capacidad de minima de 11 pies, congelador vertical, sistema nofrost, incluir mínimo 4 parrillas y rodachinas. | 1 | 4640000 | 742400 | 5382400 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4640000 | 19035600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 12599920 | $0 | $0 | $0 | 0 | 5312800 | 9952800 | $0 | 4933866.28 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESENTA CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE EVERMED POR LO CUAL SE INHABILITA | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY OFERTA TECNICO ECONOMICA | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON EL RANGO DE TEMPERATURA | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
11 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DEBE INCLUIR LA FUENTE DE ENERGIA PARA SISTEMA DE ELECTROFORESIS | Sistema de electroforesis para gel de 9 x 11 cm, con accesorios, 400 ml buffer | 1 | 10193000 | 1630880 | 11823880 | 0 | 0 | 4176000 | 0 | $0 | $0 | 2166880 | 4361600 | 3090240 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2668000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4413119.8688 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 2969136 | 0 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE THERMO SCIENTIFIC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC
12 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | MAQUINA PARA FABRICAR 15 KILOS DE HIELO/24 HORAS | EL EQUIPO OFERTADO DEBE ESTAR EN LA CAPACIDAD DE PRODUCIR MINIMO 15 KILOS DE HIELO, TIPO ESCARCHA CADA 24 HORAS, A 110 V, CON UN RANGO DE TOLERANCIA EN LA PRODUCCION HACIA LA PARTE SUPERIOR DE 2,5 KILOS DE HIELO POR DIA. LA TEMPERATURA DEBE SER LA NECESARIA PARA PRODUCIR LA CANTIDAD DE HIELO EN LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS. LAS MEDIDAS NO SON RELEVANTES, SIN EMBARGO NO PUEDEN SOBREPASAR LOS 50 CM DE ALTO, LOS 40 CM DE FONDO Y LOS 50 CM DE ANCHO. | 1 | 456000 | 72960 | 528960 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 25355051.48 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC
13 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | MINICABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL | Minicabina de flujo laminar vertical para PCR, con medidas internas (según el area de trabajo): de 55 a 60 cm de altura, 63 cm s de ancha aproximadamente. Máximos 70 cm cúbicos de capacidad. Se determina una tolerancia maxima en las medidas del 10 %, debe tener luz UV con mínimo 250 nanometros, 20 watts, ubucada detras del panel frontal y fuera de la linea de contacto directo con la vista del operador. | 1 | 9570000 | 1531200 | 11101200 | 0 | 10730000 | 0 | 6720272.7429 | $0 | $0 | 8120000 | $0 | 8642000 | 8827932.8939 | $0 | $0 | $0 | 6148000 | $0 | $0 | $0 | 10266000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 10730000 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO TIENE LUZ ULTRAVIOLETA | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
14 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | ESPECTROFOTOMETRO | Equipo para medir concentración de DNA en micro volúmenes. Tamaño de la muestra: 1 microlito. Camino Duración: 1 mm (con auto-rango de 0,2 mm). Fuente de luz: lámpara de flash de xenón Detector de Tipo: 2048-elemento lineal CCD de matriz de silicio Rango de longitud de onda: 220-750 nm Precisión de longitud de onda: 1 nm Longitud de onda Resolución: 3 nm (FWHM de Hg 546 nm) Absorbancia Precisión: 0,003 absorbancia (1mm de ruta) • Absorbancia Precisión: 2% (a 0,76 de absorbancia a 257 nm) Rango de Absorbancia: 0.02-75 (10 absorbancia mm equivalente) Límite de detección: 2 ng / microlitro (dsDNA) Concentración máxima: 3700 ng / microlitro (dsDNA) Medición de Tiempo de ciclo: 10 segundos. Muestra de pedestal Material de construcción: acero inoxidable 303 y fibra de cuarzo Tensión de funcionamiento: 12 Vcc. Consumo de energía en operación: 6 W. Debe incluir el software, compatible con Windows 2000 o XP. Se pueden presentar equipos con otras capacidades de muestra siempre y cuando cumplan con la lectura de muestras de 1 microlitro, que no se require el uso de cubeta y detecte concentraciones desde 2 ng, de DNA/MICROLITRO hasta 3700 ng/microlitro, ó mayores. | 1 | 46100000 | 7376000 | 53476000 | 0 | 0 | 27840000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 27840000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ESPECIFICA LA MINIMA CANTIDAD | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
15 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | NEVECON INDUSTRIAL | Nevecón industrial de mínimo 1100 litros para realizar cuarentena. Doble puerta, 8 parrillas (tolerancia de +/- 2 parrillas), control de temperatura externo , temperetura mínimo de -32 °C | 1 | 7710000 | 1233600 | 8943600 | 0 | 0 | 0 | 23055000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 16658342.4 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NO CUMPLE OCN RANGO DE TEMPERATURA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
16 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | POTENCIOMETRO PORTATIL | Lecturas de 0 a 14. autoreconocimiento de buffers. compensacion automática de temperatura. Incluye electrodos y 3 buffers de calibración (4, 7, 10). Pantalla LCD. Para uso con baterías (mínimo). Preferible con protección de caucho. Electrodo autorango y de alta exactitud. Preferible electrodomulti medidor de pH, Conductividad, Sólidos Totales disueltos (TDS), Salinidad y Temperatura sin necesidad de intercambiar electrodos. Pinza para Electrodo Solución Buffer pH: 7.0 (Frasco x 50 ml) MINIMO Solución Buffer pH: 4.01 (Frasco x 50 ml) MINIMO Solución electrolítica KCL 3.0 M (Frasco x 50 ml) Vaso plástico de 20 ml MINIMO Maletín portador y manual de instrucción | 1 | 700000 | 112000 | 812000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 5104000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2146000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 2570174.88 | $0 | 10208001 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
17 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | TRANSILUMINADOR UV. ESTE EQUIPO DEBE INCLUIR UN SISTEMA DE TOMA DE IMAGENES PARA TRANSILUMINADOR. | Transiluminador de Luz blanca y UV, 230V, 8w, Rango medio y largo de UV/White light, Longitud de onda 302nm, 20 x 20cm, filter surface, Incluye UV blocking cover, CE certified, 131/4D x 19.13W x 5.63 pulgadas. H (33.6 x 48.6) 110 V Sistema de toma de imágenes UVP PhotoDoc-It; 115V; Para imágenes fluorescentes y colorimetriítas; Adquiere imágenes de alta resolución de geles. Incluye cámara de lata resolución > 5 megapíxel digital color camera; Incluye cámara, cabina, EB filtro, combination lock e impresora a color color printer. Requiere software para procesamiento de imagene, así como cabina. | 1 | 18900000 | 3024000 | 21924000 | 0 | 0 | 30972000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 7226800 | $0 | 25010064 | $0 | $0 | 23780000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 21346392.5348 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 24605533.72 | 0 | NC | NC | NO CUMPLE NO TIENE IMPRESORA | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO TIENE IMPRESORA | NC
18 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | SHAKER | Capacidad minima de 10 Kg. Rango de velocidad de 35 (+/- 5) a 400 (+/-50) RPM. 12 a 14 ó 14 a 17 puestos . De plataforma simple o doble. Movimiento circular. Dimensiones de la plancha:30 X 25 cms.; se requiere que la plancha tenga recubrimiento antideslizante y no necesita ganchos. | 1 | 6500000 | 1040000 | 7540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 5800000 | 9550318.676 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 7117174.2 | 11078000 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 13092038.4 | $0 | 10213026.28 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE THERMO SCIENTIFIC | NO CUMPLE NO TIENE CATALOGO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY OFERTA TECNICO ECONOMICA | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO ES CLARA REFERENCIA OFERTADA | NC
19 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS | INCUBADORA PARA DBO, AJUSTABLE AL EQUIPO OXITOP DE MERCK. | Incubadora capaz de mantener en su interior una temperatura constante 20 grados centígrados, mas o menos uno. Con capacidad mínimo para 24 tubos de reacción. AJUSTABLE AL EQUIPO OXITOP DE MERCK. ES UN ADITAMENTO NECESARIO QUE NO SE TIENE ACTUALMENTE Y PUEDE SER PROVISTO POR EL MISMO DISTRIBUIDOR DEL OXITOP. | 1 | 7600000 | 1216000 | 8816000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10324000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 6380000 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC
20 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS | Z-METER O ZETOMETRO | Equipo para la determinación del "Punto Zeta" o potencial cero, en pruebas de coagulación floculación de aguas. Floculador de 4 puestos con programación automática , velocidad variable entre 20 y 500 rpm. Debe incluir el juego de los 4 vasos en vidrio de precipitado de 1000 ml | 1 | 2500000 | 400000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 4576973.72 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE ESTAN OFERTANDO UN FLOCULADOR O TEST DE JARRAS | NC
21 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS | MUFLA | Con capacidad para 10 litros. Control de 100 a 1200 grados. El rango de temperatura va de 100 a 1200 C°. | 1 | 9400000 | 1504000 | 10904000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 8004000 | 8236000 | $0 | 21188560 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 18685280 | $0 | 0 | 7528400 | 10971744 | $0 | 10492200 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
22 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS | MUESTREADORES PARA AGUAS | Tipo Kemmerer de 2,2 litros de capacidad y cuerda de 30 metros. | 2 | 2850000 | 456000 | 6612000 | 0 | 6472800 | 0 | 17829200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESETNA CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE WILDCO POR LO CUAL SE INHABILITA | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
23 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS | MUESTREADOR ISOCINETICO DE AGUAS | Muestreador isocinetico de aguas, de un litro de capacidad, con aditamentos de cuerda, polea y lastre de arrastre | 2 | 1584000 | 253440 | 3674880 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
24 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE | MEDIDOR DE RUIDO | Sonómetro integrador tipo II, Aplicable a normas IEC 60651 Tipo 2, 60804 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2, IEC 1260. Capacidad de medir Nivel equivalente Leq, Lmin, Lmax, LE, La, Lc, Lp. Rango de medida de 30dB a 130dB, en Octava y Tercios de Octava con escala dinámica 100dB (modo sonómetro); 70dB (modo de análisis de frecuencia), así mismo debe medir Ponderación de tiempo (tiempo de respuesta): Rápido y Lento, Ponderación de frecuencia: A, C, P (Plana). Se requiere adquisición de trípode de 4 metros y de 1,5 metros. Extensión micrófono de 4.7metros. Debe incluir calibrador en 94dB y 114dB con certificado de calibración con datos según lo establecido en la Resolución 627 de 2006. | 1 | 16800000 | 2688000 | 19488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 14964000 | 19439280 | 19159021 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC
25 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE FOTOGRAMETRIA Y FOTOINTERPRETACION | BARRA DE PARALAJE | Barra de paralaje para estereoscopio Sokkia MS27 | 5 | 700000 | 112000 | 4060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 37062000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10440000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE BEN MEADOWS POR LO CUAL SE INHABILITA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
26 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE FOTOGRAMETRIA Y FOTOINTERPRETACION | ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS CON BARRA DE PARALAJE. | Estereoscopio de espejos con barra de paralaje, origen americano, europeo o japonés. MS 27 SOKKIA | 8 | 7000000 | 1120000 | 64960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 12806400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 82592000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 44358400 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE BEN MEADOWS POR LO CUAL SE INHABILITA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
27 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE FOTOGRAMETRIA Y FOTOINTERPRETACION | PLANÍMETRO DIGITAL | Planímetro Polar, precisión +/-0,2% | 6 | 1600000 | 256000 | 11136000 | 0 | 10753200 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 13572000 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESETNA CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE LASICO POR LO CUAL SE INHABILITA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
28 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE MADERAS | HIGROMETRO | Lectura digital Tres escalas para madera y materiales de construcción: RANGO MADERA 6-40%, YESOS 0,2- 6%, ESCALA DE REFERENCIA 0-100 PARA OTROS MATERIALES INCLUYE ELECTRODO DE PENETRACION DE 2,85 CENTIMETROS Y 10 AGUJAS DE CONTACTO DE 8 mm EN ESTUCHE. | 1 | 2450000 | 392000 | 2842000 | 0 | 2830400 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
29 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | INCUBADORA ORBITAL SHAKER | PROGRAMA DIGITAL PARA TIEMPO, TEMPERATURA Y VELOCIDAD, RANGO DE TEMPERATURA HASTA 65 °C, ORBITA 19 mm, Carga máxima entre 13 y 15 Kg, plataforma mínima de 27.2x27.2, con los siguientes accesorios: pinzas para erlemmeyer 125 a 1000 ml, y canastilla para tubos de 1,5 a 2 ml y de 10 a 15 ml., con un mínimo de 10 ganchos.INCLUIR ACCESORIOS necesarios para sostener los recipientes. | 1 | 20000000 | 3200000 | 23200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 17771200 | $0 | 15602764.6421 | $0 | $0 | $0 | 15080000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 23339200 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 21098466.28 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE CON PESO Y DIMENSIONES | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO PRESENTO EN LA OFERTA FISICA EL ANEXO 4 SE INHABILITA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC
30 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | LIOFILIZADOR | Capacidad de la cámara de condensador de 4 a 5 Lt , rango de temperatura de -50 °C, capacidad de remoción de hielo en 24h de 2,3 Kg, con bomba de vacío, 2 frascos de 1 Lt para soportes de tubos de 1,5-2 ml ( estos recipientes se usan para colocar dentro los soportes para viales, para liofilizar por lotes), soporte porta tubos de 1,5-2 ml, BOQUILLAS para frascos de 500 y 1000 ml. MIMINO 6 BOQUILLAS Y ADAPTADORES PARA DIFERENTES RECIPIENTES. | 1 | 47700000 | 7632000 | 55332000 | 0 | 0 | 54520000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 47444000 | 0 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC
31 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | OXITOP PARA RESPIRACIÓN DE SUELO | PAQUETE COMPLETO PARA RESPIRACION DE SUELO 1000ML CON PLATAFORMA DE INCUBACION, DE 6 RECIPIENTES DE MEDICION. INCLUIDO ADAPTADORES DE TAPA PARA OXITOP | 1 | 16800000 | 2688000 | 19488000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 26680000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
32 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | CONTADOR DE COLONIAS | Especificaciones mínimas: SISTEMA DE SENSOR DE PRESIÓN UNIFORME CON LECTURA DE 4 DÍGITOS. ADECUADO PARA EL RECUENTO DE BACTERIAS QUE CRECEN EN AGAR SOBRE DISCOS DE PETRI. CON REGISTRO ELECTRÓNICO OPERADO POR CUALQUIER LÁPIZ. DEBE INCLUIR EL LAPIZ | 1 | 2600000 | 416000 | 3016000 | 0 | 2204000 | 0 | 4583334 | $0 | $0 | $0 | $0 | 7424000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 5800000 | $0 | 4597776 | $0 | 1497590.16 | $0 | 7097010.0708 | 2400040 | $0 | 0 | 2099600 | 2992800 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE REICHERT POR LO CUAL SE INHABILITA | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGO | NC | CUMPLE | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO PRESENTA EL CERTFICADO DE DISTRIBUCION MRC LABORATORY EQUIPMENT SE INHABILITA | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC
33 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | TERMOCICLADOR | Especificaciones mínimas: CON CAPACIDAD PARA 96 TUBOS PRC DE 0.2 ML y 60 TUBOS DE 0.5 ML.; esto quiere decir que tenga bloques intercambiables. CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA DEL BLOQUE DE 4 A 99ºC . CONEXIÓN A 120V/60Hz, CON GRADIENTE. CON DOS PUERTOS :PUERTO USB Y RS232 | 1 | 13750000 | 2200000 | 15950000 | 0 | 15776000 | 29580000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20648000 | 16912800.1691 | $0 | 27260000 | 22968000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 24878138.9632 | $0 | $0 | 0 | 0 | 24151478.4 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | CUMPLE | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
34 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA | TRANSFERPIPETA DE 8 CANALES | Electrónica de 10 a 200 microlitros | 1 | 2930000 | 468800 | 3398800 | 0 | 3172600 | 0 | 4085346 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2900000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2853600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 3364000 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
35 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE QUIMICA | BOMBA DE VACIO | BOMBA DE VACÍO CON MANÓMETROS DE PRESIÓN Y VACÍO CFM DE 1,1 Y PRESIÓN DE VACÍO DE 25.5`` DE HG Y PRESIÓN 60 PSI Y CONCECTORES DE MANGUERA DE 1/4 NPT. VOLTAJE DE 115 VAC Y 60 HZ. FILTRO HIDROFOBICO | 3 | 2500000 | 400000 | 8700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1392000 | $0 | 8644320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 8004000 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO PRESENTA EL CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE GAST-USA SE INHABILITA | NC | NC | NC
36 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE QUIMICA | CENTRIFUGA | Centrífuga con tubos de capacidad de 50 ml y 15 ml. Motor con capacidad de generar entre 1000 a 15,000 revoluciones por minuto como mínimo, lectura digital y sistema de seguridad para apertura de puerta de acceso. Debe tener rotor con capacidad para minima de seis (6) tubos de 50 ml y seis (6) tubos de 15 ml, se utilizará con tubos cónicos sin tapa. No se requiere que sea refrigerada. | 1 | 18750000 | 3000000 | 21750000 | 0 | 16576400 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 19140000 | $0 | 30697080 | 20416000 | $0 | 12180000 | $0 | 8916804 | $0 | 18851018.48 | $0 | 27503362.4088 | $0 | $0 | 0 | 0 | 20300000 | $0 | 18497663.92 | 0 | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE THERMO SCIENTIFIC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
37 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE QUIMICA | DESIONIZADOR DE AGUA | ESTE ITEM SE ELIMINA NO DEBE SER COTIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
38 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE QUIMICA | MUFLA | Sistema de calentamiento rango 100-1200 grados celcius. Indicador digital, capacidad minima 5,5 lt | 1 | 8260000 | 1321600 | 9581600 | 0 | 0 | 0 | 3745142.8571 | $0 | $0 | $0 | 8004000 | 7308000 | $0 | 20334800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 14647320 | $0 | 0 | 10811200 | 9512000 | $0 | 6358733.72 | 0 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON CAPACIDAD SOLICITADA | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NO CUMPLE CON CAPACIDAD ADEMAS NO ANEXA EL CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE TERRIGENO | NC
39 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE QUIMICA | SISTEMA DE FILTRACIÓN PARA ALTO VACIO | Equipo construido en acero inoxidable y en vidrio con una disponibilidad para filtrar hasta seis muestras simultáneamente, incluyendo sistemas de vidrio tipo filtración. Se deben incluir enbudos para menbranas de 0.45 µM y 45 MM desarmables, si es posible para proteger la bomba, no incluir erlenmeyer con tubuladura lateral, no importa el tipo de portafolio. Debe incluir la bomba de vacio | 1 | 16723000 | 2675680 | 19398680 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 9573480 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 16828220.92 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
40 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SANIDAD FORESTAL | CAMARA DE CRECIMIENTO para plantas e insectos. | Hecha de acero inoxidable y terminada en color blanco. Control de temperatura y humedad relativa y fotoperiodo. Con capacidad minima de 0.6 metros cúbicos con tolerancia de +20 %. La temperatura de trabajo esta entre 10 y 55 °C con luces encendidas. Se necesita con sistema de control de humedad relativa, que va desde ambiente hasta 70 %, con tolerancia de +/- 5%. | 1 | 27000000 | 4320000 | 31320000 | 0 | 30740000 | 44080000 | 47954400 | $0 | $0 | $0 | $0 | 70644000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 64960000 | 57275000 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO TIENE CATALOGO | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY OFERTA TECNICO ECONOMICA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
41 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SANIDAD FORESTAL | MINIESTEREOSCOPIO PORTATIL PARA CAMPO | estereoscopio con sistema de iluminación con sistema LED con baterías para trabajo de campo, liviano con estuche para cargar, mínimo 20x de magnificación 20X a prueba de polvo y resistente al agua. | 1 | 3900000 | 624000 | 4524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
42 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SANIDAD FORESTAL | NEVERA | (11,3 Pies) -Sistema VIVAFLOW: un sistema de refrigeración uniforme, ideal para la correcta conservación de las propiedades de los alimentos. Twist Ice Maker. Control de temperatura independiente para el refrigerador y el congelador. Múltiples espacios de almacenamiento. DIMENSIONES: 169.4cms (alto)x 61.8cms (ancho) | 1 | 1820000 | 291200 | 2111200 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
43 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SANIDAD FORESTAL | RESISTOGRAFO | Taladro integrado a un graficador para inspeccionar sanidad interna de árboles, postes y estructuras de madera con base en cambios de la resistencia de la madera. Con 16 INCH de profundidad de perforación mínimo incluyendo los siguientes accesorios: baterías, cargador, kit de herramientas, caja, taladros, 400 hojas de papel para graficar,. 110 V cargador para 1 hora de taladrado. | 1 | 49500000 | 7920000 | 57420000 | 0 | 54520000 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
44 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SANIDAD FORESTAL | TERMOHIGROMETRO PORTATIL CON TERMINALES PARA MEDICION EN SUELOS Y AGUA | Este termohigrometro reúne las condiciones del protocolo GLOBE para temperatura del aire y humedad relativa, temperaturas de suelos, máximas y mínimas y temperaturas actuales. Las características incluyen números grandes y display de temperatura y humedad, max/min temperatura. Especificaciones:TEMPERATURA DE -10°C HASTA 70°C; HUMEDAD, 20% HASTA 99%; PRECISION DE +/- 5°C Y +/- 5%. LA RESOLUCION DEBE SER PARA TEMPERATURA 0.1 GRADO CENTIGRADO Y PARA HUMEDAD RELATIVA EL 1%. TIEMPO DE MUESTREO: 10 SEGUNDOS INCLUIR BATERIAS. | 1 | 130000 | 20800 | 150800 | 0 | 146160 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 464000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
45 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | ANALIZADOR DE GAS | Analizador portátil de combustión para gas natural y propano, para técnicos de servicios en revisiones comerciales y residenciales. | 1 | 7900000 | 1264000 | 9164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 8323000 | $0 | 0 | 0 | 15892000 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
46 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | DETECTOR DE FUGAS DE GAS PORTATIL | Sensor portátil de combustión para gas natural y propano, filtro hidrofobico, para técnicos de servicios en revisiones comerciales y residenciales. Con baterías, sonda de prueba de 10 pulgadas como minímo, mínimo de 30 horas de operación, alarma sonora, precalibrado, se deben incluir los manuales, incluye software interfase USB.PC | 1 | 2450000 | 392000 | 2842000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 3364000 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
47 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE. | Presión constante y velocidad variable, caudal 15 gpm. presión 50 psi. Con tablero de control. Tanque acumulador de 2 litro. Transductor electrónico diámetro succión 1 1-4 descarga 1 pulgada. Sistema monobloque. Con cables de conexión. Debe ser instalado. Manuales. | 1 | 7900000 | 1264000 | 9164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
48 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | ESTUFA DE CALENTAMIENTO | En ceran, temperaturas hasta 600 grados mínimo, con control de temperatura, con cable de conexión a 110 V. 60 HZ, medidas mínimas de 25 x 35 cm | 1 | 4150000 | 664000 | 4814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2784000 | 2158664.1947 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 309604 | $0 | 2592600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 4408000 | $0 | 3611466.28 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
49 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | FOTOMETRO | medición PH, turbiedad, cloro, dureza, nitratos, fosfatos, sulfuros. Longitud de onda de 300 nm a 1000 nm. . Interfase PC, software, puerto USB. Incluye reactivos en caso de necesitarse. Opcional medición de alcalinidad | 1 | 6600000 | 1056000 | 7656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 15334086.4 | $0 | 22040000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
50 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | MEDIDOR DE FLUJO ULTRASONICO | Caudal máximo de 300 GPM Sensor ultrasónico, visualizador en pantalla, sonda multiparametrica, almacenamiento de datos mínimo 512 KB, almacenamiento datos nivel, caudal, totalizador caudal. Comunicación PC con software. Sondas multípara métricas. Caudalímetro con impresora integrada. Sensor ultrasónico con cable. Batería. | 1 | 16100000 | 2576000 | 18676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
51 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | MUFLA | Temperatura 100 a 1200°C. Control digital de temperatura volumen de cámara 5.5 lt mínimo | 1 | 8260000 | 1321600 | 9581600 | 0 | 0 | 0 | 5534857.1429 | $0 | $0 | $0 | 7192000 | 7308000 | $0 | 20334800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 14647320 | $0 | 0 | 10811200 | 9512000 | $0 | 6358733.72 | 0 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE THERMO SCIENTIFIC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO ANEXA EL CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE TERRIGENO SE INHABILITA | NC
52 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE | Esta planta será para uso experimental. Sistema osmosis inversa.4 a 5 GPM. 2 a 4 membranas. Tasa de recuperación 75%.automática. Microfiltro de 5 um. Medidor de flujo de permeado. Medidor de flujo de concentrado, tablero de control automático. PRETRATAMIENTO, sistema de osmosis inversa, filtro automático, filtro carbón activado, suavizador automático., incluir tanque cerrado de almacenamiento de 65 a 70 litros presurizado, manuales. LA INSTALACION DBE INCLUIR LAS OBRAS CIVILES NECESARIAS PARA DEJAR EL EQUIPO FUNCIONANDO. SE DEBE PROGRAMAR VISITA PREVIA PARA REVISAR EL SITIO A UBICAR EL EQUIPO. En este momento no se puede especificar los parametros de calidad final. | 1 | 32000000 | 5120000 | 37120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 38499887.28 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO PERMITE TOMA DE DATOS NI MUESTRAS EN DIFERENTES PUNTOS NO ES DIDACTICO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
53 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SERVICIOS PUBLICOS | SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE DBO POR RESPIROMETRÍA | Sistema para la determinacion de DBO por respirometria. rango de medición 0 a 4000 mg/l. dbo. sistema de medición independiente por botella. sistema de 10 o más botellas con cabezas de medición. bandeja de agitación para 10 o mas plazas y accesorios. | 1 | 20000000 | 3200000 | 23200000 | 0 | 0 | 0 | 16008604.36 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20880000 | $0 | $0 | $0 | 4024968 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON RANGO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON RANGO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
54 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SILVICULTURA FORESTAL | AUTOCLAVE A VAPOR | Autoclave a vapor en forma de olla o similar, eléctrica, fabricada en aluminio ( se aceptan otros materiales), capacidad 25 litros, posee manómetro de presión, control termostático automático de temperatura, presión de trabajo de 17-21 psi,temperatura de (110 a 121) ó (127 a 133) grados. Debe incluir valvula de seguridady debe permitir regular la temperatura y la presión en el proceso de esterilización. | 1 | 2200000 | 352000 | 2552000 | 0 | 0 | 0 | 25778318.08 | $0 | $0 | $0 | 14790000 | 2552000 | $0 | 24360000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 2519520 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE ALL AMERICAN | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO PRESENTA EL CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE ALL AMERICAN SE INHABILITA | NC | NC | NC
55 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SILVICULTURA FORESTAL | BLOQUEADOR | Bloqueador sin empuñadura para ascenso en acero cromado provisto de dientes inclinados y ranura autolimpiable, gatillo de abertura ergonómico que permite bloquear, 1 orificios parte interior para asegurarse, 2 orificios parte superior para introducir la cuerda en el interior del mosquetón, color morado, para cuerda de 8 a 13 mm, peso 196g, Norma EN 567. | 2 | 158000 | 25280 | 366560 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
56 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SILVICULTURA FORESTAL | BOMBA DE VACIO | Bomba de vacío de paletas rotativas, 25” Hg a nivel del mar, 5 CFM, 1/4 HP, vacuómetro, trampa con sílica gel con indicador de humedad.Se aceptan bombas que produzcan el mismo vacio con menor caudal y menor consumo de energia. | 1 | 2500000 | 400000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 7667600 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 2888400 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESENTA EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE GAST POR LO CUAL SE INHABILITA | NC | NC | NC | NC
57 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SILVICULTURA FORESTAL | CONDUCTIVIMETRO DIGITAL PORTATIL | Intervalo de medida de conductividad: 0,10 µS/cm ..500 mS/cm, precisión, +/-0,5%, Temperatura -5,5 a 105,0 grados, SDT: 0,01 mg/L a 300 ml/L alimentación a pilas AA | 1 | 4100000 | 656000 | 4756000 | 0 | 3828000 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 3285318.7384 | $0 | 3712000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 3723600 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4416236 | 3723600 | 4416120 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LOS RAGNOS DE MEDIDA DE LA CONDUCTIVIDAD | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC
58 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SILVICULTURA FORESTAL | CONTADOR DE SEMILLAS | Voltaje 110 V; largo 35 cm, ancho 28 cm, alto 21 cm. Peso neto 28 libras. Con pantalla digital para visualizar el conteo de semillas, bolsa de detección que impide la doble función de llenado o derramarde una bolsa de semillas. Cable de datos de interfase para computador e impresora. | 1 | 34500000 | 5520000 | 40020000 | 0 | 39556000 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
59 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SILVICULTURA FORESTAL | CUARTO DE CRECIMIENTO | ESTE ITEM SE ELIMINA NO DEBE SER COTIZADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
60 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SILVICULTURA FORESTAL | SHIGOMETER | El Shigometer es un dispositivo que ha sido comparado con el medidor de humedad, utilizando pulsaciones de corriente para medir cambios en la conductividad eléctrica asociadas a la pudrición de árboles. | 1 | 4200000 | 672000 | 4872000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 6496000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESENTA CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE SHIGOMETER POR LO CUAL SE INHABILITA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
61 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SUELOS | AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL MICROBIOLÓGICO DE SUELOS. | Para esterilización de material microbiológico de suelos. AUTOCLAVE ESTERILIZADOR VERTICAL PREFERIBLEMENTE CON DISPLAY DIGITAL DE PRESIÓN DE TEMPERATURA, Capacidad minima 50 Lts.,sin embargo se pueden ofertar equipos más grandes sin que excedan rango del 25 % por encima de la capacidad mínima solicitada. PRESION 0.5-2.3 Kg/cm2, TEMPERATURA 105ºC - 136ºC, CAMARA ACERO DE 35 cm DE ANCHO X 45 cm DE LARGO (VALORES MINIMOS). CONTROL PROGRAMABLE MICROPROCESADO DEL SISTEMA DE ESTERILIZACION, PUEDE ESTERILIZAR LIQUIDOS, INCLUYE CANASTILLA EN ACERO INOXIDABLE Nº. 304 Y TUBO DE EXHOSTO. 220 V, 1.9 KW, 8.5 A. | 1 | 21800000 | 3488000 | 25288000 | 0 | 25160400 | 32480000 | 0 | $0 | $0 | $0 | 13340000 | 34800000 | $0 | 42830680 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 46695800 | $0 | 25866210.584 | $0 | $0 | 0 | 0 | 32301360 | $0 | $0 | 0 | NC | NO CUMPLE EN LA DOCUMENTACION NO SE PUEDE EVIDENCIAR QUE CUMPLA CON EL RANGO DE TEMPERATURA Y PRESION | NO CUMPLE CON RANGO DE TEMPERATURA SOLICITADO | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON RANGO DE TEMPERATURA SOLICITADO | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON EL PANEL DE CONTROL DE MICROPROCESADO PROGRAMABLE | NC | NC | NC
62 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SUELOS | BOMBA DE SHOLANDER (MEDICIÓN DE POTENCIAL HÍDRICO EN PLANTAS). | Para Medición de Potencial Hídrico en Plantas. Modelo 615 (Análogo) Bomba de Shölander instrumento con cámara de presión, de tamaño ¼” para el inserto /peciolo. completa con 6-pies de malla de ajuste, herramienta par ala válvula de ajuste, lubricante de ORing, 5 extra ¼”Compression Gland Gasket, 1 Standard Sealing Gasket (Blank) y completo boletín técnico en idioma Ingles solamente ( Operación máxima de 34 Bar de presión). PMS Instruments | 1 | 9300000 | 1488000 | 10788000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 14210000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE EN LA DOCUMENTACION NO SE PUEDE EVIDENCIAR QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
63 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SUELOS | INFILTROMETRO DE TENSIÓN (DISCO), PARA MEDICIÓN DE LAS PROPIEDADES HIDRÁULICAS EN SUELOS SIN SATURAR. | Juego completo, que incluye plato de infiltración de 20 cm de diámetro (inc. Nylon mesh screen). Incluye bomba de vacío para calibración | 1 | 12100000 | 1936000 | 14036000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
64 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SUELOS | SISTEMA DE MEDICIÓN DE FOTOSÍNTESIS Y TRANSPIRACIÓN ULTRACOMPACTO. | Sistema de medición de fotosíntesis ultracompacto. El juego completo comprende: consola de control con cabeza de la cámara intercambiable, cámara estándar, sonda de aire, cargador de batería, juego de piezas básicas, y manual de instrucciones. RANGO DE MEDICION: CO2: 0-2000 ppm, RESOLUCION 1ppm. H20: 0-75mbar. RESOLUCION 0,1mbar. PAR 0-3000 umols m-2 sec-1. TEMPERATURA DE OPREACION DE LA CAMARA: 0-50°C. TEMPERATURA DIRECTA SOBRE LA HOJA: 0-50°C. SALIDAS: RS232. MEMORIA DE OPERACIÓN 128 MB, RANURA PARA MEMORIA FLASH E INCLUIR MEMORIA DE 2GB. REQUERIMIENTO ELECTRICO: BATERIA DE 2,6 AH 12V. CARGADOR 100 A 120V 60Hz. | 1 | 74250000 | 11880000 | 86130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 50750000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 54995700.108 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE EN EL CATALOGO NO SE PUEDE EVIDENCIAR QUE TENGA EL RANGO DE MEDICION DE CO2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
65 | FMARN | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - LABORATORIO DE SUELOS | MUFLA DIGITAL CON RAMPAS DE 9,5 LITROS DE HASTA 1100°C | Para calcinación de material vegetal. MUFLA DIGITAL, 1100ºC, CON 3 RAMPAS DE PROGRAMACION, CAMARA UTIL 23X23X18 cm. (9.5 Lts), 110 Volt. | 1 | 7700000 | 1232000 | 8932000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 7192000 | 11484000 | $0 | 18826800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 8700000 | $0 | 11485305 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LOS 110 VOLTIOS SOLICITADOS | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NO CUMPLE CON LAS 3 RAMPAS DE PROGRAMACION | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO PRESENTA EL CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE HEALTHO O METER SE INHABILITA | NC | NO CUMPLE EL RANGO DE TEMPERATURA MAXIMA | NC
66 | FCE | AULAS DE INFORMATICA | CEPILLO | BANCO. 16" 3 HP MONOFASICO 230 VOLTIOS. | 1 | 3602000 | 576320 | 4178320 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 10835328 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
67 | FCE | AULAS DE INFORMATICA | COLECTOR DE POLVO | MOTOR DE 1 HP. 115V/60Hz. DIAMETRO DEL BLOWER 9,5". SONIDO DE 0-70DB. TAMAÑO DE PARTICULA 3IM. FLUJO DE AIRE 650 CFM. | 1 | 983000 | 157280 | 1140280 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 3696920 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
68 | FCE | AULAS DE INFORMATICA | LIJADORA CALIBRADORA | MOTOR 1.3/4 HP. 115V. C/BASE. | 1 | 4485000 | 717600 | 5202600 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 8734800 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
69 | FCE | AULAS DE INFORMATICA | LIJADORA | BANDA 6X48" DISCO 9" C/BASE. 115V. | 1 | 1970000 | 315200 | 2285200 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 5632032 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
70 | FCE | AULAS DE INFORMATICA | PLOTTER | Plotter HP Designjet plus 110, 1200x600 dpi, 64 MB memoria estándar, 61 cm, rollo 5x5x5x5 mm, 48 vatios maximo, cabezal de impresión, driver de Windows optimizado para Autocad 2000, dos puertos RJ-45, puertos USB 2.0 inyección de tinta térmico, | 2 | 3956942 | 633110.72 | 9180105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 17864000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 8811012 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
71 | FCE | AULAS DE INFORMATICA | SIERRA SINFÍN | 14" HP base cerrada, con destino a trabajos de ebanistría. | 1 | 1940000 | 310400 | 2250400 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 6554000 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
72 | FCE | AULAS DE INFORMATICA | SUPERSIERRA | SIERRA DE BANCO CON GUIA DESLIZABLE. MOTOR 1.3/4 HP. 115V. | 1 | 5515000 | 882400 | 6397400 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 10743920 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
73 | FCE | AULAS DE INFORMATICA | TALADOR ARBOL | 16.1/2" 3/4 HP - 5/8" | 1 | 1285000 | 205600 | 1490600 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 2504208 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
74 | FCE | AULAS DE INFORMATICA | TORNO | P/MADERA. MOTOR 3/4 HP CON BASE. | 1 | 1812000 | 289920 | 2101920 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 3527560 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
75 | FCE | Centro de Audiovisuales y salas de proyeccion en Macarena A y Macarena B. | AERÓGRAFO | Aerógrafo acción doble passache talon gra. 142603 | 1 | 343103 | 54896.48 | 397999.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
76 | FCE | Centro de Audiovisuales y salas de proyeccion en Macarena A y Macarena B. | PLOTTER | Plotter HP Designjet plus 110, 1200x600 dpi, 64 MB memoria estándar, 61 cm, rollo 5x5x5x5 mm, 48 vatios maximo, cabezal de impresión, driver de Windows optimizado para Autocad 2000, dos puertos RJ-45, puertos USB 2.0 inyección de tinta térmico, | 1 | 3956942 | 633110.72 | 4590052.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 8932000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4405506 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
77 | FCE | Centro de Audiovisuales y salas de proyeccion en Macarena A y Macarena B. | PRENSA | Vertical para colografía formato 1/4 de pliego, pintura electroestática, volante para desplazamiento, diámetro 40 cms, placa fija en HR, calibre 1/4 con estructura de base en tubo cuadrado, placa móvil en HR, calibre 5/16 reforzada con platina de 1/4, dos párales en eje de 32 m.m., acero 10,20 | 1 | 1800000 | 288000 | 2088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
78 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | CABINA DE TRANSFERENCIA | CLONE ZONE NUCLEIC ACID WORKSTATION, 110 V, 50/60 Hz. MEDIDAS: 24” ANCHO X 24” FONDO x 30” ALTO (OD). INCLUYE LUZ FLUORESCENTE. SENSOR DE APAGADO DE LA LUZ U.V. CUANDO SE ABRAN LAS PUERTAS FRONTALES. TIMER QUE CONTROLA AUTOMATICAMENTE EL APAGADO DE LA LUZ U.V. FABRICACION EN POLIPROPILENO Y POLICARBONATO. SOSTENEDOR DE MICROPIPETAS INCLUIDO EN LA ESTRUCTURA INTERIOR. | 1 | 7250000 | 1160000 | 8410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 8236000 | $0 | $0 | 9290723.04 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10266000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 7577120 | $0 | 20957345.32 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NO CUMPLE MATERIALES DE FABRICACION NO PORTAPIPETAS ADEMAS ES UNA CABINA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE MATERIALES DE FABRICACION NI PORTAPIPETAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGO | NC
79 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | CABINA DE TRANSFERENCIA PARA ACIDOS | CLONE ZONE NUCLEIC ACID WORKSTATION WITH POSITIVE AIRFLOW AND DUAL 0.3 MICRON HEPA FILTERS, 110 V, 50/60 Hz. MEDIDAS 24” ANCHO x 24” FONDO x 30” ALTO (OD). INCLUYE LUZ FLUORESCENTE. SENSOR DE APAGADO DE LA LUZ U.V. CUANDO SE ABRAN LAS PUERTAS FRONTALES. TIMER QUE CONTROLA AUTOMATICAMENTE EL APAGADO DE LA LUZ U.V. SOSTENEDOR DE MICROPIPETAS INCLUIDO EN LA ESTRUCTURA INTERIOR. CONTROL DIGITAL DE FLUJO, LUZ U.V Y LUZ FLUORESCENTE Y ALARMA DE SEGURIDAD PARA INSUFICIENCIA DE FLUJO. CUERPO UNICO SIN UNIONES NI GRAPAS, FABRICACION EN POLIPROPILENO Y POLICARBONATO. VELOCIDAD VARIABLE DEL BLOWER. MONITOREO CONSTANTE DEL FILTRO HEPA. ISO 5 (FS209)E | 1 | 14100000 | 2256000 | 16356000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 11716000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 16321200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 15660000 | $0 | 10035933.72 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE MATERIALES DE FABRICACION NI TAMAÑOS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGO | NC
80 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | CABINA DE TRANSFERENCIA PARA ACIDOS II | CLONE ZONE NUCLEIC ACID WORKSTATION WITH POSITIVE AIRFLOW AND DUAL 0.3 MICRON HEPA FILTERS, 110 V, 50/60 Hz. MEDIDAS 24” ANCHO x 24” FONDO x 30” ALTO (OD). INCLUYE LUZ FLUORESCENTE. SENSOR DE APAGADO DE LA LUZ U.V. CUANDO SE ABRAN LAS PUERTAS FRONTALES. TIMER QUE CONTROLA AUTOMATICAMENTE EL APAGADO DE LA LUZ U.V. SOSTENEDOR DE MICROPIPETAS INCLUIDO EN LA ESTRUCTURA INTERIOR. CONTROL DIGITAL DE FLUJO, LUZ U.V Y LUZ FLUORESCENTE Y ALARMA DE SEGURIDAD PARA INSUFICIENCIA DE FLUJO. CUERPO UNICO SIN UNIONES NI GRAPAS, FABRICACION EN POLIPROPILENO Y POLICARBONATO. VELOCIDAD VARIABLE DEL BLOWER. MONITOREO CONSTANTE DEL FILTRO HEPA. ISO 5 (FS209)E | 1 | 14100000 | 2256000 | 16356000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 11716000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 16321200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 15660000 | $0 | 21305333.72 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE MATERIALES DE FABRICACION NI TAMAÑOS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
81 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | CAMARA ULTRAVIOLETA | LÁMPARA UV 2291XX, PARA LA INSPECCIÓN DE CAPA FINA DE CROMATOGRAMAS, CON FILTRO DE CRISTAL EN LA VENTANA DE VISUALIZACIÓN QUE PROTEGE LOS OJOS CONTRA EL REFLEJADO DE LA ONDA CORTA LUZ ULTRAVIOLETA, FABRICADA EN PLÁSTICO RESISTENTE A GOLPES. LÁMPARA DE 2 X | 1 | 6680000 | 1068800 | 7748800 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2900000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
82 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | CONTADOR DE COLONIAS | SISTEMA DE SENSOR DE PRESIÓN UNIFORME CON LECTURA DE 4 DÍGITOS LED. ADECUADO PARA EL RECUENTO DE BACTERIAS QUE CRECEN EN AGAR SOBRE DISCOS DE PETRI. CON REGISTRO ELECTRÓNICO OPERADO POR CUALQUIER LÁPIZ. DEBE INCLUIR EL LAPIZ | 1 | 2600000 | 416000 | 3016000 | 0 | 2204000 | 0 | 4583334 | $0 | $0 | $0 | $0 | 7424000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 5800000 | $0 | 4597776 | $0 | 1497590.16 | $0 | 7097010.0708 | 2401200 | $0 | 0 | 0 | 2992800 | $0 | $0 | 0 | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE REICHERT POR LO CUAL SE INHABILITA | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGO | NC | CUMPLE | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO PRESENTA EL CERTFICADO DE DISTRIBUCION MRC LABORATORY EQUIPMENT SE INHABILITA | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
83 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | GPS | GPS GARMIN 76CSX A COLOR, CON ESTUCHE Y MEMORIA DE 4 GB Y MAPAS DE COORDENADAS PARA COLOMBIA | 2 | 1990000 | 318400 | 4616800 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2470800 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
84 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | KIT PORTÁTIL TERMOHIGRÓMETRO | MUESTRA EN TIEMPO REAL LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD Y ES RESISTENTE A GOLPES Y QUÍMICOS. MUESTRA EN LA TEMPERATURA EN ºC Y ºF Y SIMULTÁNEAMENTE LA TEMPERATURA, LA HUMEDAD AMBIENTAL Y FECHA CON DIA, MES Y AÑO, CAPACIDAD E ALMACENAMIENTO DE HASTA 16.000 LECTURAS CON OPCIOND E MUESTREO DE 10 SEGUNDOS HASTA 24 HORAS. PUERTO USB Y SOFTWARE PARA DESCARGA DE DATOS AL PC. | 1 | 770000 | 123200 | 893200 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 512645.76 | 0 | 870000 | 1125432 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC
85 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | MICROTOMO DE ROTACION MANUAL | MICROTOMO DE ROTACION para histologia, grosor de corte de 1 a 60 micras. • 1 - 10 μm en incrementos de 1 μm • 10 - 20 μm en incrementos de 2 μm • 20 - 60 μm en incrementos de 5 μm, rango máximo de alimentación horizontal entre 25 -30 mm, desplazamiento vertical 70mm. alimentación manual en movimiento lateral. Con (1) caja x 50 de cuchillas de bajo perfil y una (1) caja X 50 cuchillas de alto perfil. Espesor de desbaste 10,30 μm, el porta muestra es para cassette. | 1 | 32000000 | 5120000 | 37120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 30740000 | $0 | $0 | 33640000 | $0 | 1284816 | $0 | $0 | $0 | 22883661.2256 | $0 | $0 | 0 | 18397600 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO PRESENTA CATALOGO NI PAGINA WEB DONDE SE PUEDAN VERIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO NO CUMPLE CON ESPECIFICACION DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL CON ESPESOR DE DESBASTE | NC | NC | NC | NC
86 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | MINI CAMARA PARA ELECTROFORESIS HORIZONTAL CON FUENTE DE POTENCIA | CÁMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL PARA AGAROSA. CON CAPACIDAD de 10 a 16 muestras maximo. Tamaño de la camara de acuerdo al número de muestras establecidas. VOLUMEN DEL BUFFER 200 - 350 ML, UNIDADES DE DIMENSIÓN externas de acuerdo a las dimensiones de la camara con todos los accesorios, MANTENIMIENTO IN SITU. FUENTE DE PODER 115V, 10-300VDC, 1V, INCREMENTOS 4-400mA. | 1 | 5305000 | 848800 | 6153800 | 0 | 0 | 3944000 | 0 | $0 | $0 | 1600800 | $0 | 1740000 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2610000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4212240.5924 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 301136 | 0 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE LA FUENTE OFERTADA TRABAJA A 230v EL AMPERAJE ES INFERIOR AL SOLICITADO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE CAPACIDAD DEL BUFFER REQUERIDO | NC
87 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | FREZZER DE -20ºC | FREZZER CON RANGO DE 0 A -20ºC, CAPACIDAD 11 PIES CÚBICOS = 311 LITROS HASTA 400 LITROS.. INCLUYE MINIMO 4 PARRILAS Y RODACHINES Y REQUERIMIENTO ELÉCTRICO 110V 50-60HZ | 1 | 4640000 | 742400 | 5382400 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 13073478.4 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 18270000 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 9952800 | $0 | 4933866.28 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO SE PUEDEN VERIFCAR ESPECIFICACIONES OFERTADAS | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE | NC | CUMPLE | NC
88 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | NEVERA | NEVERA NO FROST CAPACIDAD 410L., ENERGÍA REQUERIDA 110 V, DIMENSIONES TOTALES Alto 171 cms; Ancho 72.1 cms; Profundidad 75.5cms, PESO 63 KG TIPO: NO FROST, ANAQUELES REMOVIBLES, PINTURA CON ACABADO TEXTURIZADO, CON BANDEJA DE DESCONGELACIÓN, DOS PUERTAS, CON SELLO DE CALIDAD ICONTEC NTC 4097 NTC 2252, TWIST ICE Y LUZ EN EL CONGELADOR PARA LA NEVERA, PUERTA BURBUJA CON MAYOR AISLAMIENTO PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL FRÍO INTERIOR, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO QUE APAGA EL FLUJO DE AIRE FRÍO EN EL CONGELADOR, CUANDO SE ABRE LA PUERTA. | 6 | 1900000 | 304000 | 13224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
89 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | BAÑO FLOTADOR DE TEJIDOS | TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE AMBIENTE Y 75ºC, REVESTIMIENTO TERMICO, DIMENSIONES 30X34X9 CM. APROXIMADAS TOLERANCIA DE +/- 3 CM PARA CADA DIMENSION. DISPLAY DIGITAL, CAPACIDAD ENTRE 1,5 Y 2 LITROS. | 1 | 2600000 | 416000 | 3016000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2784000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 3865986.0444 | $0 | $0 | 0 | 1368800 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO PRESENTA CATALOGO NI PAGINA WEB DONDE SE PUEDAN VERIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO. NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD Y TAMAÑO REQUERIDOS | NC | NC | NC | NC
90 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | HORNO PARA PARAFINA | HORNO DISPENSADOR PARA PARAFINA CON PINZA CAPACIDAD: 3,5-4,0L. CON RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE A 70ºC. PINZA TERMICA CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO, UNIDAD DE MANDO Y DISPOSITIVO PORTA PINZA, ANCHO DE LA PUNTA: 1MM, APERTURA DE LA PINZA 7MM. TEMPERATURA DE TRABAJO DE LAS PUNTAS ENTRE 50 A 70 °C, SELECCIONABLE EN AUMENTOS DE 1ºC. Y LA TEMPERATURA DE TRABAJO DEL EQUIPO +15 A 35ºC | 1 | 8650000 | 1384000 | 10034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10034000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 9744000 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO PRESENTA CATALOGO NI PAGINA WEB DONDE SE PUEDAN VERIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD, RANGO DE TRABAJO DE LAS PUNTAS DE LAS PINZAS | NC | NC | NC | NC
91 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | TERMOCICLADOR | Módulo óptico Fuente de la excitación: 6 LEDS. Rango de excitación/emisión: 450-730 nanómetro. Detector: 6 fotodiodos. Sensibilidad: Detección de una copia de ADN genómico. Termobloque Capacidad de la muestra: 96 tubos de PCR de x 0.2 ml o placa de PCR de 96. Rango de control de temperatura del bloque: 0-100°C. Rango de control de temperatura del gradiente: 30-100°C. Temperatura de la tapa: 105°C. Homogeneidad del bloque: ± 0.4°C del °C. Exactitud de control: ±0.2°C. Velocidad de calefacción: aprox.5°C/s Velocidad de enfriamiento: aprox.3-4°C/s Método de calentamiento y enfriamiento Peltier. Requisitos del voltaje: 115 V, 50-60 HZ. Software de adquisición y análisis de datos, todos los cables de comunicación necesarios. Computador de ultima tecnología, INCLUIR UPS, MUESTRAS COMERCIALES DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES. | 1 | 95000000 | 15200000 | 110200000 | 0 | 0 | 104400000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 125969040 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
92 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | TERMOCICLADOR | Especificaciones mínimas:CON CAPACIDAD PARA 96 TUBOS PRC DE 0.2 ML y 60 TUBOS DE 0.5 ML.esto quiere decir que tenga bloques intercambiables, CON REGULACIÓN DE TEMPERATURA DEL BLOQUE DE 4 A 99ºC . CONEXIÓN A 120V/60Hz, CON GRADIENTE. PUERTO USB Y RS232 | 1 | 13500000 | 2160000 | 15660000 | 0 | 15776000 | 29580000 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 27260000 | 22968000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 19430782.8028 | $0 | $0 | 0 | 0 | 24152360 | $0 | $0 | 0 | NC | NO CUMPLE LA REFERENCIA OFERTADA SOLO TIENE 48 POZOS | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
93 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | TRANSILUMINADOR UV | TRANSILUMINADOR DUAL UV-LUZ BLANCA AREA DE OBSERVACION 21x26CM. CONEXIÓN 115V/60Hz. CON LAMPARAS DE REPUESTO (1) PARA LUZ BLANCA Y (1) PARA UV | 1 | 2900000 | 464000 | 3364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 3181192.4448 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 26842400 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGO | NC
94 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | VORTEX | AGITADOR VORTEX MOVIMIENTO VIBRATORIO DE 0-3000 RPM. CON ACCESORIOS PARA FALCON DE 15 ML Y ACCESORIOS PARA 60 TUBOS DE 0,5, 1,0 Y 1,5 ML MODOSDE FUNCIONAMIENTO: CONTINUO O POR TOQUE. CONEXIÓN 120V/60HZ. | 1 | 598000 | 95680 | 693680 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 805040 | $0 | 1571800 | 1065851.1047 | $0 | $0 | $0 | 986000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 636128.92 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NO CUMPLE CON ESPECIFICACION DE RPM | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC
95 | FCE | LABORATORIO BIOLOGIA | OSCILOSCOPIO DE ALMACENAMIENTO TIPO MSO | Rango de frecuencia: 0-100 MHz (-3 dB). Capacidad de procesamiento de señales mixtas (análogo y digital) con 4 canales análogos. Impedancia de entrada: 1 MOhm, 20 pF, max. 400 V. Pantalla: 8 x 10 cm con trama. Sensibilidad vertical: 2 mV...10 V/cm (en 12 pasos). Base de tiempo: 0,1 µs/cm...0,2 s/cm (en 18 pasos), con extensión (1:10) a partir de 20 ns/cm. Fuentes de trigger: canal 1, canal 2, TV, en línea y externo. Dimensiones: 28,5 x 12,5 x 38 cm. Conexión a la red: 90...260 V, 50/60 Hz ALIMENTACION DE 110-120 V, 60Hz | 3 | 3495685 | 559309.6 | 12164983.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 108750000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 24499200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 63088502.4 | 56271600 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE AEMC POR LO CUAL SE INHABILITA | NO CUMPLE OFERTA UN OSCILOSCOPIO DE DOS CANALES Y SE SOLICITA DE 4 CANALES | NC | NC | NC | NC | NC
96 | FCE | LABORATORIOS DE FISICA SEDE MACARENA "A" | EQUIPO PARA EL EFECTO COMPTON (SIN COMPUTADOR) | JUEGO DE APARATO COMPTON, PREPARACION DE Cs-137 O SIMILAR Y DESDE 3,7 MBq, MEZCLA PREPARADA DE ALFA, BETA Y GAMMA, CONTADOR DE CENTELLEO, UNIDAD DETECTORA DE SALIDA, FUENTE DE ALTO VOLTAJE DE MINIMO DE 1,5 KV, CON SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS, ANALIZADOR MULTICANAL, SOFTWARE | 1 | 14890000 | 2382400 | 17272400 | 40372659.72 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
97 | FCE | LABORATORIOS DE FISICA SEDE MACARENA "A" | EQUIPO PARA LA DIFRACCION DE LOS ELECTRONES | Tubo de difracción de electrones, cables de conexión, cable de conexión de alto poder. | 1 | 18920000 | 3027200 | 21947200 | 18083632.08 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 20360204 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NO CUMPLE EL EQUIPO OFERTADO ES PARA DEFLEXION DE ELECTRONES EL SOLICITADO ES PARA DIFRACCION DE ELECTRONES | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
98 | FCE | LABORATORIOS DE FISICA SEDE MACARENA "A" | ESPECTROMETRO DE REJILLA | ESPECTROMETRO Y GONIOMETRO, REJILLA DE ROWLAND DE 6000 LINEAS /CM, LAMPARAS ESPECTRALES EN He, LAMPARA ESPECTRAL DE Na, LAMPARA ESPECTRAL DE Hg / Cd, LAMPARA ESPECTRAL DE Ta, COMPARTIMIENTO PARA LAMPARAS ESPECTRALES, BASE DE SOPORTE, TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS ESPECTRALES COMPATIBLES CON EL EQUIPO.ESPECTROMETRO Y GONIOMETRO, REJILLA DE 6000 LINEAS/CM, LAMPARAS ESPECTRALES DE He, LAMPARA ESPECTRAL DE Na, LAMPARA ESPECTRAL DE Hg/Cd, LAMPARA ESPECTRAL DE Ta, COMPARTIMIENTO PARA LAMPARAS ESPECTRALES, BASE DE SOPORTE, TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS ESPECTRALES COMPATIBLES CON EL EQUIPO | 1 | 23600000 | 3776000 | 27376000 | 22039271.52 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 28019800 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
99 | FCE | LABORATORIOS DE FISICA SEDE MACARENA "A" | EVAPORADOR DE PELÍCULAS DELGADAS | FUENTE DE EVAPORACION DE RESISTENCIA PARA EVAPORACION MEDIANTE FILAMENTO O CRISOL. BOMBA DIFUSORA DE MINIMO 600 L/S. VACIO ALCANZADO DESDE 0 HASTA 2x10 -7 mbar. TRAMPA DE NTROGENO DE MINIMIO 1,4 LITROS. POTENCIA ELECTRICA REQUERIDA 220 V DE UNA FASE. TIEMPO DE EVACUACION PARA ALCANZAR 1X10-6 mbar: MAXIMO 25 MINUTOS. | 1 | 28970000 | 4635200 | 33605200 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
100 | FCE | LABORATORIOS DE FISICA SEDE MACARENA "A" | MULTIMETRO DIGITAL CON Ni-Cr-NI THERMOELEMENT | MULTIMETRO DIGITAL CON adaptador para sonda NiCr-Ni Thermoelement. Para medir tensiones e intensidades en corriente continua y alterna y resiStencia, temperatura y pH | 5 | 4200000 | 672000 | 24360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4561700 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE OFERTA UN MULTIMIETRO ANALOGO NO DIGITAL ADEMAS NO ESPECIFICA MEDICION DE TEMPERATURA, PH NI EL TERMOELEMENTO | NC | NC | NC | NC | NC
101 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | ANALIZADOR DE REDES VECTORIAL | Analizador Vectorial de redes y analizador de espectros portátil, con la siguiente configuración: Dos puertos para análisis vectorial. Rango de frecuencia del análisis vectorial: 2MHz a 6GHz. Directividad: >42 dB. Rango dinámico: >70 dB. Presentación de la carta de Smith y las medidas de fase y de retardo de grupo. Rango de frecuencia del analizador de espectros: 9kHz a 7.1 GHz. Opciones instaladas: Opción GPS (incluyendo antena GPS), Opción de análisis de interferencia, Opción de voltímetro vectorial, Opción de medidor de potencia con sensor. Debe tener integrado un analizador de espectros para hacer las mediciones con un solo instrumento portátil. Debe ser operado por baterías, con una autonomía mínima de 2 horas. Debe tener dos con la posibilidad de diferentes niveles de potencia de salida para medir la pérdida de inserción y evitar saturación de los amplificadores durante la medida. Debe presentar en su pantalla la carta de Smith. Debe medir la distancia a la falla – DTF. Debe permitir visualizar el VSWR tanto en escala lineal como en dB. Debe demodular las señales AM/FM/SSB. Debe realizar análisis de interferencia para identificar y localizar las señales que interfieren bajo el piso de ruido. | 1 | 110450000 | 17672000 | 128122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 102080000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 246732000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE OFRECE SOLO UN PUNTO PARAANALISIS VECTORIAL Y SE PIDE CON DOS. RANGO DE FRECUENCIA DEL ANALIZADOR DE ESPECTRO POR DEBAJO DEL EXIGUIDO (ESTA EN 60 HZ Y SE PIDE DE 7,1 GHZ . NO INLUYE RECEPTORO GPS Y ANTENA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
102 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | OTDR PARA FIBRA MONOMODO Y MULTIMODO | Longitud de onda: 850/1300 ±30nm, fibras multimodo y 1310/1550 ±30nm, fibras monomodo. Conectores intercambiables (FC suministrado). Con Rango dinámico: 28 dB(850 nm) / 27dB (1300 nm) y 38dB (1310 nm) / 36.5 dB (1550 nm). Debe tener integrado en su configuración estándar MEDIDOR DE POTENCIA (1310/1550, Rango de medida: -50 hasta +23 dBm) y FUENTE LASER OPTICA ESTABILIZADA en las mismas longitudes de onda 850/1300 ±30nm para fibras multimodo y 1310/1550 ±30nm para fibras monomodo del OTDR | 1 | 51700000 | 8272000 | 59972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50692000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 67825200 | $0 | $0 | $0 | $0 | 55767139.2 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON EL RANGO DINAMICO, NO INCLUYE INTEGRADO EL MEDIDOR DE POTENCIA, LA FUENTE LASER OPTICA NO CUBRE EL RANGO DE 850 1300 NM MULTIMODO Y 1310 A 1550, LO HACE NE 650 NM. | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE EN RANGO DINAMICO, NO INCLUYE MEDIDOR DE POTENCIA INTEGRADO EN SU CONFIGURACION STANDAR | NC | NC | NC | NC | NC | NC
103 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | ENTRENADOR RF-ID DUAL | Constituido de dos módulos: para 13.56 Mhz pasivo y para 915 Mhz activo Frecuencia: 13.56 Mhz (módulo 1), 915 Mhz (módulo 2), Protocolo ISO 15693 (13.56 Mhz), tipo de transponder tarjeta de vecindad (13.56 Mhz), módulo (915 Mhz), rango de distancia 3 cm (13.56 Mhz), 2 Mts (915 Mhz), interfase al PC: RS 232C. COMPONENTES: Para el módulo de 13.56 Mhz con lector a 13.56 Mhz, Tag: tarjeta de vecindad, interfase al PC: RS232C, con cable de antena, adaptador y antena del lector. Para el módulo de 915 Mhz con lector de 915 Mhz, Tag: módulo, interfase PC: RS232C, Adaptador: 9 VDC, Antena del lector: 915 Mhz, Antena del TAag: 915 Mhz, Común: libro de texto, incluido maletín y CD. | 1 | 18800000 | 3008000 | 21808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
104 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | SISTEMA DE ENTRENADOR BLUETOOTH | Maletín con lo siguiente: Dos módulos bluetooth para experimentación, monitoreo y análisis. Software con GUI bajo C++ con demostraciones y prácticas incluidas. Utilización de diferentes interfases: UART, USB, SPI. Handset para práctica de CHAT. Rango de operación de frecuencia: 2402/2480. Frecuencia de ocupación de canal: 1 Mhz. Nivel de potencia de transmisión: + 4 dBm (clase 2), Sensitividad del receptor: -80 dBm, con antena dipolo, con cables UART, USB, SPI, Adaptadores, 2 Handset, Antenas a 2.4Ghz, con CD y maletín. | 1 | 11750000 | 1880000 | 13630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
105 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | TABLETA DIGITALIZADORA | Tamaño de pantalla: 21.3". Resolución: UXGA (1.600 X 1.200). Ajuste de base: 10° a 65° de inclinación. Rotación:+/-- 180° | 4 | 7387325 | 1181972 | 34277188 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 79966558 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC
106 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | ENTRENADOR PLC | PLC compacto y de gran capacidad, adaptable para su aplicación en la industria y de instalación rápida y sencilla. El sistema de mando compacto y de diseño industrial, con 12 entradas y 8 salidas digitales, debe ofrecer todas las funciones para tareas de automatización que requieran pocas entradas/salidas. El estado de las entradas y salidas debe indicarse mediante LED. Interfaces: Zócalos de seguridad (12 entradas y 8 salidas digitales), SysLink (8 entradas/8 salidas digitales) , interfase de programación RS232, Zócalos de seguridad para una tensión de funcionamiento de 24 V , Conexión Ethernet. Debe incluir software de programación. | 4 | 28635200 | 4581632 | 132867328 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 24861491 | 0 | 0 | $0 | 80759200 | 38285104 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO OFRECE 12 ENTRADAS DIGITALES Y 8 SALIDAS DIGITALES (OFRECE 8 ENTRADAS Y 4 SALIDAS) | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO OFRECE 12 ENTRADAS DIGITALES NI INTERFACE PROGRAMACION RS 232 | NO CUMPLE EN LA DOCUMENTACION ENTREGADA NO SE EIVDENCIA QUE TENGA EN LA OFERTA INCLUIDO EL SOFTWARE DE PROGRAMACION, NO OFRECE LOS 12 PUERTOS DE ENTRADA Y 8 DE SALIDA INCLUIDOS
107 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | FPGA | Tarjeta de desarrollo. Alimentación 100-240 voltios, 50/60 hertz con conectores universales. Incluido software de evaluación: Xilinx ISE web PACK o ISE Foundation Evaluation. Guía rápida para el usuario con cable de programación. Material Xilinx. Spartan-3AN(XC3S700AN-FG848).Platform Flash (XCFO4S-VOG20C).Clocks: 50 Megahertz crystal oscillator on-board. Open slot for optional user installed clock. Memory:4 Mbits Platform Flash PROM 32 M x 16 DDR2 SDRAM 32 Mbits parallel Flash. 2-16 Mbits SPI Flash devices.4-channel D/A converter. 2-channel A/D converter. Signal amplifier. Connectors and interfaces. Ethernet 10/100 PHY. JTAG USB download port. Two 9 pin RS-232 serial port.PS/2-style mouse/keyboard port. 15 pin VGA connector capable of 4,096 colors. One FX2 100-pin and two 6-pin expansion connectors. 20 user I/O availabe on standar header pins.Stereo mini-jack for PWM audio. Rotary/push button functions switch.Eigth individual LED outputs. Four slider switches, four push-button switches. Display 16 character, 2-line LCD. | 10 | 850000 | 136000 | 9860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
108 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | ANALIZADOR DE ESPECTRO 3GHZ | Margen de frecuencia de 100 kHz hasta 3 GHz. Margen de medida de amplitud de -110 hasta +20dBm. Sintetización de frecuencia digital directa, sincronizada en fase (DDS) Resoluciones de ancho de banda (RBW): de 9 kHz, 120 kHz y 1MHz . Oscilador YIG. Medidas de pre-homologaciones EMC Interfaz RS-232, USB/RS-232 para documentación y control. | 1 | 25632704 | 4101232.64 | 29733936.64 | 26798296.8 | 0 | 0 | 0 | $0 | 20996000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 17431320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LAS RESOLUCIONES DE ANCHO DE BANDA Y NO OFRECE INTERFAS RS 232 USB/RS232 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
109 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | GENERADOR DE FUNCIONES 3 GHZ | Sintetizador de AF de 3 GHz. Margen de frecuencia de 1Hz…3GHz . Nivel de salida desde -135dBm…+13dBm . Resolución en frecuencia de 1Hz (Precisión 0,5ppm) . Entrada para base de tiempos externa (señal de referencia de 10MHz). Modulación en AM, FM, Pulso, Φ, FSK, PSK. Modulación rápida de impulso: tip. 200ns. Modulador interno (senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra) de 10Hz a 200kHz. Conexión USB/RS-232 incorporada | 1 | 19902720 | 3184435.2 | 23087155.2 | 20720128.8 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 17333880 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
110 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | MULTIMETRO DE BANCO DE PRESICIÓN | Resolución 61/2 dígitos, 2.400.000 cuentas, display LCD de 256x64 Pixeles, True RMS, Con Puertos USB y RS232, con rango voltaje DC de 200mV a 1000V, con rango de voltaje en Acde 200 mV a 750V, con rango en corriente DC de 2 mA a 10A, y con rango de corriente en AC de 20mA a 10A. Capacitancia 2nF a 200 uF, Impedancia de entrada 10GOhms. Funciones matematicas: máximo, minimo, promedio, histograma, límite superior, límite inferior, dBm, dB. | 1 | 5776560 | 924249.6 | 6700809.6 | 5584008 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 3921148 | 4496160 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4893436.8 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 4744168 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE OFRECE 5 1/2 DIGITOS Y SE PIDE 6 1/2 . NO OFRECE PUERTO USB REQUERIDO NO CUMPLE CON 2.400.000 CUENTAS NO OFRECE FUNCIONES MATEMATICAS REQUERIDAS | NO CUMPLE NO INCLUYE FUNCIOENS MATEMATICAS IMPEDANCIA DE ENTRDA POR DEBAJ ODE LA SOLICITADA, NO CUMPLE RANGO DE VOLTAJE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE OCN FUNCIONES MATEMATICAS PEDIDAS | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO TIENE EL INTERFACE RS232 NI LAS FUNCIONES MATEMATICAS SOLICITADAS
111 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | OSCILOSCOPIO DIGITAL CON MÒDULO ANALIZADOR LÒGICO | Osciloscopio digital de 100 mhz, dos canales, con módulo analizador lógico de 16 canales, color en pantalla, con 1 gs/s en tiempo real y 1 mpts de longitud de registro (memory depth). modos trigger: flanco, video, ancho de pulso, pendiente y alternado en los dos canales. memoria interna 10 formas de onda y 10 setups. con pantalla tft a color 5,6", con resolución vertical de 8 bits, con sensitividad vertical de 2mv/div, con módulo analizador lógico de 200ms/s por canal y 512 kpts por canal. | 6 | 5202240 | 832358.4 | 36207590.4 | 29550768 | 0 | 0 | 0 | $0 | 158974160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 85343520 | $0 | $0 | $0 | $0 | 115088221.44 | 0 | 34730400 | 33060000 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON EL MODULO ANALIZADOR LOGICO NO LO INCLUYE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO OFRECE EL MODULO ANALIZADOR LOGICO DE 6 CANALES, HABILITA PARA CORRELACIONAR 4 ANALOGOS Y 16 DIGITALES QUE NO ES LO PEDIDO | NC | NO CUMPLE NO OFRECE MEMORIA INTERNA 10 FORMAS DE ONDA Y 10 SETUPS | NO CUMPLE SE PIDE 10 FORMAS DE ONDA Y OFRECEN SOLO 4 FORMAS DE ONDA. SE PIDE CON 1 MEGA PUNTO DE LONGITUD DE REGISTRO Y OFRECEN 6000 PUNTOS DE REGISTRO. SE PIDE CON 5 MODOS DE TRIGGER Y OFRECEN CON 4 MODOS Y DENTRO DE ELLOS NO TIENE EL MODO ANCHO PULSO | NC | NC | NC
112 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | COMPRESOR 0,5HP | 0,5 HP. 50 L/min. Tanque de 24 L, nivel sonoro 43 dB. | 1 | 3561714 | 569874.24 | 4131588.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
113 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | BALANZA | 160 KILOS X 100 GRAMOS. 350 lBSx 1/ DE Libra, Tallimetro de 1.95 metros con brazo de hierro fundido con opción Kilos-libras. Lectura frontal. Sistema resistente de palanca y base de acero. Varilla de medición de doble lecturaentendida esta para un alcance de medida de 30 cms a 78 cms, así como de 75 cms a 195 cms. LA UNIVERSIDAD ACEPTA CAPACIDADES HASTA EL 10% POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD SOLICITADA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA ESTRICTAMENTE CON LA PRECISION SOLICITADA | 1 | 763000 | 122080 | 885080 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1480160 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 1177400 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO OFRECE MEDICION DE DOBLE LECTURA DE 30 CMS A 78 CMS Y 75 CMS A 195 CMS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO PRESENTA EL CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE HEALTHO O METER SE INHABILITA | NC | NC | NC
114 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | MEDIDOR DE VIBRACIONES HUMAN VIBRATION METER | Debe manejar frecuencias de ponderación y medidas para vibración de mano-brazo y cuerpo entero midiendo simultáneamente en los tres ejes: X,Y,Z y la suma de ellos. Compatible con acelerómetros, alimentación de red eléctrica o de batería. Impresión múltiples lenguajes. Capacidad de almacenamiento de 100 medidas (de 1 min. hasta 99 horas). Capacidad de hasta 10 parámetros fijados. Debe manejar unidades en m/seg2, Cm/seg2, Pie/seg2, pulg/seg2, g, dB. Valores picos máximo, mínimo equivalentes con intervalos de tiempo de 1,2,5,10,20,30 y 60 seg. Interfase RS232. | 1 | 38700000 | 6192000 | 44892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | 35431414 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC
115 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | SONOMETRO | Con lectura en tiempo real, pantalla LCD con luz de alto contraste, memoria de datos estándar de 20 MB, selección de parámetros de mediciones normas: OSHA-1, OSHA-2, ACGIH, IEC, NIOSH, Calibración automática, debe incluir Software respectivo de acuerdo al sistema ofrecido. | 2 | 11197654 | 1791624.64 | 25978557.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | 37167084 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC
116 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | TROTADOR TRUCK RUN MACHINE X-3000 | Con sistema para tomar Frecuencia Cardiaca, Motor de 3.0 HP con Velocidad máxima 20 Kph, Inclinación automática. Pantalla informativa de: distancia, tiempo, velocidad, calorías perdidas, inclinación y Frecuencia Cardiaca. Sistema de absorción de impactos ajustable por usuario. Inclinación máxima hasta un 15%. Soporte de usuario de hasta 180 Kgs. | 1 | 2342250 | 374760 | 2717010 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
117 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | BICICLETA ESTÁTICA | Estructura sólida en metal de alta resistencia, volante metálico de 22 Kg con freno de almohadilla. Barra de parada de emergencia. Manubrio forrado en PVC acolchonad, Silla ajustable, rodamientos herméticos en el eje del volante y el eje central. Pedales con calapies. | 1 | 880000 | 140800 | 1020800 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
118 | FI | INGENIERÍAS EDIFICIO SABIO CALDAS | TABLETAS DIGITALIZADORAS | TABLETAS DIGITALIZADORAS (LÁPIZ ÓPTICO) 22X13 CM | 2 | 121200 | 19392 | 281184 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
119 | FASAB | Talleres de Expresión Digital | AERÓGRAFO | BOQUILLA DE DOBLE ACCION , DEPOSITO DE PINTURA , PARA USAR CON COMPRESOR MEDIANO DE 100LBS | 3 | 325000 | 52000 | 1131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
120 | FASAB | GRABADO | BALANZA GRAMERA DIGITAL | Digital de 3 kg X 1gm 110 v. Con ó sin sistema de calibración interna LA UNIVERSIDAD ACEPTA CAPACIDADES HASTA EL 10% POR DEBAJO DE LA CAPACIDAD SOLICITADA SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA ESTRICTAMENTE CON LA PRECISION SOLICITADA. | 1 | 2250000 | 360000 | 2610000 | 0 | 0 | 0 | 5402555 | $0 | $0 | $0 | 348000 | $0 | 1708799.8667 | 3859320 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 614800 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 2319072 | $0 | 877733.72 | 0 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | CUMPLE PERO SE ACLARA QUE LA BALANZA DEBE TRABAJAR A 110 VOLT 60 HZ | NC
121 | FASAB | TRIDIMENSIONAL | ESCANER A COLOR DE CAMA PLANA | Ancho: 27,2 cm (11") Profundidad: 47 cm (16,9") a 49 cms, -35 mm, Óptica: 4800 dpi Hardware: 4800 x 9600 dpi Interpolada: 12800 x 12800 dpi Unidad de transparencias Incorporada en la tapa, soporta 4 diapositivas y 3 cuadros de negativos/Cargador automático de película, soporta tiras de 2 a 6 cuadros, alimentador manual o superior, con unidad de transparencias incorporada | 1 | 1500000 | 240000 | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 1740000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
122 | FASAB | GRABADO | ESTUFAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES | Estufas eléctricas industriales en acero inoxidable de 2 hornillas, plancha alemana, con mueble de 60cm de ancho X 1metro de ancho. Debe incluir la instalación; las dimenciones de plancha y hornillas pueden ser las mas ajustadas al tamaño total de la estufa , no se requieren dimenciones especificas. la estufa puede ser de marcas comerciales. | 1 | 1034000 | 165440 | 1199440 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
123 | FASAB | GRABADO | ESTUFAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES | Estufas eléctricas industriales en acero inoxidable de 2 hornillas, plancha alemana, con mueble de 60cm de ancho X 1metro de ancho Debe incluir la instalación | 1 | 1034000 | 165440 | 1199440 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
124 | FASAB | TRIDIMENSIONAL | HORNO A GAS | Horno a gas propano o natural de ½ metro cúbico 70cm (fondo) x 80cm (ancho) x 90 cm (alto) de medida interior total (medio metro cúbico). Temperatura máxima de 1.250 grados centígrados (cono 9) . Puerta frontal. Paredes y piso en ladrillo aislante refractario y con un aislante Debe incluir la instalación | 1 | 6500000 | 1040000 | 7540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 14890920 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC
125 | FASAB | CERÁMICA | HORNO ELECTRICO AUTOMÁTICO DE 250 LITROS | Horno de 250 litros de capacidad con dotación 8 placas, 150" de soportes, automático,con badejas planas, debe incluir la instalación. | 1 | 5880600 | 940896 | 6821496 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10552191.8255 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 10744500 | 9206572 | $0 | $0 | 0 | 0 | 11071040 | $0 | 40352533.72 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD SOLCITADA NI CON OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO INCLUYE LAS 8 PLACAS NECESARIAS ADEMAS NO EXISTE EL MEDIO FISICO DEL ANEXO 4 PARA VERIFICAR LO OFERTADO | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | CUMPLE | NC
126 | FASAB | CERÁMICA | MESA LAMINADORA DE ARCILLA | • Mesa laminadora de arcilla de 60 cm de ancho,180 cm de largo y 85 cm de alto. Mesa construida en tubo cuadrado de acero.Sistema de laminación por medio de dos cilindros grafilados paralelos de aluminio de 2 ½ pulgadas de diámetro por 60 cm de longitud | 1 | 1325000 | 212000 | 1537000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 2582160 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC
127 | FASAB | CERÁMICA | PIROMETRO DIGITAL PORTATIL | Pirómetro digital portátil para la medición de temperatura infrarrojo tipo pistola, rango -50 a 1.050 grados celsius. Entrada para termocupla tipo K. Resolucion Optica 30:1. Puntero Laser. Pantalla LCD con retroiluminación. Grados °C o °F seleccionables por el usuario, Lecturas de valores máximos, mínimos, diferenciales y promedio, Registro de datos en memoria interna, Alarma para valores alto y bajo Emisividad ajustable de 0.1 a 1.00. trípode de mesa, cable USB, software, receptor wireless, maletin. Transmision wireless de la información directamente al PC. | 2 | 1350000 | 216000 | 3132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 2204000 | 3098592 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE CON LA TERMOCUPLA SE PUEDAN REALIZAR MEDISIONES HASTA LA TEMPERATURA NECESITADA | NO CUMPLE NO SE EVIDENCIA QUE CON LA TERMOCUPLA SE PUEDAN REALIZAR MEDISIONES HASTA LA TEMPERATURA NECESITADA | NC | NC | NC
128 | FASAB | CERÁMICA | TORNETA CON PEDESTAL.(TRÍPODE) | Altura variable de 70 a 100 cm, Plato en acero de 30 cm de diámetro. El giro es sobre rodamiento de esfera y buje. | 3 | 135000 | 21600 | 469800 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 789960 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC
129 | FASAB | CERÁMICA | TORNETA MANUAL | Plato de 30 cm. de diámetros por 1 cm. de grosor. Altura 12 cm. La base de apoyo de la torneta en acero, es de 15 cm de diámetro y 0.5 cm de grosor. Presenta la posibilidad de poder trabajar sobre cualquiera de las dos superficies (30 cm Ø o 15 cm Ø) según el tamaño de la pieza con la que se este trabajando. El giro es sobre rodamiento de esfera y buje. | 3 | 90000 | 14400 | 313200 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 526176 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CATALOGOS | NC | NC | NC
130 | FT | Laboratorios y talleres de mecanica Mecanica | CORTADORA ABRASIVA | Cortadora de precisión con teclado de control, motor de 90W DC para discos de corte de hasta 150mm de diámetro, velocidad variable de 0-1000 RPM. micrómetro digital incorporado para posicionamiento de las muestras, sistema de deslizamiento balanceado y alimentación e interruptor automático, sistema de refrigeración incorporado removible. Tornillo de fijación de muestras Universal. | 1 | 17000000 | 2720000 | 19720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | 35380000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 19720000 | $0 | 17920840 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESENTA CERTFICADO DE DISTRIBUCION DE ALLIED TECH POR LO CUAL SE INHABILITA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO SE TIENE EL ANEXO No. 4 EN LA PROPUESTA FISICA, POR LO TANTO NO SE PUEDE VERFICAR QUE MODELO DE CORTADORAESTA OFERTANDO | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
131 | FT | Laboratorios y talleres de mecanica Mecanica | EQUIPO DETECTOR DE FALLAS POR ULTRASONIDO | Compuesto por: - Equipo Ultrasónico detector de Fallas - Cargador de Batería Incorporado / Fuente de suministro de corriente AC - Batería de Litio - Maletín de Transporte - Manual de Operación - Certificado de Conformidad - Módulo de valoración AWS D1.1 - Módulo de Curvas DAC/TCG para calificar defectos según códigos ASME y ABS - SOFTWARE UltraDoc WindowsTM UM 200 W con cable UD 31 para transferencia de datos a PC - Certificado de Calibración del Instrumento. El equipo incluye el software, encargado de transferir datos desde el equipo al computador en tiempo real, asi mismo la transferencia de graficas, generacion de reportes, puntos criticos, etc. Krautkramer USM 35X DAC, Detector ultrasónico de fisuras universal con pantalla brillante en color protegida conforme a IP 66 CARACTERISTICAS TECNICAS Campos de calibración: Mín: 0 - 0,5 mm + 10 % (acero) Máx.: 0 - 9999 mm + 10 % (acero) en el campo de frecuencias: 0,2 - 1 /0,5 - 4 MHz 0 -1.420 mm + 10 % (acero) en el campo de frecuencias: 0,8 -8 / 2 -20 MHz Velocidad del sonido: 1000 - 15000 m/s ajustable en pasos de 1 m/s y valores predeterminados fijos Desplazamiento de impulsos Desde -10 hasta 1000 mm (340 μs) Avance del palpador: 0 - 200 μs Ayuda de calibración: Medición y ajuste de la velocidad del sonido y del avance del palpador con dos ecos de ajuste conocidos (calibración de 2 puntos) Intensidad de impulso 220 pF, 1 Nf Amortiguación 50 ohmios, 500 ohmios (1000 ohmios con operación SE) Frecuencia de la secuencia de impulsos: 4 - 1000 Hz, ajustable en 10 pasos Campos de frecuencias (-3dB): 0,2 - 1 MHz / 0,5 - 4 MHz / 0,8 - 8 MHz /2 - 20 MHz Amplificación: 0 - 110 dB, ajustable en pasos Pasos de amplificación: 0,5 / 1 / 2 / 6 / 12 dB (o ajustable libremente), paso 0 bloqueado Amplificación fina: 4 dB, progresivamente en 40 pasos Rectificación: Onda completa, semionda negativa y positiva, representación HF Supresión: Linear, 0 - 80 % altura de pantalla, ajustable en pasos de 1 % Ventanas de monitor: 2 ventanas independientes con representación de barras, inicio y ancho ajustable en todo el campo de calibración, umbral de reacción de 10 - 90 % de altura de pantalla ajustable en pasos de 1 % (coincidencia y anticoincidencia), señal de alarma por LED y bocina interna de conexión adicional, la ventana A se puede conectar como ventana de entrada para la ventana B, zoom de ventana (ampliación de la zona de ventana en todo el ancho de imagen). Medición del trayecto del sonido: Indicación digital del trayecto del sonido (distancia de separación de la proyección, profundidad) entre impulso emitido y primer eco en la ventana, o bien entre los ecos en ambas ventanas, medición en cada caso en el punto de intersección del flanco del eco o de la punta del eco. Resolución de medición: 0,01 mm en el campo hasta 99,99 mm /0,1 mm en el campo de 100 hasta 999,9 mm /1 mm en el campo por encima de 1000 mm Al evaluar con la imagen A congelada: 0,5 % del campo de calibración ajustado Indicación de amplitud | 1 | 40000000 | 6400000 | 46400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 46388400 | $0 | 48155080 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO PRESENTA EL ANEXO 4. EN LOS CATALOGOS SE OBSERVA QUE NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE LOS PALPADORES, RANGO DE CALIBRACION EN ACERO, VENTANAS INDEPENDIENTES, AMPLITUD DE VENTANA, FUNCIONES DE IMAGENES | NC | CUMPLE SIN EMBARGO COMO NO PRESENTA EL CERTFICADO DE DISTRIBUCION KRAUTKRAMER SE INHABILITA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
132 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | TABLERO DE CIRCUITOS | TABLERO DE CIRCUITOS, TRIFASICO 6 CIRCUITOS SIN PUERTA Y SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR. CON POLO A TIERRA Y NEUTRO AISLADO. LAMINA COLDROLLED Y PINTURA ELECTROSTATICA. LOS TABLEROS DEBEN CUMPLIR CON EL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) Y SER COMPATIBLES CON INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES. | 6 | 90000 | 14400 | 626400 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
133 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA (tipo RESIDENCIAL) | MEDIDOR MONOFASICO ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA 120 V / 10 (60)A (CORRIENTE BASE 10A/CORRIENTE MAXIMA 60A), Multifuncional para la medición de energía activa hasta cuatro tarifas con la pantalla de cristal líquido de ocho dígitos y reloj interno de tiempo real calibrado por un laboratorio acreditado. Que incluya funciones opcionales, tales como interfaz eléctrica óptica o salida de relé. Que cumpla con los estandares IEC 62052-11 y IEC 62053-21, clase 1,0. Para usuarios de tipo RESIDENCIAL. Que cumpla con la norma NTC-5226 | 6 | 250000 | 40000 | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
134 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | MEDIDOR ELECTRONICO DE ENERGIA ACTIVA (Para usuarios de tipo INDUSTRIAL.) | Medidor trifásico de tres (3) elementos energía activa y reactiva, con perfil de carga, reloj, incorporado, 3 x 57.7...230/100...440 V., clase de 1.0, calibrado por un laboratorio acreditado, 5(10)A (CORRIEINTE BASE 5A/CORRIENTE MAXIMA 10A) SALIDAS S0, RELE, INTERFAZ ELECTRICA DE COMUNICACIÓN. (NTC 4052). Para usuarios de tipo INDUSTRIAL. Que cumpla con la norma NTC-5226 | 6 | 750000 | 120000 | 5220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 185447808 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 5226 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
135 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | PINZA AMPERIMETRICA PARA BAJAS CORRIENTES | PINZA TRUE RMS DE MAXIMO 30A AC/DC. MEDICION DE VOLTAJE 400 VAC. AJUSTE DE CERO, RANGOS DE 0 a 400mA, DE 0 A 4 Amp y 0 A 30 Amp, medición de corriente y tensión AC trueRMS, Alta resolución y exactitud Captura de Min/Máx, LCD de 4000 cuentas, Gancho de 23mm. Corriente AC/DC 30A [(Resolución AC 0.1mA-DC 0.001A)-(Exactitud AC/DC ±1.5%)], [Resolución AC/DC 1V]. Barra Análoga de 40 segmentos. CE/UL/CAT III-300V. Incluye , dos puntas de prueba, correa de muñeca y baterías AAA. | 6 | 1600000 | 256000 | 11136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 7725600 | 10788000 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC
136 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | TARJETA DE ADQUISICIÓN DE SEÑAL PCI | Tarjeta de adquisición de señal PCI + Cable + Terminales de tornillo, 16 Entradas Analógicas de 12 bits a 200 kS/s, Dos salidas analógicas de 12 bits; 8 líneas de E/S digitales; dos contadores de 24 bits, | 9 | 3011450 | 481832 | 31439538 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 33739992 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE
137 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | TARJETA DE ADQUISICIÓN DE SEÑAL USB | Tarjeta de adquisición de señal USB (Screw Terminal) 16 entradas analógicas (16 bits, 250 kS/s), 2 salidas analógicas (16 bits a 250 kS/s), 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, contadores de 32 bits, Energizado por bus USB | 9 | 2491775 | 398684 | 26014131 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 27917604 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE
138 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | SISTEMA DE DESARROLLO PARA MICROCONTROLADORES SERIE PSOC | Sistema de desarrollo para microcontroladores serie PSoC con: puerto RS232, base DIP para programación, portoboard, LEDs independientes, programador y cable USB | 6 | 500000 | 80000 | 3480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
139 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | PROGRAMADOR UNIVERSAL DE INTEGRADOS | Programador universal de Integrados que soporte: EPROM, Paged EPROM, Parallel and Serial EEPROM, FPGA Configuration Serial PROM, FLASH Memory (NOR and NAND), BPROM, NOVRAM, SPLD, CPLD, EPLD, Firmware HUB, Microcontroller, MCU, Standard Logic. con Interfase usb | 1 | 5750000 | 920000 | 6670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
140 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRAROJO | Equipo digital para la medición de temperatura infrarrojo tipo pistola, rango -32 a 600 °C, resolucion optica: 30:1, Puntero láser, Pantalla LCD con retroiluminación, Grados °C o °F seleccionables por el usuario, Lecturas de valores máximos, mínimos, diferenciales y promedio,Registro de datos, Alarma para valores alto y bajo Emisividad ajustable, tiempo de respuesta: ≤ 0,5 segundo, resolucion: 0,1 °C, precisión para objetivos: -32 a -26 °C: ± 3 °C, -26 a -18 °C: ± 2,5 °C, -18 a 23 °C: ± 2 °C, distancia tipica al objetivo 5 m, emisivilidad: Ajustable de 0,1 a 1,0 en pasos de 0,01, incluir Estuche rígido de transporte. | 1 | 630000 | 100800 | 730800 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 978344 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2052040 | 1669731.84 | 0 | 713400 | 919880 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LA EMISIVIDAD AJUSTABLE A 0,01 OFERTA SOLO EMISIVIDAD EN PASOS DE 0,1 | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE SE SOLICITA VISUABILIZACION EN ºC y ºF SOLO OFERTA ºC. NO ES CLARO SI LA EMISIVIDAD AJUSTABLE ES DE PASOS DE 0,01, NI TAMPOCO SI SE REGISTRA LA TEMPERATURA PROMEDIO COMO SE SOLICITA | CUMPLE | NC | NO CUMPLE CON LA EMISIVIDAD AJUSTABLE A 0,01 OFERTA SOLO EMISIVIDAD EN PASOS DE 0,1 | NO CUMPLE CON LA EMISIVIDAD AJUSTABLE A 0,01 OFERTA SOLO EMISIVIDAD NE PASOS DE 0,1 | NC | NC | NC
141 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | LUXOMETRO | Luxómetro digital para la medición de iluminación, Display: 31⁄2-digit (LCD) with maximum reading of 1999 Measurement Rate: 2.5 times per second, nominal Environment: Indoor use, altitude up to 2000 m Source:Battery Visual Light Intensity Ranges: 20 lux, 200 lux, 2000 lux, 20000 lux Visual Light Intensity Ranges: 20 fc, 200 fc, 2000 fc, 20000 fc Total Accuracy: For CIE standard illuminant A (2856K): ± ( 3 % rdg + 10 digits) # Measures wide range of light up to 20,000 fc or lux, front panel switchable Accurate, high resolution of 0.01 fc/lux Sensor dome has 45˝ attached cord Built-in CIE spectrum curve for accurate human eye response Peak hold and data hold | 1 | 298742 | 47798.72 | 346540.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 160428 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 330739.2 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE LOS RANGOS SOLICITADOS SON DE 20, 200, 2000, Y 20000 LUX. LO OFERTADO ES DE 2000 Y 20000 LUX | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC
142 | FT | LABORATORIOS TECNOLOGIA EN ELECTRICIDAD | MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS AC/(AC+DC) | MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS AC/DC Y (AC+DC). FACTOR DE CRESTA ≤ 3 A PLENA ESCALA. MEDICION DE FACTOR DE CRESTA. CAPTURA DE VALORES MAX, MIN. Y PROMEDIO. MEDICIONES RELATIVAS. MEDICION DE SEÑALES DE CORRIENTE ALTERNA Y DIRECTA EN TRES PRESENTACIONES: COMPONENTE ALTERNA(RMS) , COMPONENTE CONTINUA Y COMBINACION ALTERNA Y CONTINUA(RMS). DC volts/AC volts 50.000 mV,500.00 mV, 5.0000 V, 50.000 V,500.00 V, 1000.0 V, ACCURACY:0.025 %,0.4 % (true-rms) Resolucion min.1µVDC current/AC current 500.00 µA, 5000.0 µA, 50.000 mA, 400.00 mA,5.0000 A, 10.000 A ACCURACY:0.15 % 0.7 % (true-rms) Resolución min.0,01µATemperature (excluding probe) -200.0 °C to 1350.0 °C (-328.0 °F to 2462.0 °F) ACCURACY:1.0 % Resistance 50.000 Ώ, 500.00 Ώ, 5.0000 kΏ, 50.000 kΏ,500.00 kΏ, 5.0000 MΏ, 50.00 MΏ, 500.0 MΏ ACCURACY:0.05 % Capacitance 1.000 nF,10.00 nF 100.0 nF, 1.000 µF, 10.00 µF,100.0 µF, 1000 µF, 10.00 mF, 100.0 mF ACCURACY:1.0 %,Frequency 99.999 Hz, 999.99 Hz, 9.9999 kHz, 99.999 kHz, 999.99 kHz, ACCURACY:.005 % True-rms ac bandwidth 100 kHz, DC mV resolution 1 μV, Megohm range up to 500 MΩ, Memoria para almacenar mediciones unicas y a lo largo de intervalos de tiempo especificados, y con CONEXIÓN A PC para exportar datos. Logging memory up to 10,000 readings, Large 50,000 count, . Store up to 10,000 readings over time. | 2 | 960000 | 153600 | 2227200 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 2562904 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 4198183.84 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO POSEE RANGO DE TENSION AC 50 mV. RANGO DE TEMPERATURA SOLICITADO -200 A 1350 ºc. OFERTADO DE -50 A 1300 ºc. RANGO DE MEDICION DE RESITENCIA 500 OFERTADO 50. CAPACITANCIA RANGO SOLICITADO 10 mF y 100 mF OFERTADO HASTA 5 mF. NO ESPECIFICA EL ANCHO DE BANDA EN MEDICIONES DE VALOR EFICAZ | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC
143 | FT | Laboratorios y talleres de mecanica Mecanica | PULIDORA DESBASTADORA DE PROBETAS | Pulidora de dos(2) platos para diámetros entre 200 y 250 mm. Interface de movimiento del espécimen y velocidad fija o variable siempre y cuando no sobrepase las 600 RPM, potencia de 1/2 HP con mecanismo de protección por sobrecarga. Plato PVC y de aluminio de 200 mm. Rueda de aluminio 200 mm. Protector 200 mm. Anillo 200 mm. Cubierta Kit de consumibles para un año. | 1 | 17000000 | 2720000 | 19720000 | 0 | 0 | 0 | 25056000 | $0 | $0 | $0 | 15892000 | $0 | $0 | 37978400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 18560000 | $0 | 38246360 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NO CUMPLE OFERTA SOLAMENTE 1/4 HP ADEMAS NO PRESENTA CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE ALLIED TECH | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO EN CASO DE SER ADJUDICADO SE DEBE TENER EN CUENTA LO INFORMADO EN LA VISITA TECNICA ACERCA DEL ESPACIO DISPONIBLE, ADECUACION ELECTRICA E HIDRAULICA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | . CUMPLE SIN EMBARGO EN CASO DE SER ADJUDICADO SE DEBE TENER EN CUENTA LO INFORMADO EN LA VISITA TECNICA ACERCA DEL ESPACIO DISPONIBLE, ADECUACION ELECTRICA Y RED DE AIRE COMPRIMIDO SIN EMBARGO COMO NO PRESENTO EN LA OFERTA FISICA EL ANEXO 4 SE INHABILITA | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
144 | FT | Laboratorios y talleres de mecanica Mecanica | MAQUINA DE PROTOTIPADO RAPIDO | Impresoras 3D Cartuchos de material, cartucho autocargable con 922 cm cúbicos (56.3pulgadas cúbicas) de material ABS. Y material de de soporte soluble. software de programacion , compatibilidad con Windows XP y vista conectividad TCP/IP 100/10 BASE T , 110-120 VAC, 60 Hz 15A, , Tamaño mínimo del volumen de construcción largo 203 ancho 203 alto 305 mm también debe incluir cartucho de material de soporte de 922 cc auto recargable ,opciones de espesor de la capa de impresión 0.254 mm y 0.33 mm. | 1 | 85000000 | 13600000 | 98600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82012000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 84999000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ES CLARO EL ESPESOR DE CAPAS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
145 | FT | Laboratorios y talleres de mecanica Mecanica | UNIDAD DE ESTUDIO PARA TRANSFERENCIA DE CALOR AIRE AGUA | El equipo para el estudio de la transferencia del calor está constituido por un ventilador centrífugo (caudal nominal 5 m³/h, altura de impulsión 1000 Pa) que empuja un caudal de aire en un conducto, construido en un primer tramo en acero y en el tramo final en cobre, El tubo en cobre es calentado por una serie de resistencias eléctricas; La parte final del tubo está contenida en una camisa aislada llenada con agua. A lo largo del circuito están colocadas los termos resistencias de manera tal que proporcionan la evolución de las temperaturas; asimismo están dispuestos, en los puntos más significativos, las tomas de presión y de velocidad. El equipo permitirá estudiar el intercambio térmico entre un gas (aire) y un líquido (agua) o bien el intercambio térmico entre un caudal de aire en movimiento forzado y una pared con diversa temperatura. y, además, interesantes experimentos de fluido dinámica tales como: Estudio del transitorio de calentamiento del sistema, Determinación del coeficiente de intercambio térmico convectivo aire/pared, Verificación de la validez de la analogía de Reynolds y determinación del número de Nusselt, Stanton, Prandtl, Determinación del coeficiente total de intercambio térmico aire–agua, entre otras. Debe ser movible. | 1 | 71000000 | 11360000 | 82360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 193279987.64 | $0 | $0 | 82360000 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 204546666.28 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO HAY CLARIDAD RESPECTO A SI CUMPLE CON LA VERIFICACON DE ANALOGIA DE REYNOLDS, DETERMINACION DEL NUMERO DE NUSSET, STANTON, PRANDALT, NO ES CLARO SI LOS EQUIPOS OPCIONALES SON PARTES DE LA OFERTA | NC | NC | CUMPLE SIN EMBARGO EN CASO DE SER ADJUDICADO SE DEBE TENER EN CUENTA LO INFORMADO EN LA VISITA TECNICA ACERCA DEL ESPACIO DISPONIBLE Y ADECUACION ELECTRICA SIN EMBARGO COMO NO PRESENTO EN LA OFERTA FISICA EL ANEXO 4 SE INHABILITA | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE CONSTRUCCION NO CUMPLE CON LAS PRACTICAS SOLICITADAS | NC
146 | FT | Salas de Informatica | ANALIZADOR DE REDES INALAMBRICAS | • Análisis de espectros de radiofrecuencia para la solución de problemas y la optimización de redes WLAN 802.11a/b/g. Detección e identificación de dispositivos en tiempo real. Detección de los dispositivos que producen interferencias. Diseñado para profesionales de redes que necesitan respuestas, no sólo datos. Solución portátil y asequible que puede utilizarse con el analizador de redes integrado OptiView™ o con un ordenador portátil o tablet PC. Análisis de espectros en tiempo real donde lo necesite | 1 | 14919014 | 2387042.24 | 17306056.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 16518168 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC
147 | FT | Salas de Informatica | KIT PARA CABLEADO ESTRUCTURADO | Estuche Para Uso De Redes De Datos De 7 Piezas. Contiene: Ponchadora Modular Para RJ45 (8 pares), RJ11,RJ12 (6 pares) y RJ22 (4 pares - Bocinas). Estuche de lona. Conectores RJ45 (30 unidades). Ponchadora De Impacto con ajuste HIGH/LOW con cuchilla 66 / 110 Probador De Cableado Estructurado. Unidad principal y unidad remota, batería 9V (x2) incluida recargables con cargador, 2 patch cord RJ45, Cable RJ11 y cable conversor a caimanes (Rojo/negro). | 10 | 630000 | 100800 | 7308000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 16132096.8 | 0 | 5162000 | 7250000 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE SIN EMBARGO NO PRESENTA EL CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE PALADIN POR LO CUAL SE INHABILITA | NO CUMPLE NO ANEXA CATALOGO | NC | NC | NC
148 | FT | Ciencias Basicas (Facultad Tecnologica) | EQUIPO COMPLETO EN GAVETA DE ALMACENAMIENTO PARA ESTUDIAR MOVIMIENTO UNIDIMENSIONAL. | Equipo compuesto por riel metálico de precisión de 1m, juego de pesas 4x5g + 1x100g, carro de medición (85g), registrador de tiempo eléctrico (tacómetro para registrar tiempo en papel) en jinetillo para instalar en el riel, sedal, bloque de soporte y transformador conexión a red de 115V y salida de 6/12 V 30W para el ticometro. | 8 | 2209680 | 353548.8 | 20505830.4 | 19499971.2 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 83970080 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO INCLUYE REGISTRO DE TIEMPO EN PAPEL | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
149 | FT | Ciencias Basicas (Facultad Tecnologica) | EQUIPO COMPLETO PARA EL ESTUDIO DE MOVIMIENTO ARMONICO (DINAMICA). | Equipo compuesto por resorte 3N/m, sedal, juego de pesas 12x50g, trípode en forma de V(28cm), varillas soporte 150cm y 25cm, mordazas y cables, barrera luminosa multiuso( transductor de tiempo o movimiento), rueda de radios multiuso(diámetro 52mm con 16 ranuras internas y 40 ranuras externas, soporta 20N), timer S para conexión del transductor al sistema de medición, con interfase para sensores multipropósito portátil para ciencias (conexión de hasta 8 sensores, con reloj y datalogger hasta 32.000 datos y leídos vía puerto USB), puerto RS232, cables de conexión, adaptador para red a 115V y software para análisis en computador. Resolucion 1µs y 1mm. | 3 | 6245000 | 999200 | 21732600 | 29652578.88 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 21767748 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO ESPECIFICA LA CAPACIDAD DEL INTERFACE. DICE INTERFACE BASICO USB Y SE REQUIERE INTERFACE PARA SENSORES MULTIPROPOSITO | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
150 | FT | Ciencias Basicas (Facultad Tecnologica) | EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE PROPAGACION DE ONDAS MECANICAS TRANSVERSALES EN CUERDAS. | Equipo con conexión de alimentación a red de 115V compuesto por generador electrico de ondas transversales con frecuencia variable hasta 44Hz, amplitud variable, cuerda de mínimo 48cm de longitud para obtener y medir modos normales, fuerza de tension variable hasta 1N para la cuerda. | 3 | 8812020 | 1409923.2 | 30665829.6 | 29973340.92 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 61080612 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE SE SOLICITA A 115 V Y SE OFERTA A 220 VAC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
151 | FT | Ciencias Basicas (Facultad Tecnologica) | EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE CAPACITANCIA Y CONSTANTE DIELECTRICA DE MATERIALES. | Equipo compuesto por placas paralelas de aprox 7mm de espesor, diámetro de aprox 25cm, distancia ajustable entre las placas entre 0 y 70mm con precisión de 0,1mm, 3 placas dielectricas de diferentes materiales, fuente variable de alto voltaje(0 a 500Volt DC)conexión a red 115V, amplificador para medición de corrientes pequeñas(10-11 hasta 10-6 amperios), carga electrica y tension, conexiones BNC. Cables BNC -banana y banana - banana para conexiones necesarias, inversor conmutador, resistencia de medida de 100Mohm. | 1 | 14769868 | 2363178.88 | 17133046.88 | 16746203.12 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 19374784 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
152 | FT | Ciencias Basicas (Facultad Tecnologica) | EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE DIFRACCION E INTERFERENCIA EN OPTICA ONDULATORIA. | Equipo compuesto por : Laser He-Ne linealmente polarizado de potencia Max. de 1mW para conexión a 115V, banco óptico con perfil triangular normal de 2m, espejo de fresnel sobre vastago, Biprisma de Fresnel, lentes en montrura (f=+5mm y +200mm), jinetillo óptico (60/34 y 60/50), pantalla traslucida, Una rendija variable, Diafragma con 3 ranuras dobles, Diafragma con 4 ranuras dobles, Diafragma con 5 ranuras dobles y 2 rejillas de difracción (retícula de 300/mm y 600/mm), dos (2) soportes con muelles para instalar marcos, filtros, rendijas; elemento fotoelecrico con soporte enchufable, lentes en monturas(f=+5mm y +50mm), jinetillo óptico (90/50) y jinetillo de corredera alta precisión (90/50), sensores: microVoltios y de giro para ser conectados al sistema de medición con interfase para sensores multipropósito portátil para ciencias y analizar los datos de difracción e interferencia en computador. Cables, sedal, mordazas necesarios. De otra parte, “el equipo se esta solicitando para realizar diversas practicas sobre el tema de fisica optica. podemos sugerir ofertar dos tramos de 1m adaptables para logras los 2m solicitados. es importante aclarar que se requieren los 2m asi como la necesidad de realizar practicas con interface y analisis en computador” | 2 | 22750000 | 3640000 | 52780000 | 85493229.6 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 51862440 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE NO INCLUYE ADQUISICION DE DATOS Y ADEMAS OFERTA LASER 220 VAC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
153 | FT | Ciencias Basicas (Facultad Tecnologica) | EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE CAMPO MAGNETICO EN LINEAS, ESPIRAS DE CORRIENTE Y BOBINAS (LEY BIOT SAVART). | Equipo compuesto por juego de conductores de corriente máxima de 20A (conductor recto de 40cm, conductores circulares de 2/4/6 cm de radio sobre soportes y conectores); bobina con densidad de espiras variable de 80mm de diámetro y 30 espiras, longitud máxima de 42cm, conexión clavijeros con capacidad de 10A; dos (2) bobinas de Helmholtz de 13,5cm de diámetro con 320 espiras,2A, soporte, varilla 130x10mm y conector; Instrumento universal para mediciones de Física(campo magnético, fuerza, presión, temperatura, voltaje, corriente, flujo,etc) conexión a115v con cables y software de análisis con puerto USB para conexión a computador, sensor sonda B (campo magnético) axial S (+-1000mT), Fuente DC variable (0 a 24V) de alta capacidad de corriente (hasta 20A). Zócalos, banco óptico pequeño y cables necesarios. Así mismo, el equipo se esta solicitando para realizar diversas practicas sobre el tema de campo magnetico y ley de biot savart. son fundamentales los tramos rectos y circulares con las caracteristicas minimas que se estan solicitando. lo importante es que los equipos ofertados cumplan con estos rangos minimos o mejoras sin afectar el costo | 1 | 16579971 | 2652795.36 | 19232766.36 | 20667120.28 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 41207144 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
154 | FT | Ciencias Basicas (Facultad Tecnologica) | EQUIPO PARA OBTENER ESPECTRO ATOMICO DE GASES (MEDICION DE LINEAS ESPECTRALES) | Equipo compuesto por: espectrómetro y goniómetro de precisión (condensador y objetivo de 16mm diámetro y f=160mm), prisma de Flint, rejilla de difracción (retícula de 6000/cm Rowland) con soporte, conjunto de lámparas espectrales (He, H, Ne, Na,Hg) , carcasa para c/u de las lámparas espectrales , bobina universal de reactancia en caja, transformador 6/12V 30W, trípode en forma de V (20cm). | 1 | 10300000 | 1648000 | 11948000 | 32076690.04 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 13845992 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE FALTA PRISMA Y ELEMENTOS QUIMICOS SOLICITADOS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
155 | FT | Ciencias Basicas (Facultad Tecnologica) | EQUIPO PARA MEDIR LA CONSTANTE DE PLANCK (EFECTO FOTOELECTRICO). | Equipo compuesto por: Célula fotoeléctrica para constante h(planck), montura para célula fotoeléctrica, banco óptico con perfil normal 0,5m, jinetillo óptico (90/50, 120/50), rueda de filtros con diafragma de iris, conjunto de filtros de interferencia(578nm, 546nm, 436nm, 405nm), lente en montura(f=+100mm), diafragma de iris, Lámpara de mercurio de alta presión, portalámpara, amplificador de electrómetro, bobina universal de reactancia en caja, adaptador, condensador 100pF/630V, pulsador, enchufe, cables y adaptadores. | 1 | 14380000 | 2300800 | 16680800 | 21561664.72 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 18376836 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE FALTAN DOS FILTROS PARA ANALISIS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
156 | FT | Ciencias Basicas (Facultad Tecnologica) | EQUIPO PARA DETERMINAR LA CARGA ESPECÍFICA DEL ELECTRON (RELACION CARGA MASA DEL ELECTRON Q/M). | Equipo compuesto por: tubo de rayo electrónico filiforme, bobinas de Helmholtz con soporte, fuente de alimentación para tubo de 0 a 500V, fuente de alimentación de 0 a 16V y de 0 a 5 A, Sonda B axial S, +-1000 mTesla con interfase para sensores multipropósito portátil para ciencias (conexión de hasta 8 sensores, con reloj y datalogger hasta 32.000 datos y leídos vía puerto USB en computador y software de análisis). | 1 | 15949285 | 2551885.6 | 18501170.6 | 22165368.16 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 26041884 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NO CUMPLE FALTA INCLUIR SONDA B AXIALS | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
157 | FT | Lab. Construcciones Civiles | DATA LOGGING | Unidad de adquisición de datos MINILOGER. Con cuatro canales análogos diseñada para usarse en ensayos triaxial, con interfaz RS-232. Incluye calibración de dos celdas existentes. El equipo debe poder conectarse y leer los datos de las celdas de carga HUMBOLDT HM-2300.005, HUMBOLDT HM-2300.100 y HUMBOLDT HM-2300.02, en los Strain Transducer HUMBOLDT HM-2310.20 y HUMBOLDT HM-2310.10 existentes en el Laboratorio de Construcciones Civiles.El proveedor debe suministrar todos los elementos y aditamentos necesarios para su funcionamiento y debe entregarlo instalado y funcionando para lo cual debe realizar una visita técnica al Laboratorio de Construcciones Civiles. | 1 | 14500000 | 2320000 | 16820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 17032512 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC
158 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | SISTEMA DIDACTICO Y DE MEDICION EN ANTENAS | Red de Antenas con Elementos Parásitos (Yagi-Uda), Red de Antenas y Microbanda, La Antena de Ranura, La Antena de Placa Rectangular, Red planar de microbandas. Dipolos, Dipolo plegado, Dipolo plegado con Balùn, Monopolo , Monopolo a brazos inclinados, De cuadros (circular, cuadrada, losange), Yagi . Helicoidal , | 1 | 27000000 | 4320000 | 31320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 65727108 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
159 | FT | ELECTRÓNICA Sala de control | PLANTAS CLÁSICAS DE CONTROL LINEAL: BOLA Y VIGA | Sistema de bola y viga, incluye servomotor con engranajes, fuente y actuador del motor, sensor de posición, sensor de inclinación y sensor de velocidad del motor, compatible con DAQ NI y LABVIEW. | 1 | 29150000 | 4664000 | 33814000 | 34628320 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 50139000 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC
160 | FT | ELECTRÓNICA Sala de control | PLANTAS CLÁSICAS DE CONTROL LINEAL: HELICOPTERO | HELICOPTERO,dos grados de libertad, incluye alimentación e interfases necesarias para comandar desde DAQ, software compatible con LABVIEW. | 1 | 58657000 | 9385120 | 68042120 | 63615536.8 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
161 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | ANALIZADOR DE ESPECTRO QUE INCLUYA LA MEDICION DE TECNOLOGIAS INALAMBRICAS: IEEE 802.11, GSM Y W-CDMA | Analizador de 9KHz a 6 GHz que incluya la medición de tecnologías inalámbricas: IEEE 802.11, GSM y W-CDMA | 1 | 103200000 | 16512000 | 119712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | 118320000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
162 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | ENTRENADOR DE COMUNICACIONES DIGITALES | Entrenador con Modulador y demodulador correspondiente para QPSK, QAM, DSSS, GMSK, decodificador BCH, ódigo convolucional, reloj de entrada de datos entre 1 y 10 HZ | 1 | 6120000 | 979200 | 7099200 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
163 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | CERTIFICADOR DE CABLE CATEGORIA 6,6A Y 7 CON TDR | CERTIFICADOR CABLEADO ESTRUCTURADO DE 1GHz de ancho de banda. Capacidad para certificar Categoría 3, 4, 5, 5E, CAT 6 (250 a 350MHz) / 6A ( 500MHz) / 7/ ISO-F y mucho más hasta 1 Giga Hertz. Equipo con exactitud nivel IV hasta 900 MHZ. Verificado por ETL. Slot para Puerto USB y serial. Función “TRACE - TDR” bajo Cobre para análisis de errores de ponchado. (Cortos, cruzados, abiertos, invertidos, divididos). Función manos libres para hablar entre las dos unidades. Display en el equipo remoto para ver el proceso de la certificación. Generador de tonos. Debe incluir todos los accesorios para su correcto funcionamiento, maletín de transporte, cables para certificación. Manos Libres, baterías, cargadores y software. | 1 | 23500000 | 3760000 | 27260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 29799100.8 | 0 | 26564000 | 27248400 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | CUMPLE | NC | CUMPLE | CUMPLE | NC | NC | NC
164 | FT | ELECTRÓNICA Sala de Instrumentación Electrónica | KIT DE DESARROLLO FPAA O FPAD O FMPA | Guardado del valor mínimo medido, con barrido continuo, indicación del valor | 6 | 800000 | 128000 | 5568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC
[9 empty] | 539228788.64 | 274375960 | 405652000 | 294813631.7829 | 82012000 | 559812160 | 44360720 | 261527800 | 282404320 | 131627558.6124 | 357104422.4 | 300897040 | 64971600 | 299338000 | 84999000 | 863001811.64 | 463661280 | 348757561.2 | 358799020 | 282609379.7192 | 196999320 | 307997966.08 | 253376663 | 194607400 | 574750986.08 | 91757519 | 723794545.08 | 104686868
2892387134.6