## Hoja1
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PUBLICA No. 019 DE 2010 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO ROBUSTOS, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLOGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y ARTES-ASAB DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
CUADRO ANEXO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA
GRUPO ROBUSTOS
ITEM | NOMBRE EQUIPO | DESCRIPCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL
1 | ESPECTROFOTOMETRO | Espectrofotómetro para microvolúmenes (0,5 ul - 2 ul) con rango de absorbancia de 190-840 nm y basado en la tensión superficial de los líquidos y con unidad para cubetaTamaño de muestra: Desde 50 Dl, de acuerdo a las Especificaciones del fabricante de la cubeta. Para pedestal desde 0.5 ul hasta 2 ul de muestra. • Camino óptico de la cubeta: 10, 5, 2, 1 mm • Camino óptico del pedestal: 1mm (con auto ajuste a 0.05 mm) • Fuente de luz: Lámpara de Xenon • Longitud de onda: 190-840nm • Precisión de onda: 1nm • Precisión de absorbancia: 0.002 ( 1mm de camino) • Exactitud de absorbancia: 2% (a 0.76 a 257nm) • Rango de absorbancia: 0.02-300 (10mm equivalente) • Limite de detección: 2ng/Dl (dsDNA) • Concentración máxima: 15.000 ng/Dl (ds DNA) en pedestal o 750 ng/ul (dsDNA) en cubeta. • Tiempo de medida: menor a 5 segundos • Material de construcción del pedestal de muestra: Acero inoxidable 303 y fibra de cuarzo • Dimensiones: 20 x 15 x 12cm • Consumo: 12 – 18 W • Peso: 2 kg • Calentamiento a 37°C y agitación en la cubeta. | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | ENTRENADOR RF-ID DUAL | Constituido de dos módulos: para 13.56 Mhz pasivo y para 915 Mhz activo Frecuencia: 13.56 Mhz (módulo 1), 915 Mhz (módulo 2), Protocolo ISO 15693 (13.56 Mhz), tipo de transponder tarjeta de vecindad (13.56 Mhz), módulo (915 Mhz), rango de distancia 3 cm (13.56 Mhz), 2 Mts (915 Mhz), interfase al PC: RS 232C. COMPONENTES: Para el módulo de 13.56 Mhz con lector a 13.56 Mhz, Tag: tarjeta de vecindad, interfase al PC: RS232C, con cable de antena, adaptador y antena del lector. Para el módulo de 915 Mhz con lector de 915 Mhz, Tag: módulo, interfase PC: RS232C, Adaptador: 9 VDC, Antena del lector: 915 Mhz, Antena del TAag: 915 Mhz, Común: libro de texto, incluido maletín y CD. | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | SISTEMA DE ENTRENADOR BLUETOOTH | Maletín con lo siguiente: Dos módulos bluetooth para experimentación, monitoreo y análisis. Software con GUI bajo C++ con demostraciones y prácticas incluidas. Utilización de diferentes interfases: UART, USB, SPI. Handset para práctica de CHAT. Rango de operación de frecuencia: 2402/2480. Frecuencia de ocupación de canal: 1 Mhz. Nivel de potencia de transmisión: + 4 dBm (clase 2), Sensitividad del receptor: -80 dBm, con antena dipolo, con cables UART, USB, SPI, Adaptadores, 2 Handset, Antenas a 2.4Ghz, con CD y maletín. | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | COMPRESOR 0,5HP | 0,5 HP. 50 L/min. Tanque de 24 L, nivel sonoro 43 dB. | 1 |  |  |  | 0 | 0
5 | FPGA | Tarjeta de desarrollo. Alimentación 100-240 voltios, 50/60 hertz con conectores universales. Incluido software de evaluación: Xilinx ISE web PACK o ISE Foundation Evaluation. Guía rápida para el usuario con cable de programación. Material Xilinx. Spartan-3AN(XC3S700ANFG848). Platform Flash (XCFO4S-VOG20C).Clocks: 50 Megahertz crystal oscillator on-board. Open slot for optional user installed clock. Memory: 4 Mbits Platform Flash PROM 32 M x 16 DDR2 SDRAM 32 Mbits parallel Flash. 2-16 Mbits SPI Flash devices.4-channel D/A converter. 2-channel A/D converter. Signal amplifier. Connectors and interfaces. Ethernet 10/100 PHY. JTAG USB download port. Two 9 pin RS-232 serial port.PS/2- style Mouse/keyboard port. 15 pin VGA connector capable of 4,096 colors. One FX2 100-pin and two 6-pin expansion connectors. 20 user I/O availabe on standar header pins.Stereo mini-jack for PWM audio. Rotary/push button functions switch.Eigth individual LED outputs. Four slider switches, four push-button switches. Display 16 character, 2-line LCD. | 8 |  |  |  | 0 | 0
6 | EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE DIFRACCION E INTERFERENCIA EN OPTICA ONDULATORIA. | El equipo debe estar compuesto como minimo por los siguientes elementos: TRES (3) Laser He-Ne linealmente polarizado de potencia Min.de 1mW para conexion a 115V, banco optico con perfil triangular normal de minimo 2m, espejo de fresnel sobre vastago, Biprisma de Fresnel, lentes en montrura (f=+5mm y +200mm), montaje optico adecuado, pantalla traslucida. Una rendija variable de 0 a 2mm debidamente graduada, Diafragma con 3 ranuras dobles con sus dimensiones, Diafragma con 4 ranuras dobles con sus dimensiones, Diafragma con 5 ranuras dobles con sus dimensiones y 2 rejillas de difraccion (reticula de 300/mm y 600/mm), dos (2) soportes con muelles para instalar los diafragmas, marcos, filtros, rendijas. Montaje para la adquisicion de datos con sensor fotoelecrico y soporte enchufable, lentes en monturas(f=+5mm y +50mm), soporte optico adecuado que incluya uno de corredera de alta precision, sensores: microVoltios y de giro para ser conectados al sistema de medicion con interface para sensores multiproposito portatil para ciencias y analizar los datos de Difraccion e Interferencia en computador. Todos los demas cables, sedal, mordazas y accesorios necesarios para realizar las practicas experimentales. Los elementos que constituyen el equipo deben permitir realizar practicas de optica fisica para minimo tres(3) grupos asi:(Experimento de difraccion atraves de una rendija variable, experimento de doble rendija de Young, interferencia de Fresnel, experimento atraves de multiples rendijas y experimento con rejilla de difraccion). Debe incluir un sistema de adquisicion de datos via interface para el registro de datos en computador en tiempo real y software de analisis de difraccion e interferencia. | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 | EQUIPO PARA MEDIR LA CONSTANTE DE PLANCK (EFECTO FOTOELECTRICO). CON FILTROS DE BANDA ANGOSTA Y PRACTICAS DE RADIACION | El equipo debe estar compuesto como minimo por los siguientes elementos: Celula fotoelectrica para constante h(planck), montura para la celula fotoelectrica, banco optico con perfil normal de minimo 0,5m, montaje optico adecuado, rueda para el montaje de minimo (6) filtros y debe incluir diafragma con rendija variable, conjunto de seis (6) filtros de interferencia de banda angosta ±2nm que cubran el rango visible asi: 644nm, 633nm, 578nm, 546nm, 436nm, 405nm, lente en montura (f=+100mm), diafragma de iris de rendija variable, Lampara de mercurio de alta presion, portalampara, fuente adecuada para red a 115V o bobina universal de reactancia para la lampara de mercurio, amplificador de electrometro y todos los demas accesorios para su adecuado montaje y funcionamiento ( cables, adaptadores, condensador, pulsador, enchufe, multimetro, etc.). Los elementos que constituyen el equipo deben permitir realizar el experimento fotoelectrico con minimo seis(6) filtros de banda angosta, el experimento para determinar la relacion intensidad luminica versus distancia y elexperimento de intensidad luminica versus longitud de onda. | 1 |  |  |  | 0 | 0
8 | EQUIPO PARA OBTENER EL ESPECTRO ATOMICO DE GASES NOBLES Y VAPORES METALICOS UTILIZANDO UN ESPECTROMETRO DE REJILLA: | El equipo debe estar compuesto como minimo por los siguientes elementos: espectrometro y goniometro de precision (slit ajustable, condensador, objetivo , prisma de Flint, reticula iluminada, base para la rejilla-reticula de difraccion y goniometro de 0 a 360° con divisiones de 0,5°), rejilla-reticula de difraccion (reticula de 6000/cm Rowland) con soporte, conjunto de lamparas espectrales, minimo dos (He, Na) , carcasa para c/u de las lamparas espectrales , bobina universal de reactancia - fuente lamparas para red 115V,transformador 6/12V 30W, tripode en forma de V adecuado y todos los demas accesorios para su adedcuado montaje y funcionamiento ( cables, adaptadores, enchufes, etc.). Los elementos que constituyen el equipo deben permitir realizar el experimento de medicion de las lineas espectrales emitidas por minimo (2) gases distintos, empleando un espectrometro de rejilla y un goniometro de presicion. | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | MAQUINA DE PROTOTIPADO RAPIDO | IMPRESORA 3D - Entidad Educativa Debe incluir como mínimo un kit de iniciacion compuesto por: -Lubricante, herramientas, manuales, software de programacion , y elementos para su correcto funcionamiento -1 Cartucho de material de modelo ABS (natural), 1 cartucho de material de soporte, 24 bandejas. -1 paquete educativo (El paquete educativo contiene 10 cartuchos de material de modelo ABS, 4 cartuchos de material de soporte y 24 bandejas o la cantidad suficiente para un año de trabajo). Especificaciones: Dimensiones: 254 x 254 x 305 mm Estructura de soporte: soluble Resolucion de la capa de construccion: 0,254mm ó 33mm Compatibilidad con Windows XP y vista conectividad TCP/IP 100/10 BASE T Conexiones elctricas: 110-120 VAC, 60 Hz circuito dedicado a 15A PAQUETE ADICIONAL DE MATERIAL EDUCATIVO El paquete adicional de material educativo debe contener: 10 cartuchos de material de modelo ABS, 4 cartuchos de material de soporte y 48 bandejas o la cantidad suficiente para un año de trabajo. TANQUE DE LIMPIEZA DE PIEZAS | 1 |  |  |  | 0 | 0
10 | ESCANER A COLOR DE CAMA PLANA | Ancho: 28 cm (11") Profundidad: 43 cm (16,9") Óptica: 4800 dpi Hardware: 4800 x 9600 dpi Interpolada: 12800 x 12800 dpi Unidad de transparencias Incorporada en la tapa, soporta 2 diapositivas y 3 cuadros de negativos/Cargador automático de película,s | 1 |  |  |  | 0 | 0
11 | PLANEADORA | motor de 3 hp, 4 cuchillas, ancho plancha de 30 cms x 163 cmsescualizable a 45grados. Largo de la plancha 204cmt de nivelacion con palanca, de 3600rpm | 1 |  |  |  | 0 | 0
12 | RUTEADORA DE PEDAL NEUMATICA | motor de 3 hp, plancha de 60 x 80 cms | 1 |  |  |  | 0 | 0
13 | CEPILLO | Banco. 16" 3 hp monofasico 230 voltios. | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | SUPERSIERRA | Sierra de banco con guía deslizable. Motor 1.3/4 hp. 115v. | 1 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA PARA EL GRUPO |  |  | 0