## Ítem a ítem
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DE 2019
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES Y EQUIPOS PARA LA EMISORA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
EVALUACIÓN ITEM A ITEM
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | UNIDAD | METRICOM | CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑÍA SAS | ICL DIDACTICA LTDA | UNION TEMPORAL DATINGE | CESAR TABARES L Y COMPAÑÍA LTDA - CTL COMPANY | ISTRONYC COMUNICACIONES | IMOCOM S.A.S. | AVANTIKA | ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS | COMPAÑÍA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SAS | UNION TEMPORAL (IMPOINTER SAS Y MULTIPRODUCTOS BULL) | MACROSEARCH LTDA | TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA TECNIGEN | SANDOX CIENTIFICA LTDA | NUEVOS RECURSOS SAS | KASSEL GROUP SAS | SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS | CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ – CAMNET | HANNA INSTRUMENTS SAS | METRICOM | CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑÍA SAS | ICL DIDACTICA LTDA | UNION TEMPORAL DATINGE | CESAR TABARES L Y COMPAÑÍA LTDA - CTL COMPANY | ISTRONYC COMUNICACIONES | IMOCOM S.A.S. | AVANTIKA | ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS | COMPAÑÍA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SAS | UNION TEMPORAL (IMPOINTER SAS Y MULTIPRODUCTOS BULL) | MACROSEARCH LTDA | TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA TECNIGEN | SANDOX CIENTIFICA LTDA | NUEVOS RECURSOS SAS | KASSEL GROUP SAS | SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS | CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ – CAMNET | HANNA INSTRUMENT SAS
1 | TECNOLOGICA | Laboratorios y Talleres de Mecanica - Laboratorio de Tratamientos Termicos y Preparacion de Probetas | Bloque 12 Primer Piso | Solución integral compuesta por una balanza analítica y mesa anti vibratoria | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE. EN EL CATALOGO PRESENTADO POR LA EMPRESA TECNIGEN, AUNQUE SE INCLUYE LA PAGINA WEB, ESTE CATALOGO NO PRESENTA EN SU TOTALIDAD LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS (UNIDAD DE PASAJE), INFORMACIÓN QUE ES ENTREGADA EN EL FOLIO 131, PERO QUE NO HACE PARTE DEL CATALOGO Y QUE NO SE ESPECIFICA LA PROCEDENCIA DEL MISMO (NO HAY REFERENCIA), ADEMAS EN EL ANEXO 3 PRESENTADO POR EL OFERENTE SE EVIDENCIA QUE LA INFORMACION NO SE VISUALIZA (SE ENCUENTRA RECORTADA) EN SU TOTALIDAD FALTANDO PARTES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS |  |  | NO CUMPLE - EN EL CATALOGO PRESENTEADO POR EL OFERENTE FOLIO 142 – 146 NO PRESENTA EN LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS (UNIDAD DE PESAJE). | [8 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | 1
2 | TECNOLOGICA | Laboratorios y Talleres de Mecanica | Bloque 4 Primer piso | Impresora 3D Tecnología de LASER SINTERING | 1 | [6 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [13 empty] | 2
3 | TECNOLOGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Solución integral Automatismos | 1 | [40 empty] | 3
4 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Industrial - Laboratorio Diseño de Producto | Bloque 5 Tercer Piso | UPS | 1 | [7 empty] | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE |  | 4
5 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Electrónica | Bloque 4 Cuarto Piso | Raspberry PI 3 | 12 | [40 empty] | 5
6 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Electrónica | Bloque 4 Cuarto Piso | Tarjetas PYNQ | 10 | [40 empty] | 6
7 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Electrónica | Bloque 4 Cuarto Piso | URSP | 1 | [8 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [11 empty] | 7
8 | TECNOLOGICA | Laboratorios de Informática Facultad Tecnológica | Bloque 13 Segundo piso | Kit Arduino | 25 | [40 empty] | 8
9 | TECNOLOGICA | Laboratorios de Informática Facultad Tecnológica | Bloque 13 Segundo piso | Tarjeta de desarrollo | 25 | [40 empty] | 9
10 | TECNOLOGICA | Laboratorio Construcicones Civiles | Bloque 5 piso | Compactador giratorio | 1 | [15 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | 10
11 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Bloque 5 salón 205 | Solución integral Masas de latón | 1 | [10 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [9 empty] | 11
12 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Bloque 5 salón 205 | Solución integral Masas para Densidad | 1 |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [9 empty] | 12
13 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Bloque 5 salón 205 | Campos magnéticos | 1 | [10 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [9 empty] | 13
14 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUIMICA BASICA | OXIMETRO DE MESA | 2 |  |  |  |  | CUMPLE | [8 empty] | NO CUMPLE - CIENTIFICA LTDANO CUMPLE: SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN Y SE RECHAZA LA PROPUESTA YA QUE NO SE ESPECIFICAN SONDAS MEMBRANAS NI SOLUCIONES ELECTROLÍTICAS. | [5 empty] | NO CUMPLE - LA MARCA SOLO OFRECE UN OXIMETRO REFERENCIA HIS421 Y ESTE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS. |  |  |  |  | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | 14
15 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUIMICA BASICA | BALANZA ANALITICA CON MESA ANTIVIBRATORIA | 2 |  | NO CUMPLE - SE RECHAZA LA PROPUESTA DEBIDO A QUE NO PRESENTA OFERTA DE MESA ANTIVIBRATORIA |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE - REVISANDO EL CATALOGO PRESENTADO EFECTIVAMENTE EL EQUIPO CUMPLE CON LAS CARASTERISTICAS TECNICAS SOLCICITADAS, PERO LA MESA ANTIVIBRATORIA NO PRESENTA LA FICHA TECNICA QUE PERMITA EVIDENCIAR EL CUMPLIEMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y DIMENSIONES SOLICITADAS. |  |  |  |  | NO CUMPLE - SE RECHAZA LA PROPUESTA YA QUE EL PDF DEL ANEXO 3 NO SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE REQUISITOS EXIGIDOS. |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE - PORQUE EL FOLIO 101 NO INDICA LAS CARACTERÍSTICAS DE AC ADAPTER Y NO SE ESPECIFICA LA LEGIBIDAD SOLICITADA. EN EL FOLIO 102 INDICA MESÓN CUADRADO DE MÁRMOL PERO TAMBIÉN DICE PARTE SUPERIOR EN MADERA. |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  | 15
16 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUIMICA BASICA | BALANZAS MECANICAS DE TRIPLE BRAZO | 10 |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | 16
17 | TECNOLOGICA | Laboratorios de Informática Facultad Tecnológica | Bloque 13 Segundo piso | Kit Raspberry Pi | 25 | [40 empty] | 17
18 | TECNOLOGICA | LABORATORIO ESPECIALIZADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS - LABORATORIO APLICADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Fuente Conmutada variable DC | 12 | [40 empty] | 18
19 | TECNOLOGICA | LABORATORIO APLICADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Generador de señales | 6 |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [17 empty] | 19
20 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Electrónica | Bloque 4 Cuarto Piso | CABLE-IQ | 1 | [40 empty] | 20
21 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Electrónica | Bloque 4 Cuarto Piso | COMPROBADOR DE CABLEADO | 2 | [40 empty] | 21
22 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Industrial - Laboratorio Diseño de Producto | Bloque 5 Tercer Piso | Escáner 3D | 1 | [6 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [13 empty] | 22
23 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Bloque 5 salón 205 | Electroscopio según Kolbe | 7 |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [9 empty] | 23
24 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUIMICA BASICA | PH METROS PORTATILES | 3 |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | 24
25 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUIMICA BASICA | PLANCHAS DE CALENTAMIENTO | 5 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE - SE RECHAZA LA PROPUESTA YA QUE NO CUMPLE CON EL CONSUMO MÍNIMO REQUERIDO DE 800W. |  |  |  |  | NO CUMPLE - SE RECHAZA LA PROPUESTA YA QUE NO CUMPLE LAS CARACTERISTICAS MINIMAS EN CUANTO AL CONSUMO Y EXACTITUD | NO CUMPLE - SE RECHAZA YA QUE NO CUMPLE CON EL COSUMO MINIMO DE 800W. |  | CUMPLE | NO CUMPLE - SE RECHAZA LA PROPUESTA YA QUE NO CUMPLE CON LA POTENCIA Y NO INDICA EXACTITUD MÍNIMA. | [7 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | 25
26 | INGENIERIA | LABORATORIO DE DIGITALES | Sexto Piso Edificio Sabio Caldas | ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICO | 1 | [9 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [10 empty] | 26
27 | INGENIERIA | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Macarena A | Kit Educativo GNSS RTK, NTRIP, RTX antena geodésica externa y Radio 35W | 1 |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [16 empty] | 27
28 | INGENIERIA | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Macarena A | Estación Total para Topografía | 1 |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [16 empty] | 28
29 | INGENIERIA | Laboratorio De Control Facultad de Ingeniería | Septimo Piso Edificio Sabio Caldas | OpenBotV v1 | 6 | [40 empty] | 29
30 | INGENIERIA | Laboratorio De Comunicaciones Facultad de Ingeniería | Sexto Piso Edificio Sabio Caldas | Generadores de Funciones de 500MHz, 2CH, 2.4 GSa / s, 16bits | 2 | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [19 empty] | 30
31 | INGENIERIA | Laboratorio De Digitales Facultad de Ingeniería | Sexto Piso Edificio Sabio Caldas | Osciloscopios de 500 MHz, 2CH, 4GSa / s | 2 |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [17 empty] | 31
32 | INGENIERIA | Laboratorio De Electronica A y B Facultad de Ingeniería | Sexto Piso Edificio Sabio Caldas | Generadores de Contador de frecuencia de 100 MHz, 2 canales, 500 MSa / s, 14 bits, 7 dígitos / s | 11 |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [17 empty] | 32
33 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | EQUIPO DE DESTILACIÓN FRACCIONADA KIT COMPLETO | 5 |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [15 empty] | 33
34 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | EQUIPO DE DESTILACIÓN EN REFLUJO KIT COMPLETO | 5 |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [15 empty] | 34
35 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | EQUIPO DE DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR | 4 |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [15 empty] | 35
36 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | EQUIPO EXTRACTOR SOXHLET EN SERIE KIT COMPLETO | 1 | [40 empty] | 36
37 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | SHAKER ORBITAL | 1 |  |  |  |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE - LA OFERTA DEL ITEM 37 SE RECHAZA POR LA RAZÓN EXPUESTA: EN EL ANEXO 3 LA INFORMACIÓN ESTA RECORTADA Y NO PERMITE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS. | CUMPLE |  | NO CUMPLE - SE DEBE RECHAZAR LA OFERTA EN EL FOLIO 174 NO SE INCLUYEN LOS ACCESORIOS SOLICITADOS, BANDEJA CON 3 O 4 RODILLOS PARA ADAPTAR ERLERMEYERS O SOPORTES DE ERLERMEYERS | [8 empty] | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  |  | 37
38 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | CALORÍMETRO DE JOULE | 10 | [40 empty] | 38
39 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | DESECADOR EN VIDRIO CON LLAVE Y PLACA | 2 | [7 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [12 empty] | 39
40 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | Interface registrador de datos | 2 |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [15 empty] | 40
41 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | MANOMETRO DIGITAL | 1 | [40 empty] | 41
42 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | JUEGO DE VISCOSIMETROS CON CAPILAR | 1 |  |  |  |  | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE - LA EMPRESA KASSEL GROUP NO CUMPLE TECNICAMENTE Y DEBE SER RECHAZADA PUESTO QUE EN EL ANEXO 3 SE ESPECIFICA LA REFERENCIA 9725B65 QUE NO CORRESPONDE CON NINGUNA DE LAS REFERENCIAS PRESENTADAS EN EL CATALOGO. | [8 empty] | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  |  | 42
43 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | TERMOMETRO DIGITAL | 4 |  |  | NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE TENER TERMOCUPLA TIPO J. SOLO OFRECEN TERMOCUPLA TIPO K | [16 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [16 empty] | CUMPLE | 43
44 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUÍMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | CAMARA PARA CROMATROGRAFIA EN CAPA FINA | 2 | [40 empty] | 44
45 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | SOPORTE STANDARD PARA ELECTRODO | 5 |  | NO CUMPLE. EL SOPORTE ESTADAR PARA ELECTRODO NO CUMPLE PORQUE NO ES UN SOPORTE ESTANDAR O UNIVERSAL Y HACEN REFERENCIA A MODELOS COMPATIBLES SOLO DE LA MARCA OLTAUS | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | 45
46 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | AGITADOR VORTEX | 2 |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE 160 HORAS EN EL TEMPORIZADOR OFRECEN SOLO 1 MINUTO HASTA 16 HORAS Y EN EL ANEXO 3 NO ESPECIFICAN LAS REFERENCIAS DE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS | NO CUMPLE CON RANGO DE REVOLUCIONES POR MINUTO SOLO TIENE 3 VELOCIDADES Y NO PERMITE VELOCIDADES INTERMEDIAS NO INCLUYEN ACCESORIOS CON REFERENCIAS |  |  |  |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  | 46
47 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Laboratorio Microbiología y Bioprospección Medio Ambiental | Vivero | Incubadora | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE - NO GARANTIZA LA SONDA OFRECIDA, EL TIEMPO DEL TEMPORIZADOR SOLO LLEGA A 99MIN LA TURBINA DE AIRE REGULABLE NO ES LA REQUERIDA (EMPRESA AVANTIKA). | [7 empty] | NO CUMPLE - LAS ESPECIFICACIONES NO SON LAS REQUERIDAS. | NO CUMPLE PRESENTA UNA INCUBADORA MEMMERT REFERENCIA IN75 CON UN VOLUMEN DE 74 L QUE NO SE PUEDE ACEPTAR POR LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO | [7 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE |  |  |  | 47
48 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Laboratorio Microbiología y Bioprospección Medio Ambiental | Vivero | Microscopios compuestos | 3 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE - NO CERTIFICA ENTREGA DE LOS PROTECTORES DE CAUCHO Y LOS OBJETIVOS NO TIENEN TRATAMIENTO ANTI HONGOS. |  |  |  | NO CUMPLE - EN EL ANEXO 3 NO APARECE TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA COMPLETA DEL ITEM COMO SE SOLICITÓ. LA ESPECIFICACION OFERTADA SE ENCUENTRA RECORTADA EN EL ANEXO 3 | NO CUMPLE - LA REFERENCIA DEL ANEXO 3 NO ESPECIFICA CUAL MODELO A, B O C DE LA REFERENCIA BS-2036 SE OFRECE. NO OFRECE FUENTE DE PODER Y DIAFRACMA DE IRIS. | NO CUMPLE - NO CERTIFICA ENTREGA DE LOS PROTECTORES DE CAUCHO Y LOS OBJETIVOS NO TIENEN TRATAMIENTO ANTIHONGOS. |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE - LOS OBJETIVOS NO TIENEN TRATAMIENTO ANTIFUNGICO, EL TUBO BINOCULAR NO ROTA 360° Y NO ACREDITAN FUENTE DE PODER. NO CUMPLE TECNICAMENTE. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  | 48
49 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Laboratorio Microbiología y Bioprospección Medio Ambiental | Vivero | Cabina de bioseguridad Clase II Tipo A2 | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE - AAL REVISAR LA PÁGINA WWW.JPINGLOBAL.COM LA REF. DEL ANEXO 3 PRESENTADO (CBIIA-36) NO ES OFERTADO POR JPINGLOBAL, OFERTAN LA REF. JPCBIIA36 Y SUS DIMENSIONES EXTERNAS COMO EL VOLTAJE NO COINCIDE CON LO PRESENTADO EN EL CATÁLOGO NO ES EL ORIGINAL EMITIDO POR JPINGLOBAL. ADICIONALMENTE GARANTIA DE UN AÑO. |  |  |  |  | NO CUMPLE - LAS DIMENSIONES DE LA REF. BSC-1004IIA2 SUPERAN LO SOLICITADO, POR INFRAESTRUCTURA NO SE PUEDE ACEPTAR, EL VOLTAJE NO CUMPLE. SE VERIFICA INFORMACIÓN EN HTTP://M.AIRTECHSAT.COM/PRODUCT/97.HTML Y NO COINCIDE CON LA INFORMACIÓN DE LA CARPETA. |  | NO CUMPLE - SE OFERTA UN EQUIPO INFERIOR A LAS DIMESIONES REQUERIDAS PARA EL ÍTEM. | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  | 49
50 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | BIOLOGIA MOLECULAR | Sede Vivero | CENTRIFUGA MULTIPROPOSITO | 1 | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | [15 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |  |  | 50
51 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL | Sede Bosa Porvenir | Buretas electrónicas | 2 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE - EN LA EVALUACIÓN INICIAL YA SE HABIA INDICADO QUE LA EMPRESA AVANTIKA NO CUMPLIA PARA ESTE ITEM. LA REFERENCIA OFERTADA NO CORRESPONDE A 25 ml. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD | [7 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | 51
52 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE CARTOGRAFIA | Sede Vivero | Estación Fotogramétrica | 1 | [18 empty] | CUMPLE | [19 empty] | NO CUMPLE |  | 52
53 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE DEPORTES | Sede Bosa | DINAMOMETRO DIGITAL DE MANO | 4 | [40 empty] | 53
54 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE DEPORTES | Sede Bosa | ESTADIOMETRO SECA 213 | 4 | [40 empty] | 54
55 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE DEPORTES | Sede Bosa | Bascula de medir impedancia | 3 | [40 empty] | 55
56 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | Sede Vivero | Estacion total | 1 | [40 empty] | 56
57 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | Sede Vivero | Colectora | 1 | [40 empty] | 57
58 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SILVICULTURA | Sede Vivero | Refrigerador | 1 |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE- NO CUMPLE DEBIDO A QUE LAS DIMESIONES OFERTADAS ( 1220 X 630X 1885) SOBREPASAN LAS DIMENSIONES SUGERIDAS POR EL LABORATORIO (660X665X1980). |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE - OFRECE EN SU MODELO 440, UN TOTAL DE 3 PARRILLAS, LO CUAL NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DEL LABORATORIO. LAS ESPECIFICACION EN EL ANEXO 3 NO COINCIDE CON LO SEÑALADO EN EL CATALOGO |  | NO CUMPLE - EN EL CATALOGO NO SE ESPECIFICA CLARAMENTE QUE EL EQUIPO CUENTA CON PUERTAS DE VIDRIO TRIPLE. | NO CUMPLE - YA QUE EL CATALOGO PRESENTADO POR KASSEL GROUP NO HAY CLARIDAD SOBRE EL NUMERO DE ESTANTES QUE SE OFERTAN. | [5 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  |  | 58
59 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE | Sede Porvenir Bloque I 401 | MONITOR DE PARTICULAS PM10 Y PM2.5 | 1 | [40 empty] | 59
60 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE FISICA | Sede Porvenir Bloque I 402 | Plano inclinado | 5 |  |  |  |  | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE - LA OFERTA DE NUEVOS RECURSOS NO RELACIONA TEXTUALMENTE TODO LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA. | [9 empty] | NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [5 empty] | 60
61 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE FISICA | Sede Porvenir Bloque I 402 | Micrometro | 10 |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE - EN EL ANEXO 3 NO CUMPLE EL RANGO DEBE SER HASTA 50mm. | [7 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE | [5 empty] | 61
62 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE FISICA | Sede Porvenir Bloque I 402 | KIT PÉNDULOS FÍSICOS CON SENSOR Y SOFTWARE | 2 |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE - EN EL ANEXO 3 NO SE RELACIONA LAS REFERENCIAS RELACIONADAS EN EL CATALOGO | [7 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [5 empty] | 62
63 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE FISICA | Sede Porvenir Bloque I 402 | Equipo de fricción estática y dinámica | 4 |  |  |  |  | CUMPLE | [19 empty] | NO CUMPLE | [15 empty] | 63
64 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE FISICA | Sede Porvenir Bloque I 402 | Equipo para caida libre | 2 |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE - EN EL ANEXO 3 NO SE RELACIONA LAS REFERENCIAS RELACIONADAS EN EL CATALOGO | [7 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [5 empty] | 64
65 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Herbario Forestal | Sede vivero | Deshumificador 70 pintas | 1 | [15 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | 65
66 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Herbario Forestal | Sede vivero | Medidor de temperatura y humedad | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE - POR CUANTO NO INDICA LA INCLUSIÓN DEL SOFTWARE BASICO. | [7 empty] | NO CUMPLE - NO INDICA LA INCLUSIÓN DEL SOFTWARE BASICO. | [8 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | 66
67 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | ALMACEN DE REACTIVOS | SISTEMA PURIFICACION DE AGUA | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE - LA REFERENCIA OFERTADA NO PUEDE VERIFICARSE EN EL CATÁLOGO ANEXADO POR AVANTIKA. SE RATIFICA LA EVALUACIÓN INICIAL, EL EQUIPO NO CUMPLE. |  |  |  |  | NO CUMPLE - LA UNIVERSIDAD RATIFICA LA EVALUACIÓN INICIAL,. AGUA TIPO 2 NO CUMPLE CON LA CONDUCTIVIDAD SOLICITADA, OFERYA <20 Us/cm. NO SE PUEDE VERIFICAR EL SISTEMA DE PARADA POR FALTA DE AGUA |  | NO CUMPLE - LA UNIVERSIDAD RATIFICA LA EVALUACIÓN INICIAL, EL EQUIPO NO CUMPLE OFERTA EQUIPO A 220V, SE SOLICITA A 110. NO SE PUEDE VERIFICAR EL SISTEMA DE PARADA POR FALTA DE AGUA | CUMPLE |  | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  | 67
68 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | SECUENCIACIÓN | SECUENCIADOR DE ACIDOS NUCLEICOS - MINION | 1 | [40 empty] | 68
69 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | REFRIGERADOR DE LABORATORIOS | 1 |  |  |  |  | NO CUMPLE-NO CUMPLE. EXCEDE LAS DIMENSIONES EXTERNAS REQUERIDAS | [7 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE - EN CUANTO A LA EXACTITUD NO SE ACEPTAN LAS OBSERVACIÓN, EN EL CATÁLOGO SE EVIDENCIA EL CONTROLADOR Y LA EXACTITUD DE LA TEMPERATURA. EN CUANTO AL VOLTAJE SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. LA UNIVERSIDAD RATIFICA LA EVALUACIÓN INICIAL. RESPECTO A LOS ESTANTES EN EL ANEXO 3 – OFERTA ECONÓMICA EL PROPONENTE OFERTA EL NÚMERO DE ESTANTES. EN CONCLUSIÓN, EL EQUIPO NO CUMPLE. | CUMPLE |  | NO CUMPLE - SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN FRENTE A LA EXACTITUD DE LA TEMPERATURA. RESPECTO A LAS BANDEJAS, NO SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN. -EN EL ANEXO 3 – OFERTA ECONÓMICA EL PROPONENTE OFERTA DE 6 – 8 BANDEJAS. FRENTE AL TIPO DE REFRIGERACION SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN, NO SE PUEDE VERIFICAR EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO. EN CONCLUSIÓN, EL EQUIPO NO CUMPLE. | [6 empty] | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  | 69
70 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | DESHUMIDIFICADOR | 3 | [15 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | 70
71 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE QUIMICA | SINTESIS ORGANICA | ESTUFA UNIVERSAL U HORNO DE SECADO DE 32 LITROS | 2 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | 71
72 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE QUIMICA | NANOTECNOLOGIA BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | BAÑO DE AGUA DE 10 L | 1 |  |  |  |  | NO CUMPLE - NO ADICIONA CATÁLOGO CON GRADILLAS SOLO LAS MENCIONA. NO SE PUEDE DETERMINAR LA ADAPTACIÓN DE GRADILLA AL BAÑO (NI LA CAPACIDAD EN TUBOS DE ESTOS) POR LO TANTO NO CUMPLE. |  |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE - EL EQUIPO OFERTADO POR KASSEL NO CUMPLE VOLTAJE A 240 Y NO TIENE PANTALLA LCD Y NO ES CLARO SI TIENE PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO. | [8 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | 72
73 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION | 4 | [7 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE - EN EL FOLIO 80 Y 81 SE EVIDEAN QUE LA POTENCIA, DIAMETRO DE PLATO Y DIMENSIONES SON MENORES A LAS SOLICITADAS | CUMPLE | NO CUMPLE FOLIO 235 LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SOBREDIMENSIONADAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN NO ES EL SOLICITADO, LA POTENCIA ES DE 1050 W, LO SOLICITADO ES 600-650W | NO CUMPLE. FOLIO 165 MANUAL NO CORRESPONDE CON LA REFERENCIA OFRECIDA | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |  |  | 73
74 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE QUIMICA | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | MINICENTRIFUGA | 1 |  | NO CUMPLE - EN LA EVALUACIÓN INICIAL LA UNIVERSIDAD YA HABIA DETERMINADO QUE LA FIRMA CASA CIENTIFICA NO CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE - EN LA EVALUACIÓN INICIALSE DETERMINO QUE TECNIGEN NO CUMPLE. SE OFRECE UNA MICROCENTRIFUGA NO UNA MINICENTRIFUGA, POR LO QUE EVIDENTEMENTE SUPERA LAS DIMENSIONES PARA LA CABINA DE FLUJO LAMINAR |  |  |  | NO CUMPLE. NO SE EVIDENCOA ESPECIFICACIONES EN EL MANUAL COMO ROTORES, NIVEL DE RUIDO, VELOCIDAD MAXIMA, ADICIONALMENTE OFRECE UNA MICROCENTRIFUGA NO UNA MINICENTRIFUGA, SUPERANDO LAS DIMENSIONES CLARAMENTE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE |  |  | 74
75 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE QUIMICA | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | ACCESORIO PARA SONICADOR Q700 Cool Racks | 1 | [12 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [7 empty] | 75
76 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | SET UNIDAD RADIOACTIVA -GEIGER-MUELLER | 1 | [8 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [11 empty] | 76
77 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | CALORIMETRO CON RESISTENCIA | 8 | [8 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [11 empty] | 77
78 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | ESTROBOSCOPIO CON INDICADOR DIGITAL | 2 | [40 empty] | 78
79 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | INTERFEROMETRO DE MICHELSON | 2 | [8 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [11 empty] | 79
80 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | LASER He-Ne 5xW CON SOPORTE Y FUENTE DE PODER PARA LÁSER DE 5MV | 1 |  |  | NO CUMPLE- NO CUMPLE . EL EQUIPO NO TRAE OBTURADOR DIRIGIBLE. NO TIENE INDICADOR DIGITAL DE TIEMPO DE OBTURADO PRESELECCIONADO Y TRANSCURRIDO, NI SELECCIÓN DE TIEMPO DE ARRANQUE | [19 empty] | CUMPLE | [17 empty] | 80
81 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | KITS PARA ENERGIAS ALTERNATIVAS | 1 | [8 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [11 empty] | 81
82 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | CAPACIDAD DE EMISIÓN DE CUERPOS CALIENTES | 1 | [8 empty] | CUMPLE | [19 empty] | CUMPLE | [11 empty] | 82
83 | EMISORA | EMISORA | EMISORA | EQUIPOS PARA TRANSMISIONES, PRODUCCIÓN Y STREAMING | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [19 empty] | NO CUMPLE | [14 empty] | 83