## EVALUACION ITEM A ITEM
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003 DE 2019
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES Y EQUIPOS PARA LA EMISORA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
EVALUACIÓN ITEM A ITEM
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | UNIDAD | METRICOM | CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑÍA SAS | ICL DIDACTICA LTDA | UNION TEMPORAL DATINGE | CESAR TABARES L Y COMPAÑÍA LTDA - CTL COMPANY | ISTRONYC COMUNICACIONES | IMOCOM S.A.S. | AVANTIKA | ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS | COMPAÑÍA GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SAS | UNION TEMPORAL (IMPOINTER SAS Y MULTIPRODUCTOS BULL) | MACROSEARCH LTDA | TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA TECNIGEN | SANDOX CIENTIFICA LTDA | NUEVOS RECURSOS SAS | KASSEL GROUP SAS | SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS | EQUIPOS Y LABORATORIOS DE COLOMBIA SAS | CARLOS ARTURO MARTINEZ MARTINEZ – CAMNET | HANNA INSTRUMENT SAS
1 | TECNOLOGICA | Laboratorios y Talleres de Mecanica - Laboratorio de Tratamientos Termicos y Preparacion de Probetas | Bloque 12 Primer Piso | Solución integral compuesta por una balanza analítica y mesa anti vibratoria | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE CON LA TEMPERATURA DE 40°C SEGÚN FICHA TECNICA VS. EL REQUERIMIENTO SOLICITADO |  |  |  |  | NO CUMPLE. LA ESPECIFICACION OFERTADA SE ENCUENTRA RECORTADA EN EL ANEXO 3 |  |  | CUMPLE
2 | TECNOLOGICA | Laboratorios y Talleres de Mecanica | Bloque 4 Primer piso | Impresora 3D Tecnología de LASER SINTERING | 1 | [6 empty] | CUMPLE
3 | TECNOLOGICA | LABORATORIO APLICADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Solución integral Automatismos | 1
4 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Industrial - Laboratorio Diseño de Producto | Bloque 5 Tercer Piso | UPS | 1 | [7 empty] | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE
5 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Electrónica | Bloque 4 Cuarto Piso | Raspberry PI 3 | 12
6 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Electrónica | Bloque 4 Cuarto Piso | Tarjetas PYNQ | 10
7 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Electrónica | Bloque 4 Cuarto Piso | URSP | 1 | [8 empty] | CUMPLE
8 | TECNOLOGICA | Laboratorios de Informática Facultad Tecnológica | Bloque 13 Segundo piso | Kit Arduino | 25
9 | TECNOLOGICA | Laboratorios de Informática Facultad Tecnológica | Bloque 13 Segundo piso | Tarjeta de desarrollo | 25
10 | TECNOLOGICA | Laboratorio Construcicones Civiles | Bloque 5 piso | Compactador giratorio | 1 | [15 empty] | CUMPLE
11 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Bloque 5 salón 205 | Solución integral Masas de latón | 1 | [10 empty] | CUMPLE
12 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Bloque 5 salón 205 | Solución integral Masas para Densidad | 1 |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE
13 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Bloque 5 salón 205 | Campos magnéticos | 1 | [10 empty] | CUMPLE
14 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUIMICA BASICA | OXIMETRO DE MESA | 2 |  |  |  |  | CUMPLE | [8 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
15 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUIMICA BASICA | BALANZA ANALITICA CON MESA ANTIVIBRATORIA | 2 |  | NO CUMPLE. NO PRESENTA OFERTA DE LA MESA ANTIVIBRATORIA |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE CON LA REFERENCIA DEL ANEXO 3. NO CORRESPONDE A LAS REFERENCIAS DE CATALOGO PRESENTADO |  |  |  |  | NO CUMPLE. NO PRESENTA PROPUESTA MESA ANTIVIBRATORIA. ADICIONAL LA ESPECIFICACION OFERTADA SE ENCUENTRA RECORTADA EN EL ANEXO 3 |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE
16 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUIMICA BASICA | BALANZAS MECANICAS DE TRIPLE BRAZO | 10 |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE
17 | TECNOLOGICA | Laboratorios de Informática Facultad Tecnológica | Bloque 13 Segundo piso | Kit Raspberry Pi | 25
18 | TECNOLOGICA | LABORATORIO ESPECIALIZADO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS - LABORATORIO APLICADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Fuente Conmutada variable DC | 12
19 | TECNOLOGICA | LABORATORIO APLICADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | LABORATORIO DE ELECTRICIDAD | Generador de señales | 6 |  |  | CUMPLE
20 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Electrónica | Bloque 4 Cuarto Piso | CABLE-IQ | 1
21 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Electrónica | Bloque 4 Cuarto Piso | COMPROBADOR DE CABLEADO | 2
22 | TECNOLOGICA | Laboratorio de Industrial - Laboratorio Diseño de Producto | Bloque 5 Tercer Piso | Escáner 3D | 1 | [6 empty] | CUMPLE
23 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Laboratorio de Física Bloque 5 salón 205 | Electroscopio según Kolbe | 7 |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
24 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUIMICA BASICA | PH METROS PORTATILES | 3 |  | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE
25 | TECNOLOGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | LABORATORIO DE QUIMICA BASICA | PLANCHAS DE CALENTAMIENTO | 5 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE. EL MANUAL NO ESPECIFICA CAPACIDAD MINIMA DE AGITACIÓN Y VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO |  | CUMPLE | CUMPLE
26 | INGENIERIA | LABORATORIO DE DIGITALES | Sexto Piso Edificio Sabio Caldas | ANALIZADOR DE ESPECTROS ÓPTICO | 1 | [9 empty] | CUMPLE
27 | INGENIERIA | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Macarena A | Kit Educativo GNSS RTK, NTRIP, RTX antena geodésica externa y Radio 35W | 1 |  |  |  | CUMPLE
28 | INGENIERIA | Laboratorio de Geodesia y Topografía | Macarena A | Estación Total para Topografía | 1 |  |  |  | CUMPLE
29 | INGENIERIA | Laboratorio De Control Facultad de Ingeniería | Septimo Piso Edificio Sabio Caldas | OpenBotV v1 | 6
30 | INGENIERIA | Laboratorio De Comunicaciones Facultad de Ingeniería | Sexto Piso Edificio Sabio Caldas | Generadores de Funciones de 500MHz, 2CH, 2.4 GSa / s, 16bits | 2 | CUMPLE
31 | INGENIERIA | Laboratorio De Digitales Facultad de Ingeniería | Sexto Piso Edificio Sabio Caldas | Osciloscopios de 500 MHz, 2CH, 4GSa / s | 2 |  |  | CUMPLE
32 | INGENIERIA | Laboratorio De Electronica A y B Facultad de Ingeniería | Sexto Piso Edificio Sabio Caldas | Generadores de Contador de frecuencia de 100 MHz, 2 canales, 500 MSa / s, 14 bits, 7 dígitos / s | 11 |  |  | CUMPLE
33 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | EQUIPO DE DESTILACIÓN FRACCIONADA KIT COMPLETO | 5 |  |  |  |  | CUMPLE
34 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | EQUIPO DE DESTILACIÓN EN REFLUJO KIT COMPLETO | 5 |  |  |  |  | CUMPLE
35 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | EQUIPO DE DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR | 4 |  |  |  |  | CUMPLE
36 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | EQUIPO EXTRACTOR SOXHLET EN SERIE KIT COMPLETO | 1
37 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | SHAKER ORBITAL | 1 |  |  |  |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE. LA ESPECIFICACION OFERTADA SE ENCUENTRA RECORTADA EN EL ANEXO 3 | CUMPLE |  | CUMPLE
38 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | CALORÍMETRO DE JOULE | 10
39 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | DESECADOR EN VIDRIO CON LLAVE Y PLACA | 2 | [7 empty] | CUMPLE
40 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | Interface registrador de datos | 2 |  |  |  |  | CUMPLE
41 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | MANOMETRO DIGITAL | 1
42 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | JUEGO DE VISCOSIMETROS CON CAPILAR | 1 |  |  |  |  | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE | CUMPLE
43 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | TERMOMETRO DIGITAL | 4 |  |  | NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO DE TENER TERMOCUPLA TIPO J. SOLO OFRECEN TERMOCUPLA TIPO K | [16 empty] | CUMPLE
44 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUÍMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | CAMARA PARA CROMATROGRAFIA EN CAPA FINA | 2
45 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | SOPORTE STANDARD PARA ELECTRODO | 5 |  | NO CUMPLE. EL SOPORTE ESTADAR PARA ELECTRODO NO CUMPLE PORQUE NO ES UN SOPORTE ESTANDAR O UNIVERSAL Y HACEN REFERENCIA A MODELOS COMPATIBLES SOLO DE LA MARCA OLTAUS | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE
46 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | QUIMICA ORGANICA | LAB. EL PORVENIR | AGITADOR VORTEX | 2 |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE 160 HORAS EN EL TEMPORIZADOR OFRECEN SOLO 1 MINUTO HASTA 16 HORAS Y EN EL ANEXO 3 NO ESPECIFICAN LAS REFERENCIAS DE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS | NO CUMPLE CON RANGO DE REVOLUCIONES POR MINUTO SOLO TIENE 3 VELOCIDADES Y NO PERMITE VELOCIDADES INTERMEDIAS NO INCLUYEN ACCESORIOS CON REFERENCIAS
47 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Laboratorio Microbiología y Bioprospección Medio Ambiental | Vivero | Incubadora | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE PRESENTA UNA INCUBADORA MEMMERT REFERENCIA IN75 CON UN VOLUMEN DE 74 L QUE NO SE PUEDE ACEPTAR POR LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO
48 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Laboratorio Microbiología y Bioprospección Medio Ambiental | Vivero | Microscopios compuestos | 3 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE. LA ESPECIFICACION OFERTADA SE ENCUENTRA RECORTADA EN EL ANEXO 3 | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE
49 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Laboratorio Microbiología y Bioprospección Medio Ambiental | Vivero | Cabina de bioseguridad Clase II Tipo A2 | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE
50 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | BIOLOGIA MOLECULAR | Sede Vivero | CENTRIFUGA MULTIPROPOSITO | 1 | [13 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
51 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL | Sede Bosa Porvenir | Buretas electrónicas | 2 |  |  |  |  | NO CUMPLE. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD |  |  | NO CUMPLE. LA REFERENCIA OFERTADA NO CORRESPONDE A 25 ml. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD | [7 empty] | NO CUMPLE. NO PRESENTA CERTIFICADO DE CALIDAD
52 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE CARTOGRAFIA | Sede Vivero | Estación Fotogramétrica | 1 | [18 empty] | CUMPLE
53 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE DEPORTES | Sede Bosa | DINAMOMETRO DIGITAL DE MANO | 4
54 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE DEPORTES | Sede Bosa | ESTADIOMETRO SECA 213 | 4
55 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE DEPORTES | Sede Bosa | Bascula de medir impedancia | 3
56 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | Sede Vivero | Estacion total | 1
57 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE TOPOGRAFIA | Sede Vivero | Colectora | 1
58 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | SILVICULTURA | Sede Vivero | Refrigerador | 1 |  | NO CUMPLE CON LAS BANDEJAS AJUSTABLES YA QUE EN EL CATALAGO SE INDICA QUE HAY 5 BANDEJAS. |  |  | NO CUMPLE DEBIDO A QUE LAS DIMESIONES OFERTADAS ( 1220 X 630X 1885) SOBREPASAN LAS DIMENSIONES SUGERIDAS POR EL LABORATORIO (660X665X1980). |  |  | CUMPLE |  |  |  |  | NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBIDO A QUE LA INFORMACION ESPECIFICADA EN EL ANEXO NOo. 3 NO COINCIDE CON LO SEÑALADO EN EL CATALOGO. |  | NO CUMPLE EN EL CATALOGO NO SE ESPECIFICA EL NUMERO DE ESTANTES; LAS DIMENSIONES DEL EQUIPOS DIFIERE EN EL CATÁLOGO Y EN EL ANEXO No. 3 | NO CUMPLE DEBIDO A QUE LAS DIMENSIONES OFERTADAS (720X825X2050) SOBREPASAN LAS DIMENSIONES SUGERIDAS POR EL LABORATORIO; EN EL CATALOGO SE INDICA UNICAMENTE 4 ESTANTES
59 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE | Sede Porvenir Bloque I 401 | MONITOR DE PARTICULAS PM10 Y PM2.5 | 1
60 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE FISICA | Sede Porvenir Bloque I 402 | Plano inclinado | 5 |  |  |  |  | CUMPLE | [9 empty] | NO CUMPLE. LA ESPECIFICACION OFERTADA SE ENCUENTRA RECORTADA EN EL ANEXO 3
61 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE FISICA | Sede Porvenir Bloque I 402 | Micrometro | 10 |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE
62 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE FISICA | Sede Porvenir Bloque I 402 | KIT PÉNDULOS FÍSICOS CON SENSOR Y SOFTWARE | 2 |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE
63 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE FISICA | Sede Porvenir Bloque I 402 | Equipo de fricción estática y dinámica | 4 |  |  |  |  | CUMPLE
64 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | LABORATORIO DE FISICA | Sede Porvenir Bloque I 402 | Equipo para caida libre | 2 |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [9 empty] | CUMPLE
65 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Herbario Forestal | Sede vivero | Deshumificador 70 pintas | 1 | [15 empty] | CUMPLE
66 | MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Herbario Forestal | Sede vivero | Medidor de temperatura y humedad | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE
67 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | ALMACEN DE REACTIVOS | SISTEMA PURIFICACION DE AGUA | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE. LA REFERNCIA OFERTADA NO SE NECUENTRA EN EL CATALOGO OFERTADO EN EL ANEXO 3 |  |  |  |  | NO CUMPLE. AGUA TIPO 2 NO CUMPLE CON LA CONDUCTIVIDAD SOLICITADA, OFERYA <20 Us/cm. NO SE PUEDE VERIFUCAR EL SISTEMA DE PARADA POR FALTA DE AGUA |  | NO CUMPLE. OFERTA EQUIPO A 220V, SE SOLICITA A 110. NO SE PUEDE VERIFICAR EL SISTEMA DE PARADA POR FATTA DE AGUA | CUMPLE |  | CUMPLE
68 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | SECUENCIACIÓN | SECUENCIADOR DE ACIDOS NUCLEICOS - MINION | 1
69 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | REFRIGERADOR DE LABORATORIOS | 1 |  |  |  |  | NO CUMPLE. EXCEDE LAS DIMENSIONES EXTERNAS REQUERIDAS | [7 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE. OFERTA A 230V Y SE SOLICITA A 110V. NO SE PUEDE VERIFICAR EXACTITUD DE TEMPERATURA | CUMPLE |  | CUMPLE
70 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIOS DE BIOLOGIA | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | DESHUMIDIFICADOR | 3 | [15 empty] | CUMPLE
71 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE QUIMICA | SINTESIS ORGANICA | ESTUFA UNIVERSAL U HORNO DE SECADO DE 32 LITROS | 2 |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [7 empty] | CUMPLE
72 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE QUIMICA | NANOTECNOLOGIA BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | BAÑO DE AGUA DE 10 L | 1 |  |  |  |  | NO CUMPLE NO ESPECIFICA EN EL MODELO LA ADAPTACION DE LAS GRADILLAS EN EL ACERO Y CAPACIDAD EN EL BAÑO. SOLO LAS MENICIONA. FOLIO 331 |  |  | NO CUMPLE. MENCIONA LA MARAC PERO NO SEÑALAN EL MODELO O REFERENCIA. EN EL FOLIO 140 TAMPOCO SE ENCONTRÓ EN EL ANEXO 3. ES DECIR NO SE SABE SI EL MODELO ES PARA 4 O 10 ETC. SIN EMBARGO LOS MODELOS TIENEN LA VENTAJA DE POSEER ALARMA PARA PROTECCION POR SOBRECALENTAMIENTO Y DEPOSITO DE DRENAJE. PRESENTES LAS GRADILLAS EN ACERO INOXIDABLE ADAPTADAS AL BAÑO. ES UN MODELO MODERNO CON TAPA FUNCIONAL. | [7 empty] | NO CUMPLE. EN EL FOLIO 234 NO ES CLARO SI POSEE PROTECCIÓN POR SOBRECALENTAMIENTO O SI ES SOLO EL CONTROL DE TEMPERATURA.
73 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE QUIMICA | ALMACEN DE QUIMICA | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACION | 4 | [7 empty] | NO CUMPLE. EN EL MANUAL NO SE OBSERVAN DIMESIONES NI POTENCIA (w), IGUALMENTE EL TIPO DE PROTECCION NO ES CLARO. | [5 empty] | NO CUMPLE. EN EL FOLIO 80 Y 81 SE EVIDEAN QUE LA POTENCIA, DIAMETRO DE PLATO Y DIMENSIONES SON MENORES A LAS SOLICITADAS | NO CUMPLE. FOLIOD 184-186 LAS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE NO CUMPLEN, SE OFRECE 220/230V. | NO CUMPLE FOLIO 235 LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SOBREDIMENSIONADAS, SISTEMA DE PROTECCIÓN NO ES EL SOLICITADO, LA POTENCIA ES DE 1050 W, LO SOLICITADO ES 600-650W | NO CUMPLE. FOLIO 165 MANUAL NO CORRESPONDE CON LA REFERENCIA OFRECIDA | NO CUMPLE . EN EL FOLIO 126 EN EL MANUAL NO SE OBSERVAN DIMENSIONES, NI POTENCIA.
74 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE QUIMICA | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | MINICENTRIFUGA | 1 |  | NO CUMPLE. FOLIO 112-113 NO INCLUYE ROTOR DE 32 x 0,2 ml |  |  | CUMPLE | [7 empty] | NO CUMPLE. SE OFRECE UNA MICROCENTRIFUGA NO UNA MINICENTRIFUGA, POR LO QUE EVIDENTEMENTE SUPERA LAS DIMENSIONES PARA LA CABINA DE FLUJO LAMINAR |  |  |  | NO CUMPLE. NO SE EVIDENCOA ESPECIFICACIONES EN EL MANUAL COMO ROTORES, NIVEL DE RUIDO, VELOCIDAD MAXIMA, ADICIONALMENTE OFRECE UNA MICROCENTRIFUGA NO UNA MINICENTRIFUGA, SUPERANDO LAS DIMENSIONES CLARAMENTE | CUMPLE
75 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE QUIMICA | BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR | ACCESORIO PARA SONICADOR Q700 Cool Racks | 1 | [12 empty] | CUMPLE
76 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | SET UNIDAD RADIOACTIVA -GEIGER-MUELLER | 1 | [8 empty] | CUMPLE
77 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | CALORIMETRO CON RESISTENCIA | 8 | [8 empty] | CUMPLE
78 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | ESTROBOSCOPIO CON INDICADOR DIGITAL | 2
79 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | INTERFEROMETRO DE MICHELSON | 2 | [8 empty] | CUMPLE
80 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | LASER He-Ne 5xW CON SOPORTE Y FUENTE DE PODER PARA LÁSER DE 5MV | 1 |  |  | NO CUMPLE . EL EQUIPO NO TRAE OBTURADOR DIRIGIBLE. NO TIENE INDICADOR DIGITAL DE TIEMPO DE OBTURADO PRESELECCIONADO Y TRANSCURRIDO, NI SELECCIÓN DE TIEMPO DE ARRANQUE
81 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | KITS PARA ENERGIAS ALTERNATIVAS | 1 | [8 empty] | CUMPLE
82 | CIENCIAS Y EDUCACION | LABORATORIO DE FISICA MACARENA "A" | LABORATORIOS DE DOCENCIA | CAPACIDAD DE EMISIÓN DE CUERPOS CALIENTES | 1 | [8 empty] | CUMPLE
83 | EMISORA | EMISORA | EMISORA | EQUIPOS PARA TRANSMISIONES, PRODUCCIÓN Y STREAMING | 1 | [5 empty] | CUMPLE