## ANEXO No. 3
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2020
“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE ROBUSTOS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA SEDE EL ENSUEÑO DE LA FACULTAD TECNOLOGICA, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
ANEXO No. 3 FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y OFERTA ECONÓMICA
ITEM | FACULTAD Y/O DEPENDENCIA | LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO | UBICACIÓN | NOMBRE EQUIPO | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CANTIDAD | DESCRIPCION ITEM COTIZADO | MARCA COTIZADA | REFERENCIA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR TOTAL DEL ITEM | GARANTIA OFERTADA EN AÑOS 3, 4, + DE 5 (MESES)
1 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | Osciloscopio de Almacenamiento Digital por subordinación tecnológica | Osciloscopio digital por subordinación tecnológica con ancho de banda de mínimo de 100 MHz, que incluya mínimo 2 canales con una frecuencia de muestreo de mínimo 2 GS/s en cada uno de los canales, con longitud de registro de mínimo 2.5k puntos por canal, independientemente que este encendido un canal o dos canales al tiempo, un sistema vertical de canales analógicos con una resolución mínima de 8 bits, rango de sensibilidad de entrada de 2mV a 5V con acoplamiento de entrada AC, DC, GND y una impedancia de entrada de 1MΩ en paralelo con un condensador que tenga un valor que se encuentre dentro del rango de 15 a 20 pF que permita garantizar que el equipo de medida no afecte el valor real. Debe poseer un sistema horizontal con un rango de tiempo de 2.5ns a 50s por división o superior, con una precisión en base de tiempo menor o igual a 50ppm, al realizar el zoom horizontal debe permitir expandir o comprimir la forma de onda en vivo o detenida. El osciloscopio digital debe contar con mínimo un puerto de interfaz USB en su panel frontal para la conexión de unidades de flash USB y mínimo otro puerto de interfaz USB en la parte posterior para la conexión con el PC. También debe contar con sistema de disparo con modos auto, normal y secuencia única en todos los canales. Del mismo modo el equipo debe permitir análisis de forma de onda matemática con funciones aritméticas (suma, resta y multiplicación), función matemática FFT con botón de acceso directo (este botón puede ser opcional), y con ventana doble para monitorear simultáneamente señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia y 34 mediciones automáticas como mínimo. Debe incluir disparos (trigger) avanzados incluyendo por pulso y por selección de línea de video, función de registro automatizado y extendido de datos, funciones de rango automático, la función de Zoom y la función Autoset que se pueda habilitar y deshabilitar, pantalla mínima de 7 pulgadas WVGA (800X480) con pantalla TFT activa en color. Debe funcionar con alimentación AC de 100/240 V +-10%, a una frecuencia de 50/60 Hz, por temas de eficiencia energética no debe superar una potencia nominal de 30W. Debe contar como mínimo con un contador de frecuencia de 6 dígitos por cada uno de los canales. También debe contar con funciones educativas. Debe contar con el certificado de calibración del fabricante. Debe incluir como accesorios: A) Una sonda de corriente AC/DC con terminal tipo BNC, con rango de frecuencia de CC de mínimo hasta 100kHz. Con corriente de entrada de 50mA a 100A pico. Opción de salida con mínimo las relaciones de transformación de 10 mV/A y 100 mV/A. Deben cumplir con un NIVEL DE SOBRETENSION 600 V (CAT III), también debe cumplir con normatividad IEC61010-2-032 como mínimo. B) Una sonda de prueba pasiva, de mínimo 200 MHz, 1X/10X, con conector BNC de longitud entre 1,2m y 1.5m con punta de gancho retráctil y cable de tierra de 6 pulgadas con una tolerancia de más o menos 1 pulgada, como también herramienta de ajuste de calibración. El Osciloscopio que se desea adquirir debe ser compatible con el Osciloscopio DPO7054C con placa de Inventario 413707 y con las sondas de corriente de referencia A622 con códigos de inventario 2019102800000-2019102800005 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | Multímetro Digital True RMS. | Multímetro digital True RMS, con mediciones de tensión y corriente de verdadero valor eficaz, como también medición de tensión DC hasta 1000 V con resolución máximo de 1 V en este rango y máximo de 0.1mV en los rangos de mV, con una precisión de máximo ± (0.09% + 2) en los rangos inferiores a 1000V y una precisión de ± (0.15% + 2) en el rango de 1000V. Medición de tensión AC hasta 1000 Vrms con resolución máximo de 1V en este rango y de 0.1mV en los rangos de mV, además con precisión de máximo ± (1% + 3). Medición de corriente DC hasta 10 A con resolución máximo de 0.01 A en este rango y 0.01mA en el menor rango de mA, además con una precisión de máximo ± (1% + 3). Medición de corriente AC hasta 10 Arms, con resolución máximo de 0.01 A en este rango y 0.01mA en el menor rango de mA, además con una precisión de máximo ± (1.5% + 3). Medición de resistencia hasta 50 MΩ, con resolución máximo de 0.01 MΩ en este rango y 0.1Ω en rangos menores o iguales a 1kΩ, además con una precisión de máximo ± (0.9% + 1). Medición de capacitancia hasta 10000 µF con resolución máximo de 1uF en este rango y de 0.1nF en rangos menores o iguales a 1uF y precisión de máximo ± (1.2% + 2). Medición de frecuencia mínimo hasta 100 kHz, con resolución máximo de 0.01kHz en este rango y 0.01Hz en los rangos menores o iguales a 100Hz, además con una precisión de máximo ± (0.1% + 1). Medición de temperatura, en un rango inferior mínimo de -40°C a y en el rango superior mínimo de 400°C, con resolución máxima de 0.1°C y precisión máximo de ± (1% + 10). También debe poseer función de medición de continuidad y comprobación de diodos, retención de valores en la pantalla y autohold, rango automático y manual, registro de valores de mínimo, máximo y promedio, pantalla de barra analógica con retroiluminación y resolución mínimo de 6000 cuentas. También debe poseer categoría de seguridad mínimo CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | Multímetro Digital True RMS registrador de datos. | Multímetro digital True RMS con captura de gráficas de tendencias y zoom en las curvas de las tendencias con capacidad para 14 aumentos, también debe poseer filtro AC seleccionable (modo suavizado), medición de tensión en AC rms de hasta 1000V con precisión máxima de 0.4%, medición de tensión en DC hasta 1000V con precisión máxima de 0.025%, medición de corriente en AC rms hasta 10A con precisión máxima de 0.6%, medición de corriente en DC hasta 10A con precisión máxima de 0.05%, medición de resistencia hasta 500MΩ con precisión máxima de 0.05%, medición de frecuencia hasta 100KHz con precisión máxima de 0.005%, medición de capacitancia hasta 100mF con precisión máxima de 1%, medición de conductancia hasta 50nS, medición de temperatura en un rango inferior mínimo de -200°C y en un rango superior mínimo de 1300°C, como también medición de continuidad y comprobación de diodos, medición del ciclo de trabajo, medición del ancho del impulso, medición de dBV y dBm. Debe poseer pantalla con mínimo 50000 cuentas de resolución y retroiluminación, capacidad de almacenamiento de hasta 10000 lecturas, mínimo dos terminales con 50Ω de rango con resolución de 1mΩ y generación de corriente de 10mA, debe poseer filtro pasa bajo, función de tensión de baja impedancia, registro de valores mínimos, máximos y promedio, modo relativo, captura de picos para transitorios de hasta 250µs, interfaz óptica de comunicación con el PC mediante USB, debe poseer categoría de seguridad CAT IV 600V/CAT III 1000V, protección de entrada mínimo IP 42. Debe incluir maletín blando, termocupla y pinzas de caimán. | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | SOLUCION INTEGRAL SISTEMAS DE POTENCIA | Solución integral sistemas de potencia, que debe incluir lo siguiente: A) Motor Brushless DL2108T26 con controlador de potencia 1kW, control del sistema en frecuencia y tensión, debe poseer sistema de frenado mecánico. Salida en decodificador, sistema de control y monitoreo, pulsador de arranque y parada con sistema de parada automática con alarma de emergencia y software para pc con conexión RS485. B) Generador síncrono trifásico DL1026A con devanado de armadura trifásico e inductor liso, apto para ser usado como generador o motor síncrono. con potencia nominal de 1.1kW, tensión generada de 220VAC/380VAC (D-Y) y corriente de 2.9/1.7A (D-Y), velocidad nominal de 3600rpm, alimentación de devanado de excitación de 200V/0.3A e índice de protección IP 23 y aislamiento tipo F. C) Base universal DL1013A con estructura en aleación de aluminio, con bases de goma antivibraciones, integrado con guías de deslizamiento para fijar una o dos máquinas rotativas compatibles con equipos DeLorenzo. Debe incluir protección de acoplamiento y dispositivo para bloqueo de rotor. Todos los equipos deben ser compatibles con equipos DeLorenzo atendiendo subordinación tecnológica. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Tecnología en electricidad | Piso 3, Edificio Techne | SOLUCIÓN INTEGRAL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS POR SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA | Solución integral de máquinas eléctricas rotativas por subordinación tecnológica, debe incluir los siguientes ítems: A) Modelo: 3040: Motor Jaula de Ardilla. Tensión nominal 220V/380V (Delta/Y) Frecuencia de operación: 60 Hz Velocidad nominal: 3360 RPM Potencia nominal: 300w a 370W FP de 0.69. B) MOD. 3196, W/t 3196-m-50: Juego de cables de conexión de seguridad, 16 A, para el uso de circuitos de baja tensión. Con recubrimiento de PVC flexible, enchufes de seguridad con toma de seguridad axial en ambos extremos. Con base soporte C) Modelo: 3004-02-05: Módulo de fuentes de tensión de 300W con estructura metálica con panel frontal barnizado al fuego y tratado contra el óxido, con pintura electrostática el cual contiene: salida de tensión DC variable de 0 a 230 V capaz de entregar 2 A con voltímetro y amperímetro digital, salida de tensión DC fija de 200 VDC capaz de entregar 2A con amperímetro digital, protección termomagnética diferencial en tomas de tensión de red, conector para protección máxima. D) Modelo: 3140: Shunt Wound Machine Motor DC Shunt en derivación 0.25kW Tensión nominal 220VDC Tensión de campo 220VDC Velocidad 3600RPM potencia nominal: 0,25Kw (mot) / 0,2kW(gen). E) Modelo: 3012: Regulador de campo para a.c. y d.c. motores 0,1- 0,3kW Resistencia: 0-100% lineal, continuamente variable. F) MOD.6030B: Rail bed for all electrical machines, tabletop | 6 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE PRODUCCIÓN | EDIFICIO TECHNE PISO 3 | PLANTA DE EXTRACCIÓN SÓLIDO LÍQUIDO Y LÍQUIDO-LÍQUIDO | La planta de extracción sólido-líquido y líquido-líquido PESL-L está compuesta por el sistema de calentamiento, el sistema de extracción, el condensador, el sistema de concentración del extracto, los tanques colectores de solvente, el sistema de vacío, y el tablero de control. El equipo permite realizar el proceso de extracción, la concentración del extracto y la recuperación del solvente, tanto en operación por lotes como en continuo. El equipo es robusto, durable, construido en acero inoxidable 304 con acabado brillante. Puede ser utilizado para una gran diversidad de aplicaciones de extracción con solventes y para actividades de docencia, investigación, y extensión. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE PRODUCCIÓN | EDIFICIO TECHNE PISO 3 LABORATORIO HAS | COMPRESOR | Dispositivo que permite aumentar la presión de con el fin de desplazar un fluido, se usa para comprimir y almacenar aire, con el fin de generar la fuerza para movimiento de actuadores en un sistema integrado, este hace parte integral del Sistema HAS. Que cuente con las siguientes especificaciones: Desplazamiento Nominal CFM o PCM : 6 cfm / 160 l/min, Presión de Trabajo: 8 kg/cm2 or 115psi, Máxima Presión de Trabajo: 10 kg/cm2 or 150 psi, RMP: 1720, Capacidad Tanque: 30 lts., Potencia Motor: 2hp or 1.5 kW, Peso: 83 Kg / 180 lbs, Ruido: 62BA, Otras características: Gabinete con aislamiento acústico, Sistema de drenaje automático, Excelente ventilación, Carcasa de acero a prueba de fuego., Encendido y apagado automático | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | TECNOLÓGICA | Laboratorios y Talleres de Mecánica - LABORATORIO DE DISEÑO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO-PLÁSTICOS | Techne Segundo Piso | SOLUCIÓN INTEGRAL DE ESCANEO 3D DE GRADO METROLÓGICO | 1. Sensor Escáner: • Resolución mínima de 5 Megapíxeles • Distancia entre puntos igual o inferior a 0.12 mm • Exactitud o Máximo Error Permitido de medición de la longitud MPEE debe ser igual o inferior a 0.045 mm • Volumen de escaneo igual o superior a 210 mm x 140 mm x 80 mm • El equipo de Escaneo en 3D deb ser entregado en un estuche duro que sea capaz de resistir impactos y facilitar su trasporte y almacenamiento • El equipo de escaneo debe ser entregado con todos sus cables y accesorios para el correcto funcionamiento y puesta en marcha • El equipo debe incluir los elementos necesarios para su calibración • El escáner debe contar con un certificado de calibración con trazabilidad internacional • Para garantizar y asegurar la repetibilidad del proceso de escaneado se requiere que la adquisición de la nube de puntos sea automatizada, por tanto, el usuario no debe manipular o mapear el objeto a escanear y el escáner debe permanecer en un punto estático. 2. Mesa giratoria automática: • Soportar como mínimo 20 kg • Diámetro mínimo de 200 mm • Debe ser motorizada y permitir el escaneo automático de piezas 3. Equipo de cómputo portátil de alto rendimiento para manejo de nubes de puntos o mallas escaneadas: • Tarjeta de video mínimo de 6 GB GDDR5 • Procesador Intel Core i7 o Xeon de mínimo 4 núcleos • Mínimo 16 GB de RAM • Pantalla mínima de 17 pulgadas • Disco Duro mínimo 1 TB • Sistema operativo: Windows 10 4. Trípode y/o stand móvil • Debe ser compatible e incluir los accesorios necesarios para el acoplamiento del escáner 5. Aplicación o softwares necesarias para el proceso de escaneo, procesamiento y medición • La aplicación debe tener la capacidad de manejar el procesamiento y el refinamiento de datos de nube de puntos y/o mallas • Contar con capacidad de comparar y validar las superficies de los sólidos escaneados con los archivos CAD NATIVO de las piezas • Debe tener la capacidad de elaborar informes personalizados • Exportación de datos en formatos ASCII, POL STL • La aplicación debe contar con la capacidad de importación de los archivos nativos de los siguientes programas CAD: SolidWorks, NX o Unigraphics, AutoCAD. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1 y 2 | Solución integral: equipo para caída Libre Subordinación Tecnológica | Solución integral por subordinación tecnológica con los equipos que existen el Laboratorio de Física Marca Leybold: Equipo para estudiar los fenómenos físicos de gravedad sobre los cuerpos. Incluye Diez (10) placas de contacto grande Ref. 33623, bola de acero , Siete (7) imanes de sujeción con manguito Ref. 33621. Siete (7) adaptadores de imán de retención con un mecanismo de liberación Ref. 33625, Siete (7) contadores S Ref. 575471NA, Siete (7) Soporte en V de 28 cm Ref. 30001, Siete (7) varilla de soporte ∅ 12 mm, 150 cm Ref. 30046, catorce (14) mordazas múltiples cuadradas Ref. 30101,Diez (10) cables de conexión Ref. 50135 y Diez (10) cables de conexión Ref. 50136. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Mecánica 1, 2 y 3 | Solución Integral: equipo para movimiento uniformemente acelerado por Subordinación Tecnológica | Solución integral por subordinación tecnológica con los equipos que existen el Laboratorio de Física Marca Leybold: Equipo para estudiar y registrar movimientos rectilíneos unidimensionales. Incluye: Siete (7) carril de 1,5m Ref. 337130, Siete (7) carros Ref. 337110, Catorce (14) barrera de luz multiuso Ref. 337462 Siete (7) pares de masas adicionales Ref. 337114, Siete (7) porta pesas de 10g Ref. 315411, Veintiocho (28) pesas ranuradas de 10g Ref. 315418, Siete (7) rueda de radios multiuso Ref. 337464, Siete (7) Soporte para rueda de radio multiusos Ref. 337463, Catorce (14) cables de unión de 6 polos 1,5m Ref. 50116 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
11 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS | Edificio Techne piso 7 Laboratorio de Física Electromagnética 1 | Solución integral: Líneas equipotenciales | Solución integral equipos para líneas equipotenciales y líneas de campo, compuesto por: Siete (7) Cubeta electrolítica, cada una debe incluir como mínimo: 1 cubeta de plástico de minimo 16 X 10 cm minimo 2 cm de alto, 2 electrodos de barra con conectores de 4mm, 2 electrodos de disco redondo con conectores de 4mm, 1 electrodo anular (todos los electrodos deben ajustarse al tamaño de la cubeta), Siete (7) Fuente de alimentación Requisitos mínimos: Tensión de salida: 0. .. 16 V, continuamente ajustable, Salida de corriente: 0 ... 5 A, continuamente ajustable, Dos display de 3 dígitos uno para voltaje y otro independiente para corriente, Conexión por medio de enchufes de seguridad 4-mm, Tensión de la red: 115 V/60 Hz, debe tener aislamiento galvánico para protección del estudiante, Nueve (9) Multímetro digital: Estas especificaciones son las mínimas requeridas para el desarrollo de las practicas del laboratorio de Física: pantalla LCD de 3 1/2-digitos, con botón para iluminación, Selección de rangos manual, Medida de temperatura (debe incluir termocupla y de ser necesario el adaptador), Auto apagado e indicador de batería baja. DCV: 200 mV/2/20/200/600 V; 100µV; +/- 0,5 % + 3 dgt. ACV: 200 mV/2/20/200/600 V; 100 µV; +/- 0,8 % + 5 dgt. Freq. Rango: 40 ... 400 Hz DCA : 2/20/200 mA/10 A; 1 µA; +/- 0,8 % + 3 dgt. ACA: 2/20/200 mA/10 A; 1 µA; +/- 1,0 % + 5 dgt. Freq.-Rango: 40 ... 200 Hz Ohm: 200 Ω/2/20/200 kΩ/2/20/2000 MΩ; 0,1 Ω; +/- 0,8 % + 3 dgt. Capacitancia: 20/200 nF/2/20/200 µF; 10 pF; +/- 2,5 % + 20 dgt. Inductancia: 2/20/200 mH/2/20 H @ 200 Hz; +/- 2,5 % + 20 dgt. Frecuencia: 2/20/200/2000 kHz/10 MHz; 1 Hz; +/- 1,0 % + 10 dgt. Temperatura: -20 ... +1000°C; 1°C; +/- 1,0 % + 4 dgt. Alimentación Batería de 9 V Debe incluir accesorios: maletín protector para transporte individual, sondas de test (par de puntas) , Termocupla tipo K de ser necesario incluir el adaptador, batería y manual | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Estereomicroscopio | Especificaciones Técnicas: Cabeza Binocular inclinada a 45° y rotable 360º con distancia interpupilar de 48 a 75mm, con ajuste de dioptrías +-5 en los dos tubos porta oculares. Toda la óptica construida con prismas Oculares gran angulares WF10X / F.N. 23 permite usuarios con anteojos Relación de aumento Zoom de 6.7 : 1, Distancia de trabajo de 110mm Rango de magnificación: 0.75X - 5X Estativo para SMZ-171 con iluminación Incidente/Transmitida con área de trabajo grande, tipo poste, que permite la posibilidad de conectar fuentes externas de iluminación en la parte trasera, incluye dispositivo selector para iluminación transmitida LED o externa Iluminación LED reflejada y transmitida de 3W con control de intensidad individual con espejo metálico inclinado en 45 grados y abatible Fuente de poder universal de 100V-240V, 50 - 60Hz | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Cabina de Extracción de Gases Sin Ducto | Características Técnicas: Cabina extractora de gases y humos con filtro de carbón activado con un filtro adicional de carbón activado. Lámpara UV y led. Display y velocímetro para velocidad del aire ajustable mínimo 9 niveles sistema de ventana motorizada regulable en altura. Panel de control por microprocesador y pantalla led alarma para flujo de aire bajo 2 Tomas eléctricos y servicios (agua, vacío, gas/nitrógeno) Puerto para muestreo de aire filtrado Alarma de flujo y alarmas para estado de saturación de los filtros Controlador de velocidad interno manual (uso por personal autorizado) Llave para la puerta de los filtros Visibilidad de 360°, cumple con estándares OSHA, ANSI y estándares relevantes para asegurar la operación segura Tamaño nominal 1.200mm mas o menos 5% Conexión a 110V. Se debe entregar instalada y con todos los filtros y accesorios para su puesta en funcionamiento. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Refractómetro Digital | Especificaciones técnicas: Rango de Medición Brix 0.000 a 5.000%, índice de refracción (RI) 1.330150 a 1.341500, exactitud de la medición: Brix ±0.005%, índice de refracción (RI) ±0.000010 (20°C) ( Bajo temperatura ambiente específica y a temperatura constante ), rango de temperatura de la muestra: 15.00 a 30.00°C, Consumo de Poder: 65VA, Indicación mínima: Brix 0.001%, Índice de Refracción (RI) 0.000001, Temperatura 0.01°C. Fuente de Poder: AC 100 a 240V, 50/60Hz | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Bombas de Vacío | Para laboratorio , apta para filtración por membrana en análisis microbiológico con vacuo metro y regulador de presión Debe ser de diseño ultra pequeño y compacto, producir bajo nivel de ruido y ahorrar espacio para uso en las cabinas de bioseguridad, Se debe entregar con su respectiva conexión y todos los accesorios necesarios para el funcionamiento con el equipo de análisis microbiológico con el que cuenta el laboratorio de Química de la Facultad Tecnológica. Especificaciones: - Nivel de ruido menor a 50dB. - Rata de flujo: Mayor a 22 L/min - Vacío mínimo: 25.5" Hg -Presión máxima 60psi- flujo máximo 1.10 cfm Potencia entre130W y 160W - Libre de aceite. Tipo de motor :capacitor permanente. Ciclo de trabajo: continuo- potencia 1/8 HP. Peso máximo 7.5 Kg - Alimentación de: 110 V -115 V / 60 Hz. Cada bomba debe incluir: - Trampa de Agua Especialmente diseñada para la protección de bombas de vacío, con membrana de PTFE. Tamaño de poro de 0,45 µm - Manguera de Caucho para Sistemas de Filtración al vacío (2 m) - Membrana de neopreno, de alto desempeño. Diseñada para filtraciones recurrentes de 3 y 6 puestos Vacío final 70 o 100 MB para mas potencia | 4 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Congelador | Volumen mínimo 260 litros. Rango de temperatura: -14° to -25°C Exactitud 0,1 °C Descongelamiento: Manual Aislamiento con poliuretano que asegura desempeño consistente y bajos costos operacionales libre de CFC. Refrigerantes R134A libres de CFC Exteriores en acero en pintura antielectrostática blanca. Equipos usados para aplicaciones de laboratorio no critica Alimentación:: 115 V / 60 Hz / 110 W | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
17 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Centrífuga | Centrífuga universal. Características técnicas: Capacidad Max con Rotores basculantes: 4 x 145ml Velocidad máxima con Rotores basculantes: 4.500 rpm (con rotor ) Velocidad mínima con Rotores basculantes: 300 rpm (con rotor ) Max RCF con Rotores basculantes: 3.260 xg (con rotor ) Capacidad Max con Rotores de ángulo fijo: 6 x 50 ml Debe Incluir un paquete de tubos Falcon de 50ml. por 500 unidades y un paquete de tubos Falcon de 15ml. por 500 unidades. Velocidad máxima con Rotores de ángulo fijo: 16.000 rpm (con microclic rotor 24 x 2) Velocidad mínima con Rotores de ángulo fijo: 300 rpm (con microclic rotor 24 x 2) Max RCF con Rotores de ángulo fijo: 24328 xg (con microclic 24 x rotor 2) Sistema de control: Microprocesador. Unidad de inducción sin escobillas, directo. Sistema de cierre del rotor: Auto-Lock de intercambio de rotores. Sistema de detección de desequilibrio Velocidades mínimas de Aceleración / deceleración: 2 (estándar y suave). Cámara de centrifugación: Acero inoxidable pulido. Rango Max Timer: 99h, 59 min + continuo. Alimentación: 120 V / 60 Hz. Bajo niveles de Ruido: máximo 63 dBA | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
18 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS | Edificio Techne Piso 7 Laboratorio de Química Aplicada | Autoclave | Especificaciones Técnicas Autoclave automática vertical Esterilizador eléctrico a vapor, Capacidad minima97,7: 40/litros. cámara diámetro mínimo de 31/50 cms de diámetro en acero SUS 304. Temperatura de trabajo 105-136°C.Circulacion interna de agua de vapor. Sistema de seguridad sobre temperatura. Interruptor de encendido/apagado y luz piloto. Manómetro de control de vapor. Apagado automático después de finalizado el ciclo. Válvula de seguridad de exceso de presión.l Voltaje: 110/230VAC 50/60Hz Debe traer la canastilla en acero inoxidable para organizar y disponer los implementos. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
19 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Electrónica | EDIFICIO TECHNÉ Piso 6 Lab. De Telecomunicaciones | Analizador de Espectro con Software SignalVuPC-EDU, Software DataVu-PC y Kit de antenas | Analizador de espectro USB tiempo real, rango de frecuencia de 9khz a 6.2 Ghz, con una sensibilidad de -181dBm, Especificaciones ambientales, de choque y vibración Mil-Std 28800 Clase 2 para uso en condiciones difíciles, barridos rápidos (2 por segundo) en todo el intervalo de 6.2 GHz para una detección rápida de señales desconocidas, el ancho de banda de adquisición de 40 MHz permite el análisis vectorial de banda ancha de los estándares modernos, duración mínima de la señal tan corta como 27 μseg capturada con 100% de probabilidad de intercepción. Incluye: cable USB 3,0 (1m), adaptador y antena para el funcionamiento, Incluye pantalla de visualizacion portátil Lenovo Corei7, 8G Ram, pantalla 14". SignalVuPC-EDU, Software completo para analisis (analisis de señal avnazada incluida pulsos, analisis de audio AM/FM/PM y analisis de audio directo, Medicion del tiempo de estabilizacion frecuancia/fase, analisis de modulacion de proposito general, analisis OFDM, analisis aplicacion WLAN 802.11a/b/g/j/p, WLAN 802.11n, WLAN 802.11ac, analisis APCO P25, mediciones SIG de Bluetooth basic LTE Tx, mediciones de RF LTE, estudio y clasificiacion de señales. Es una licencia perpetua. El kit de antenas de campo cercano , 4 antenas de alto rendimiento diseñadas para las tareas de diagnóstico de RF más exigentes: RFEAH-25 - Bucle en H de 25 mm, RFEAH-15 - Bucle en H de 15 mm, RFEAH-5 - Bucle en H de 5 mm, RFEAE-10 - Campo electrónico de 10 mm. Las tres antenas magnéticas H-Loop son antenas muy sensibles, compactas y fáciles de usar para todo tipo de fuentes de radiación. A medida que el diámetro de la antena se acorta, la antena aumenta la resolución espacial a costa de una pérdida de sensibilidad; debe seleccionar RFEAH-25 para obtener la mejor sensibilidad con conectores, circuitos integrados grandes y trazas de señales aisladas, mientras que RFEAH-5 funciona mejor para trabajos selectivos muy estrechos en una PCB poblada con trazas de señales cercanas. RFEAH-15 es un buen compromiso intermedio. El software de análisis DataVu-PC para aplicaciones de grabación y reproducción que facilita la búsqueda en grandes conjuntos de datos para cualquier señal de interés. Puede usar disparadores para comenzar a grabar, minimizar los requisitos de almacenamiento mediante ventanas y automatizar la búsqueda de señales con herramientas como máscara de frecuencia, palabras descriptivas de pulso y mercados inteligentes. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
20 | TECNOLÓGICA | Laboratorios de Electrónica | EDIFICIO TECHNÉ Piso 6 Lab. De Telecomunicaciones | Analizador de Señales | Analizador de Señales : Equipo debe incluir las siguientes funcionalidades en un solo equipo de medida: Analizador de Señales de 9 KHz hasta 13.5 GHz: Especificaciones Generales como Analizador de Señales: - Rango Dinámico: 168 dB. - TOI: > +/-15 dBm. - DANL: -153 dBm/Hz - Análisis de señales: Ej: QPSK, 16QAM, π/4DQPSK, etc. - Diagrama de OJO. - Medición de EVM. - Analisis bandwidth extension hasta 31,25 MHz. * Generador Vectorial de 250 KHz hasta 6 GHz: Especificaciones Generales como Generador Vectorial: - Patrones preinstalados: W-CDMS, HSDPA, GSM / EDGE, ISDB-T/CS/BS/CATV, WLAN IEEE802.11 a/b/g), BLUETOOTH - Memoria 1 GB = 256 Msamples. *Analizador de Espectro de 9 KHz hasta 13.5 GHz: Especificaciones Generales como Analizador de Espectro: - Rango Dinámico: 168 dB. - TOI: > +/-15 dBm. - DANL: -153 dBm/Hz - Mediciones automáticas por defecto: Channel Power, Occupied bandwidth, Adjacent Channel Leakage Power, Spectrum Emission Mask, Spurious Emission, Burst Average Power, Frequency counter, 2- tone 3rd-order Intermodulation Distortion. Configuración: Analizador de señales 9KHz to 13.5GHz. Oscilador de alta estabilidad. Analysis Bandwidth Extension to 31.25MHz. Análisis de Ancho de banda hasta 31.25MHz Analysis Bandwidth 10MHz. Análisis de Ancho de banda hasta 10 MHz RF Preamplifier; 100 kHz to maximum 6 GHz. Preamplificador de RF; desde 100 kHz a 6GHz. Phase Noise Measurement Function. Función de medidas de ruido de fase. Noise Figure Measurement Function Función de medidas de figura de ruido. BER Measurement Function. Función de medición de BER: Bit Error Rate (Razón de Errores de Bit) Generador de señales vectoriales desde 250 kHz a 6GHz. Low Power Extension for Vector Signal Generator. Extensión de baja potencia para Generador de señales vectoriales. Internal Signal Generator Control Function Función interna de Generador de señales. ARB Memory Upgrade 256 MSa for Vector Signal Generator. Memoria ARB de 256 Megamuestras para el generador de señales vectorial. AWGN. Generador ruido gaussiano. Vector Modulation Analysis Software Software de análisis modulación vectorial. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
21 | TECNOLÓGICA | Suelos - Pavimentos - Concretos | Piso 1, Edificio Techne | Modulo resiliente | Solución integral para la para la realización de ensayos de módulo resiliente con transductor de desplazamiento lineal rango 20 mm, un soporte LVDT, un transductor de presión de poro de 1 MPa, un módulo de software GDSLAB para módulo resiliente, un soporte de placa para consolidación automática, una fuente de 24 vdc, 0,63 Amperios, una caja de aluminio de 88,9x34,9+x29,5mm, celda de carga interna sumergible de 10 kN, kit de preparación para muestras de 100 mm de diámetro | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
22 | TECNOLÓGICA | Suelos - Pavimentos - Concretos | Piso 1, Edificio Techne | Equipo para determinar la resistencia mecánica de los agregados gruesos por el método de 10% de finos | Un recipiente de medida, cilíndrico de 115 mm de diámetro interior y 180 mm de altura, un cilindro de ensayo de Ø 154 mm x 127 mm de altura, un plato base en acero Ø 275 mm y 19 mm de espesor, un pistón de acero de Ø 152 mm con agarraderas y escala graduada en mm, una varilla de compactación 5/8” x 600 mm | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [11 empty] | 0
NOMBRE DE LA EMPRESA:______________________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL:________________________________________________________________________
FIRMA:_________________________________________________________________________________________