## ítem a ítem inicial CP 004-26
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004 DE 2026
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, ARTES –ASAB, DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS
EVALUACIÓN TÉCNICA ÍTEM A ÍTEM
ITEM | FACULTAD | LABORATORIO DE DESTINO | UBICACIÓN DEL LABORATORIO | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | 1. C.I. GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S NIT.: 830.067.880 - 4 | 2. KASALAB NIT: 900745087-2 | 3. CAHOZ INVERSIONES NIT : 900730558-4 | 4. CTL COMPANY SAS NIT.: 900.0026.709-0 | 5. OFIBOD NIT: 860.047.726-1 | 6. SUCONEL NIT: 890.943.055-0 | 7. ANDIVISION NIT: 830.088.172-8 | 8. INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S. - NIT.: 830505910-7 | 9. CASA CIENTÍFICA NIT. 860.502.528-1 | 10. LAB BRANDS S.A NIT.: 860.028.662-8 | 11. NUEVOS RECURSOS S.A.S. NIT: 830.014.721-4 | 12. KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2 | 13. ICL DIDÁCTICA SAS. NIT: 830.007.414-9 | 14. CASA HERMES LTDA NIT: 890.204.286-5 | 15. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS NIT : 900.966.150 - 7 | 16. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT: 900.410.611-4 | 17. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS. NIT: 830.065.750-6 | 18. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S NIT : 900393949-4 | 19. DATUM INGENIERIA SAS NIT : 830.136.779-4 | 20. ELECTRONICA I+D SAS NIT: 900.034.424-0 | PRESENTA O DESIERTO | VALORES DESIERTOS | CANTIDAD OFERTAS
1 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | SIERRA ACOLILLADORA | 1 | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
2 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | LIJADORA DE BANDA | 1 | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
3 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | LIJADORA DE TAMBOR | 1 | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
4 | ARTES-ASAB | TALLER MADERAS | PATIO TALLERES | RUTEADORA DE COLUMNA | 1 | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
5 | ARTES-ASAB | TALLER METALES | PATIO TALLERES | SIERRA SINFÍN P/METAL | 1 | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0
6 | ARTES-ASAB | TALLER DE CERAMICA | Taller B -016 | TORNO PARA CERAMICA | 6 | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0
7 | ARTES-ASAB | Corporeidad | Sedes de Arte Danzario | CINTA ADHESIVA DE GRADO PROFESIONAL (TIPO GAFFER´S) NEGRA | 2 | CUMPLE | [19 empty] | DESIERTO |  | 0
8 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | PRESIÓN HIDROSTÁTICA EN FLUIDOS | 1 | [10 empty] | NO CUMPLE No cuenta con brazo de palanca con contrapeso regulable |  | NO CUMPLE El material del soporte no es metálico. |  | NO CUMPLE El material del soporte no es metálico. |  | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO |  | 0
9 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR | 2 | [12 empty] | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO |  | 0
10 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | VISCOSÍMETRO DE BOLA | 1 | [10 empty] | NO CUMPLE La temperatura del equipo se sale del rango solicitado |  | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE La temperatura del equipo se sale del rango solicitado |  |  |  | DESIERTO |  | 0
11 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | KIT DE REJILLAS (MÍNIMO 4 UNIDADES) | 2 | [12 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO | 24039996 | 0
12 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [6 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [6 empty] | DESIERTO |  | 0
13 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Física | Macarena A | BOMBA DE CALOR | 1 | [10 empty] | NO CUMPLE Presión baja supera especificación requerida. |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO |  | 0
14 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | BAÑO DE AGUA TERMOSTATADO | 1 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
15 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | HORNO DE SECADO | 1 |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
16 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | AGITADOR DE PLACA MAGNÉTICA CON CALENTAMIENTO DE MÚLTIPLES POSICIONES | 1 | [11 empty] | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
17 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Biología | Edificio de Laboratorio Macarena B | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 2 | NO CUMPLE. No cumple caractersiticas tecnicas de niveles de ruido | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  |  |  | NO CUMPLE No cumple caractersiticas tecnicas de niveles de ruido |  |  | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO |  | 0
18 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | REFRIGERADOR (2 A 8°C) CONGELADOR (-20 A -40 °C) DUAL | 1 | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
19 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | AUTOCLAVE VERTICAL DE PISO | 1 |  | NO CUMPLE No cumple la especificación de temperatura, presión de trabajo y dimensiones. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
20 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | AGITADOR ORBITAL CON INCUBACIÓN | 1 |  | NO CUMPLE No cumple con la especificación de temperatura mínima. | NO CUMPLE. El oferente no registro en su totalidad las especificaciones tecnicas del item 20 en el anexo 3, Formulario de especificaciones tecnicas minimas y propuesta economica, conforme a lo exigido en el pliego de condiciones. |  |  |  |  | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE No cumple con la especificación técnica correspondiente a las dimensiones requeridas. | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO |  | 0
21 | Ciencias Matemáticas y Naturales | Laboratorio de Química | Edificio de Laboratorio Macarena B | INCUBADORA DE CONVECCIÓN NATURAL | 1 |  | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE No cumple con la especificación técnica correspondiente a las dimensiones requeridas. | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO | 67830000 | 0
22 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CIENCIAS BÁSICAS FT - LABORATORIO DE ÓPTICA Y MODERNA | EDIFICIO TECHNE PISO 7 | CUBETAS DE ONDA CON LÁMPARA LED | 6 |  |  |  | CUMPLE | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO | 0 | 0
23 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | BALANZA ANALÍTICA | 1 | CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | [8 empty] | DESIERTO | 0 | 0
24 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | KIT DE CARACTERIZACIÓN | 1 | [7 empty] | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
25 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL | 7 | [7 empty] | CUMPLE | [11 empty] | CUMPLE | DESIERTO | 22529477 | 0
26 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | EDIFICIO TECHNE 3ER PISO, GEIO | IMPRESORA 3D | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
27 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL - LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA | BLOQUE 7 PISO 1 | SISTEMA GNSS | 1 | [15 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE Se evidencia incumplimiento de lo establecido en el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual señala expresamente que el anexo debe diligenciarse sin modificar su contenido y que la ausencia de la información técnica completa, incluidas marcas y referencias ofertadas, constituye causal de rechazo. Por lo anterior, la Universidad concluye que el oferente no cumple integralmente con los requerimientos técnicos |  | DESIERTO |  | 0
28 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL - LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA | BLOQUE 7 PISO 1 | ESTACIÓN TOTAL | 6 | [15 empty] | CUMPLE |  |  | NO CUMPLE Se evidencia incumplimiento de lo establecido en el numeral 3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, el cual señala expresamente que el anexo debe diligenciarse sin modificar su contenido y que la ausencia de la información técnica completa, incluidas marcas y referencias ofertadas, constituye causal de rechazo. Por lo anterior, la Universidad concluye que el oferente no cumple integralmente con los requerimientos técnicos |  | DESIERTO |  | 0
29 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL - LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA | BLOQUE 7 PISO 1 | BIPODE | 25 | [15 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE | NO CUMPLE ya que se evidencia la ficha técnica donde se evidencian características claves como el material, peso y longitudes máximas y mínimas del ítem en cuestión, sin embargo, no se puede verificar la referencia en el anexo 3 consignado anteriormente, por lo que no se puede verificar el elemento de entrega con la ficha técnica enviada. |  | DESIERTO |  | 0
30 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE ELÉCTRICA - LABORATORIO DE SOFTWARE APLICADO I y LABORATORIO DE SOFTWARE APLICADO II (7) LABORATORIOS DE INFORMÁTICA SISTEMAS AUTONOMOS (1) | BLOQUE 4, PISO 3, EDIFICIO TECHNÉ, PISO 5 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE KITS DE ROBÓTICA EDUCATIVA | 1 | [16 empty] | CUMPLE |  |  |  | DESIERTO |  | 0
31 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE ELÉCTRICA - LABORATORIO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 3 | MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS | 6 | [5 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE El oferente en el anexo 3 establece que el equipo cuenta con: - Medida en el orden de microamperios, sin embargo, en el manual (página 60) el rango inicia en 60,00 mA - Resistencia mínimo hasta 100MΩ, sin embargo, en el manual (página 60) el valor máximo de resistencia es de 50MΩ - Medida de frecuencia hasta 500 kHz, sin embargo, en el manual (página 61) el valor máximo de frecuencia es de 100 kHz - Medida de Temperatura hasta mínimo 600°C, sin embargo, en el manual (página 61) el valor máximo de temperatura del equipo es de 400°C | [5 empty] | CUMPLE | [5 empty] | NO CUMPLE El oferente en el anexo 3 establece que el equipo cuenta con: - Resistencia mínimo hasta 100MΩ, sin embargo, en el manual (página 339) el valor máximo de resistencia es de 60MΩ - Capacitancia hasta 10mF, sin embargo, en el manual (página 339) el valor máximo de medida de Capacitancia es hasta 6mF. - Medida de frecuencia hasta 500 kHz, sin embargo, en el manual (página 339) el valor máximo de frecuencia es de 100 kHz | DESIERTO | 157859254 | 0
32 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE ELÉCTRICA - LABORATORIO ESPECIALIZADO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 3 | TACÓMETRO DIGITAL | 6 | [12 empty] | CUMPLE | CUMPLE | [6 empty] | DESIERTO | 6680517 | 0
33 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE INFORMÁTICA SISTEMAS AUTONOMOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 5 | SOLUCIÓN INTEGRAL DE BRAZO ROBÓTICO DE 4 GRADOS CON PLATAFORMA MÓVIL | 1 | [12 empty] | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0
34 | TECNOLÓGICA | LABORATORIOS DE INFORMÁTICA SISTEMAS AUTONOMOS | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 5 | ROBOTS BUGGYS | 1 | [12 empty] | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0
35 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | ACCESS POINT | 10 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
36 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | SD-WAN | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
37 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | BOBINA DE LANZAMIENTO PARA DISPOSITIVO ( OTDR) | 2 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
38 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | VÁLVULAS PROPORCIONALES 4-20MA ASCO SERIE 908 | 2 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
39 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | SENSOR ELECTRODO PH TYPE A5F1/ A5G3 DRYLOC, PH SENS FK 1K DRYLC NPT, 3-2724-00 | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
40 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | MULTÍMETRO DIGITAL DE MANO PORTÁTIL | 14 | [5 empty] | NO CUMPLE El equipo ofertado no cumple con los rangos máximos requeridos en los siguientes parámetros: Inductancia (Henrios): Solo alcanza 99.999 H, quedando por debajo de los 2,000 H solicitados. Resistencia (Ohmios): Solo alcanza 9.9999 MΩ, quedando por debajo de los 20 MΩ solicitados. | [6 empty] | CUMPLE |  | NO CUMPLE El equipo ofertado no cumple con los rangos máximos requeridos en los siguientes parámetros: “Capacidad de Memoria Función de almacenamiento y recuperación con capacidad para 1,000 registros;” • “Pantalla y Visualización Pantalla LCD retroiluminada con cuentas y tasa de medición de 2 veces por segundo.” Al revisar el catálogo del fabricante presentado para el equipo marca UNI-T, referencia UT197PV, específicamente en los folios 189 al 193, se evidencia que el catálogo no especifica la información técnica requerida por la universidad. | [5 empty] | DESIERTO |  | 0
41 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | MEDIDOR LCR DE MANO -PORTÁTIL | 5 | [5 empty] | NO CUMPLE El equipo ofertado no cumple con los rangos máximos requeridos en los siguientes parámetros: no es posible corroborar que cumple las características técnicas : El equipo cuenta con 5 frecuencias de prueba (100Hz, 120Hz, 10kHz, 100kHz), lo cual es inferior lo especificado en el pliego de condiciones mediante la Adenda N°1 que especifica: “Frecuencia de salida ajustable mediante puntos de prueba seleccionables (mínimo 10 frecuencias de prueba), cubriendo obligatoriamente el rango desde 100 Hz hasta 100 kHz. El equipo especifica un rango de inductancia de 0 ~ 100H, rango de capacitancia de 0 ~ 100mF e impedancia de 0 ~ 10 MΩ, lo cual es inferior a lo solicitado en el pliego de condiciones mediante la Adenda N° 1 que especifica: “Con rango de medición de 0,000 μH a 2000 H para inductancia, 0,000 pF a 20,000 mF para capacitancia y 0,0001 ohmios a 20,000 M ohmios para resistencia.” | [6 empty] | CUMPLE | [7 empty] | DESIERTO |  | 0
42 | TECNOLÓGICA | LABORATORIO DE ELECTRÓNICA | EDIFICIO TECHNÉ, PISO 6 | CALIBRADOR DE PROCESOS PORTÁTIL | 1 | [5 empty] | CUMPLE | [14 empty] | DESIERTO |  | 0
43 | Ingeniería | Laboratorio de Control | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 Piso 7 sala 708 | ROBOT BIONICO DE 4 O 6 PATAS | 1 | [5 empty] | CUMPLE |  | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | [5 empty] | DESIERTO |  | 0
44 | Ingeniería | *LABORATORIO DE ELECTRÓNICA A *LABORATORIO DE ELECTRÓNICA B *LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 602, 603, 604 | FUENTE DC MULTI CANAL | 18 | [12 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE. No se tiene la resolución de ajuste de voltaje de 1 mV. No cuenta con la conectividad Interfaces para monitoreo y/o control remoto mediante USB y/o LAN, se presenta la (TTL interface connector for remote control). | CUMPLE |  |  |  |  | CUMPLE | DESIERTO |  | 0
45 | Ingeniería | Geodesia y Topografía | Aduanilla de Paiba Edificio Observatorio 2° Piso | ANTENA GNSS | 2 | [15 empty] | NO CUMPLE, Faltan catálogos de accesorios ofertados |  | NO CUMPLE, Faltan catálogos de accesorios ofertados acordes con marca | NO CUMPLE, controlador no especificado. Faltan catalogos accesorios |  | DESIERTO |  | 0
46 | Ingeniería | Laboratorio de Procesos Industriales | Edificio Sabio Caldas Carrera 8 No 40 - 62 Laboratorio 102 | DUCHA LAVAOJOS DE SEGURIDAD | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
47 | Ciencias y Educación | (AULA EXPERIMENTAL) COMUNICACIÓN SOCIAL | SEDE BOSA | SOLUCIÓN INTEGRAL CAMARAS PROFESIONALES | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE | [12 empty] | DESIERTO |  | 0
48 | Ciencias y Educación | LICENCIATURA EN EDUCAICON ARTISTICA | MACARENA A | SOLUCION INTEGRA PARA LA DOTACION Y MEJORAMIENTO PARA LA EDUCACION ARTISTICA | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
49 | Ciencias y Educación | ARCHIVISTICA | BOSA | SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA DOTACION Y MEJORA DE ARCHIVÍSTICA | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
50 | Ciencias y Educación | (AULA EXPERIMENTAL) AUDIO VISUALES | MACARENA A | SOLICION INTEGRAL LUCES Y CONECTIVIDAD | 1 |  |  |  |  | CUMPLE |  | NO CUMPLE NO CUMPLE - FALTA LA FICHA TECNICA SlimPAR Pro H | [13 empty] | DESIERTO |  | 0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [26 empty] | 278939244
|  |  | NOMBRE | CARGO | FIRMA
|  | Revisó | LILIANA ANDREA RODRÍGUEZ | CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica
|  | Revisó | CÉSAR AYALA | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
|  | Revisó | LAURA PRIETO FERREIRA | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
|  | Revisó | ROCIO DEL PILAR SALAS FONSECA | Profesional Universitario Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales
|  | Revisó | BRENDA JOHANNA RODRIGUEZ TRIVIÑO | CPS Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación
|  | Revisó | JUAN PABLO CASTRO | CPS Comité de Laboratorios Facultad de Artes -ASAB
|  | Aprobó | JOSÉ DAVID CELY CALLEJAS | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica
|  | Aprobó | EDILBERTO SUÁREZ TORRES | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ingeniería
|  | Aprobó | LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias, Matemáticas y Naturales
|  | Aprobó | NANCY GOMEZ BONILLA | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad Ciencias y Educación
|  | Aprobó | WILLIAM RICARDO BARRERA TACHA | Coordinador Representante Comité de Laboratorios Facultad de Artes -ASAB
|  | Consolidó | GABRIELA LIZARAZO GARZÓN | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | JORGE PATIÑO | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | BIBIANA FARLLEY MEJIA ALVAREZ | CPS equipo gestor proyecto inversión 8217
|  | Consolidó | MILLER GOMEZ MORA | Gestor proyecto de inversión 8217 y Coordinador General Unidades Académicas de Laborataorios
NOTA: Evaluación técnica ítem a ítem fue realizada por el equipo de trabajo de las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultad Tecnológica, Ingeniería, Ciencias Matemáticas y Naturales, Ciencias y Educación, Artes-ASAB
[26 empty] | 22 | 131812333
[26 empty] | 23 | 58963506
[26 empty] | TOTAL | 469715083

## VALORES
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 010 DE 2025
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS DIFERENTES FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS
ITEM | FACULTAD | LABORATORIO DE DESTINO | UBICACIÓN DEL LABORATORIO | NOMBRE EQUIPO | CANTIDAD | 1. C.I. GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S NIT.: 830.067.880 - 4 | 2. KASALAB NIT: 900745087-2 | 3. CAHOZ INVERSIONES NIT : 900730558-4 | 4. CTL COMPANY SAS NIT.: 900.0026.709-0 | 5. OFIBOD NIT: 860.047.726-1 | 6. SUCONEL NIT: 890.943.055-0 | 7. ANDIVISION NIT: 830.088.172-8 | 8. INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S. - NIT.: 830505910-7 | 9. CASA CIENTÍFICA NIT. 860.502.528-1 | 10. LAB BRANDS S.A NIT.: 860.028.662-8 | 11. NUEVOS RECURSOS S.A.S. NIT: 830.014.721-4 | 12. KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2 | 13. ICL DIDÁCTICA SAS. NIT: 830.007.414-9 | 14. CASA HERMES LTDA NIT: 890.204.286-5 | 15. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS NIT : 900.966.150 - 7 | 16. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT: 900.410.611-4 | 17. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS. NIT: 830.065.750-6 | 18. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S NIT : 900393949-4 | 19. DATUM INGENIERIA SAS NIT : 830.136.779-4 | 20. ELECTRONICA I+D SAS NIT: 900.034.424-0 | PRESENTA O DESIERTA | VALORES DESIERTOS | CANTIDAD OFERTAS
1 |  |  |  | SIERRA ACOLILLADORA | 1 | 8449000 | [6 empty] | 8343493.41 | [12 empty] | PRESENTA |  | 2
2 |  |  |  | LIJADORA DE BANDA | 1 | 9639000 | [6 empty] | 9463222.72 | [12 empty] | PRESENTA |  | 2
3 |  |  |  | LIJADORA DE TAMBOR | 1 | 12138000 | [6 empty] | 11850039.04 | [12 empty] | PRESENTA |  | 2
4 |  |  |  | RUTEADORA DE COLUMNA | 1 | 6426000 | [6 empty] | 6323599.31 | [12 empty] | PRESENTA |  | 2
5 |  |  |  | SIERRA SINFÍN P/METAL | 1 | 19754000 | [19 empty] | PRESENTA |  | 1
6 |  |  |  | TORNO PARA CERAMICA | 6 | 67830000 | [19 empty] | PRESENTA |  | 1
7 |  |  |  | CINTA ADHESIVA DE GRADO PROFESIONAL (TIPO GAFFER´S) NEGRA | 2 | 15232000 | [19 empty] | PRESENTA |  | 1
8 |  |  |  | PRESIÓN HIDROSTÁTICA EN FLUIDOS | 1 | [10 empty] | 15799630 |  | 16164484 |  | 14349999.37 |  | 16335844 |  |  |  | PRESENTA |  | 4
9 |  |  |  | EQUIVALENTE MECÁNICO DEL CALOR | 2 | [12 empty] | 31076612 |  |  |  | 31173954 |  |  |  | PRESENTA |  | 2
10 |  |  |  | VISCOSÍMETRO DE BOLA | 1 | [10 empty] | 42007000 |  | 41480782 |  |  |  | 41826001 |  |  |  | PRESENTA |  | 3
11 |  |  |  | KIT DE REJILLAS (MÍNIMO 4 UNIDADES) | 2 | [12 empty] | 3582138 |  | 2979998 | [5 empty] | PRESENTA |  | 2
12 |  |  |  | CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL | 1 | [5 empty] | 14660383.5 | [6 empty] | 17739211 | 6902000 | [6 empty] | PRESENTA |  | 3
13 |  |  |  | BOMBA DE CALOR | 1 | [10 empty] | 49304318 |  | 49650489 |  |  |  | 50282141 |  |  |  | PRESENTA |  | 3
14 |  |  |  | BAÑO DE AGUA TERMOSTATADO | 1 | 11662000 | 10710000 | 5831000 | 6406960 |  |  |  | 12254660.46 | 12078500 | 5573592 | 12078500 | 9793700 | [8 empty] | PRESENTA |  | 9
15 |  |  |  | HORNO DE SECADO | 1 |  | 11376400 | 12852000 | 10517220 |  |  |  | 12254660.46 | 10710000 | 11542003 | 12792500 | 10162600 | [8 empty] | PRESENTA |  | 8
16 |  |  |  | AGITADOR DE PLACA MAGNÉTICA CON CALENTAMIENTO DE MÚLTIPLES POSICIONES | 1 | [11 empty] | 13054300 | [8 empty] | PRESENTA |  | 1
17 |  |  |  | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 2 | 39032000 | 40460000 | [5 empty] | 39608912 |  |  |  | 34962200 |  |  | 33899998.86 | [5 empty] | PRESENTA |  | 5
18 |  |  |  | REFRIGERADOR (2 A 8°C) CONGELADOR (-20 A -40 °C) DUAL | 1 | 29155000 | 25585000 |  | 29988000 |  |  |  | 29639232.42 |  | 17319475 |  | 24537800 | [8 empty] | PRESENTA |  | 6
19 |  |  |  | AUTOCLAVE VERTICAL DE PISO | 1 |  | 27255760 | [6 empty] | 27072500 |  |  | 24835300 | [8 empty] | PRESENTA |  | 3
20 |  |  |  | AGITADOR ORBITAL CON INCUBACIÓN | 1 |  | 27331206 | 26869843 |  |  |  |  | 26563441.8 |  |  | 27429500 | 21396200 | [8 empty] | PRESENTA |  | 5
21 | LIOFILIZADOR | LIOFILIZADOR | LIOFILIZADOR | INCUBADORA DE CONVECCIÓN NATURAL | 1 |  | 7497000 |  | 7618380 |  |  |  |  | 8092000 | 6607113 | 8080100 | 7137620 | [8 empty] | PRESENTA |  | 6
22 | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | CINTA ADHESIVA PARA PISTA PROFECIONAL DE VAILE | CUBETAS DE ONDA CON LÁMPARA LED | 6 |  |  |  | 36749580 | [10 empty] | 45699998.4 | [5 empty] | PRESENTA |  | 2
23 | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | Maniquí adulto para entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) | BALANZA ANALÍTICA | 1 | 7378000 | 7556500 |  | 7533890 | [5 empty] | 6609625 |  | 7383950 | [8 empty] | PRESENTA |  | 5
24 |  |  |  | KIT DE CARACTERIZACIÓN | 1 | [7 empty] | 10674695.08 | [12 empty] | PRESENTA |  | 1
25 |  |  |  | GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL | 7 | [7 empty] | 40286254.05 | [11 empty] | 33219207 | PRESENTA |  | 2
26 |  |  |  | IMPRESORA 3D | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
27 |  |  |  | SISTEMA GNSS | 1 | [15 empty] | 22391635 |  |  | 16211050 |  | PRESENTA |  | 2
28 |  |  |  | ESTACIÓN TOTAL | 6 | [15 empty] | 70686000 |  |  | 72207000 |  | PRESENTA |  | 2
29 |  |  |  | BIPODE | 25 | [15 empty] | 7452375 |  | 8925000 | 10000000 |  | PRESENTA |  | 3
30 |  |  |  | SOLUCIÓN INTEGRAL DE KITS DE ROBÓTICA EDUCATIVA | 1 | [16 empty] | 26443585 |  |  |  | PRESENTA |  | 1
31 |  |  |  | MULTÍMETRO DIGITAL TRUE RMS | 6 | [5 empty] | 21349314 |  | 22449395.22 | [5 empty] | 23562000 | [5 empty] | 22175412 | PRESENTA |  | 4
32 |  |  |  | TACÓMETRO DIGITAL | 6 | [12 empty] | 8540868 | 8639400 | [6 empty] | PRESENTA |  | 2
33 |  |  |  | SOLUCIÓN INTEGRAL DE BRAZO ROBÓTICO DE 4 GRADOS CON PLATAFORMA MÓVIL | 1 | [12 empty] | 37844380 | [7 empty] | PRESENTA |  | 1
34 |  |  |  | ROBOTS BUGGYS | 1 | [12 empty] | 26040413 | [7 empty] | PRESENTA |  | 1
35 |  |  |  | ACCESS POINT | 10 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
36 |  |  |  | SD-WAN | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
37 |  |  |  | BOBINA DE LANZAMIENTO PARA DISPOSITIVO ( OTDR) | 2 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
38 |  |  |  | VÁLVULAS PROPORCIONALES 4-20MA ASCO SERIE 908 | 2 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
39 |  |  |  | SENSOR ELECTRODO PH TYPE A5F1/ A5G3 DRYLOC, PH SENS FK 1K DRYLC NPT, 3-2724-00 | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
40 |  |  |  | MULTÍMETRO DIGITAL DE MANO PORTÁTIL | 14 | [5 empty] | 21691320 | [6 empty] | 22707580 |  | 20949999.98 | [5 empty] | PRESENTA |  | 3
41 |  |  |  | MEDIDOR LCR DE MANO -PORTÁTIL | 5 | [5 empty] | 7152495 | [6 empty] | 9085055 | [7 empty] | PRESENTA |  | 2
42 |  |  |  | CALIBRADOR DE PROCESOS PORTÁTIL | 1 | [5 empty] | 3255840 | [14 empty] | PRESENTA |  | 1
43 |  |  |  | ROBOT BIONICO DE 4 O 6 PATAS | 1 | [5 empty] | 73903213.79 |  | 72176654.69 |  |  |  |  | 73117527 |  | 69799999.78 | [5 empty] | PRESENTA |  | 4
44 |  |  |  | FUENTE DC MULTI CANAL | 18 | [12 empty] | 103728492 | 104958000 | 91499985.36 |  |  |  |  | 101730006 | PRESENTA |  | 4
45 |  |  |  | ANTENA GNSS | 2 | [15 empty] | 53788000 |  | 66402000 | 15624700 |  | PRESENTA |  | 3
46 |  |  |  | DUCHA LAVAOJOS DE SEGURIDAD | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
47 |  |  |  | SOLUCIÓN INTEGRAL CAMARAS PROFESIONALES | 1 |  |  |  |  | 120190000 |  | 114995650 | 117702243.12 | [12 empty] | PRESENTA |  | 3
48 |  |  |  | SOLUCION INTEGRA PARA LA DOTACION Y MEJORAMIENTO PARA LA EDUCACION ARTISTICA | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
49 |  |  |  | SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA DOTACION Y MEJORA DE ARCHIVÍSTICA | 1 | [20 empty] | DESIERTO |  | 0
50 |  |  |  | SOLICION INTEGRAL LUCES Y CONECTIVIDAD | 1 |  |  |  |  | 71995000 |  | 71757000 | [13 empty] | PRESENTA |  | 2
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA | [5 empty] | 226695000 | 157771866 | 45552843 | 98814030 | 192185000 | 142012566.29 | 186752650 | 419590503.78 | 57953000 | 47651808 | 167491548 | 153263670 | 440758031 | 144061400 | 279179979.75 | 154318010 | 166061525 | 75327000 | 114042750 | 157124625 |  | 0

## EQUIPO
PROPONENTE | EQUIPO EVALUADOR | SUBSANES
1. C.I. GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S NIT.: 830.067.880 - 4 | Cesar, Rocio, Gabi | Documentos habilitantes, Juridicos y cinta Harlequin, Observaciones
2. KASALAB NIT: 900745087-2 | Jorge, Brenda, Bibi | Tecnica
3. CAHOZ INVERSIONES NIT : 900730558-4 | Lili, Laura, Juan | Subsanes Habilitantes y anexo 3
4. CTL COMPANY SAS NIT.: 900.0026.709-0 | Cesar, Rocio, Gabi | Habilitantes, Juridicos
5. OFIBOD NIT: 860.047.726-1 | Jorge, Brenda, Bibi
6. SUCONEL NIT: 890.943.055-0 | Lili, Laura, Juan
7. ANDIVISION NIT: 830.088.172-8 | Cesar, Rocio, Gabi | Habilitante, Tecnico (Fichas tecnicas)
8. INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.S. - NIT.: 830505910-7 | Jorge, Brenda, Bibi | Habilitante, tecnico, Observaciones
9. CASA CIENTÍFICA NIT. 860.502.528-1 | Lili, Laura, Juan | Habilitantes, certificados de distribución , observaciones
10. LAB BRANDS S.A NIT.: 860.028.662-8 | Cesar, Rocio, Gabi | Documentos habilitantes (Certificados de distribución)
11. NUEVOS RECURSOS S.A.S. NIT: 830.014.721-4 | Jorge, Brenda, Bibi
12. KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2 | Lili, Laura, Juan | Documentos habilitantes (Experiencia), Tecnico
13. ICL DIDÁCTICA SAS. NIT: 830.007.414-9 | Cesar, Rocio, Gabi | Documentos habilitantes (Certificados de distribución), Tecnico, Observaciones
14. CASA HERMES LTDA NIT: 890.204.286-5 | Jorge, Brenda, Bibi
15. TECHNO SKILLS ENGINEERING SERVICES SAS NIT : 900.966.150 - 7 | Lili, Laura, Juan | Habilitante, Juridica, Observaciones
16. GEOINSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS SAS NIT: 900.410.611-4 | Cesar, Rocio, Gabi | Mix, habilitante, tecnica
17. ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS. NIT: 830.065.750-6 | Jorge, Brenda, Bibi
18. GALILEO INSTRUMENTS S.A.S NIT : 900393949-4 | Lili, Laura, Juan | Habilitantes, fichas tecnicas, observaciones
19. DATUM INGENIERIA SAS NIT : 830.136.779-4 | Cesar, Rocio, Gabi | Documentos habilitantes (Certificados de distribución, Cartas), Tecnico
20. ELECTRONICA I+D SAS NIT: 900.034.424-0 | Jorge, Brenda, Bibi

## Hoja1 (hidden)
ROBUSTOS
AUDIOVISUALES
MÚSICA Y SONIDO
COMPUTADORES
SOFTWARE